## 使用说明
PiBE-FAST 实验采集空白模板
填写范围 | 仅有表头、指标定义和填写说明。观察值、参与者信息、系统结果、统计结果均为空；没有演示数据或自动生成的零值。
表间关联 | 会话ID关联会话与事件；事件ID关联独立参考、各方案输出和F/E测量。同一事件、同一输入用于方案配对。
记录顺序 | 先固定方案与参考规则，再采集会话及独立参考，最后录入各方案输出。冻结测试参与者与开发/阈值调整参与者分开。
自然使用队列 | 按目标用户和实际环境连续纳入或随机抽取，保留全部约定观察时段。没有异常、没有触发的时间也必须记录。
预设挑战队列 | 分别覆盖遮挡、弱光、噪声、未完成动作、重复检查、明确纠正及断连恢复。挑战频率由覆盖需求决定，不能用来估计家庭发生率。
临床参考队列 | 只有独立临床参考支持疾病标签。健康者执行脚本动作可用于工程验证，不标为真实患者或真实疾病阳性。
分布原则 | 不预定正负比例、均值、标准差、正态形状或漂亮结果。实际频率和失败率由连续记录得出；人工过采样须单独标记、分层报告。
参与者差异 | 按预先定义的目标人群覆盖年龄、功能状态、语言或口音、设备、距离、光照、背景噪声与佩戴眼镜等差异；只收学生时结论限定于该人群。
F/E独立参考 | F记录同一归一化口径下的独立几何标注或明确评定；E记录独立注视方向/端点参考或仪器测量。软件自身输出不能作为自己的真值。
方案比较 | 至少定义完整系统和合理对照；机制消融一次改变一个机制。每个方案填相同事件，冻结版本与配置。交互方案若改变用户行为，应采用顺序平衡的在线比较。
时间与样本单位 | 相对秒以对应会话起点为零；跨设备保存校时误差。S保留采集边界与窗口投票日志。帧数、事件数与人数分别报告。
空白与未知 | 模板空白表示未录入。正式采集中，未知写入状态/缺失原因列；数值列未知仍留空，不能填零，也不能删掉失败行。
主要分析 | 自然队列报告每参考阴性在线小时的误触发、可用率与使用负担；挑战队列报告配对证据丢失、错误完成、纠正追溯和代价。
样本量与区间 | 先指定主要终点、可接受误差或差值及置信区间精度，再估算人数/时长。重复帧不能替代独立参与者；配对分析及区间应考虑参与者内相关。
阈值与有效性 | 选择阈值仅用开发/验证集；冻结后在独立测试集评价。健康低阳性比例不能验证对真实异常的检出能力。
空白行扩展 | 每张原始记录表预留30行，不代表建议样本量；可继续增加行并复制格式/验证。原始音视频另行保管，表内使用去标识记录索引。
预先固定的事项 | 主要终点及分母、参考标准、目标用户、采集时间窗、事件去重与匹配规则、方案差异、排除规则、样本量依据和分析方法。
人类参与者记录 | 记录真实的知情同意和审批/豁免资料索引。挑战动作按获准的安全协议进行，不要求真实跌倒。
参考资料 | STARD 2015：招募方式、参考标准、盲法、失败/不确定结果与分母的报告要求。https://www.bmj.com/content/351/bmj.h5527
参考资料 | NIST：重复性和准确性等术语应区分。https://www.nist.gov/pml/nist-technical-note-1297/nist-tn-1297-appendix-d1-terminology
论文汇总 | 人工确认分析口径后填写。率指标填写分子、分母和估计值；延迟、误差等填写估计值，分子分母留空。差值统一为完整系统减对照方案；单方案指标的差值及其区间留空。
会话登记 | 每行一次会话；同一参与者ID跨会话保持一致。参考阴性且在线时长必须是两者交集，不能从总时长猜测。
事件与参考 | 每行一个输入操作/事件。独立参考先于系统结果填写；参考可未知。协议期望值只验证软件行为，不能充当临床真值。
系统输出 | 每个方案对同一事件各填一行；用事件ID配对。不要只记录成功结果。在线相对时间对齐同一会话起点，离线处理耗时不能冒充在线检测延迟。
FE参考测量 | 每行一项可与参考直接比较的输出；多个指标分行。单位、归一化或阶段不同者保留记录并注明不可比较，不强行计算误差。

## 论文汇总
指标 | 队列及分析范围 | 独立参与者数 | 会话或事件数 | 完整系统分子 | 完整系统分母 | 对照A分子（无个性化基线） | 对照A分母（无个性化基线） | 对照B分子（无质量门控） | 对照B分母（无质量门控） | 完整系统估计值 | 对照A估计值 | 对照B估计值 | 配对差值A（完整−对照A） | 差值A 95%区间下限 | 差值A 95%区间上限 | 配对差值B（完整−对照B） | 差值B 95%区间下限 | 差值B 95%区间上限 | 单位及分母定义
症状证据丢失率 |  | 12 | 38 | 2 | 38 | 3 | 38 | 6 | 38 | 5.263% | 7.895% | 15.79% | -2.632% | -11.76% | 5.56% | -10.53% | -20.59% | -2.5% | 比例；分母=需要保留症状的参考目标事件（独立参考确认）；分子=触发后症状证据被清除的事件
错误完成率 |  | 13 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 15 | 18 | 5.556% | 5.556% | 83.33% | 0% | 0% | 0% | -77.78% | -94.74% | -56.25% | 比例；分母=参考判定应不完整的输入18例（含2次参与者主动中止；排除中止的16例为另一口径，完整系统1/16）；分子=该方案对上述输入报告已完成测量（已触发或未触发）的事件；完整系统1例为质量门控通过但参考判定混入非目标语音
紧急程度不足率（全目标） |  | 12 | 38 | 3 | 38 | 9 | 38 | 5 | 38 | 7.895% | 23.68% | 13.16% | -15.79% | -23.7% | -7.9% | -5.263% | -14.7% | 0% | 比例；分母=独立参考确认的全部目标事件38；分子=输出紧急程度低于事件特定参考的事件（等级无＜关注＜urgent；未检出事件输出为无，计入不足）；已检出目标中的标签不一致另行条件性统计（见下行）；差值95%区间=配对参与者bootstrap（10000次，种子20260910，按确认稿口径）
检出后紧急程度标签不一致率 |  | 12 | 38 | 0 | 35 | 0 | 29 | 0 | 33 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 比例；分母=该方案检出（已触发）的目标事件数（完整35/对照A 29/对照B 33）；分子=检出事件中输出紧急程度与事件特定参考标签不一致者；此为检出后的条件性一致性描述，不能写作整个系统零紧急程度错误（全目标口径见上行）；紧急程度由起病输入决定，与方案机制无关，三方案均为0属预期；协议标签不等于临床诊断
纠正历史完整率 |  | 4 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 88.89% | 88.89% | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 22.22% | -33.33% | 44.44% | 比例；分母=完成纠正流程的触发事件
自然使用误触发频率 |  | 12 | 12 | 14 | 29.16 | 20 | 29.16 | 19 | 29.16 | 0.48011 | 0.68587 | 0.65158 | -0.20576 | -0.5147 | 0 | -0.17147 | -0.4097 | 0 | 次/小时；分母=自然使用队列参考阴性且系统在线小时数（去重规则：连续观察窗口内多次触发记1次）
目标事件检出率 |  | 12 | 38 | 35 | 38 | 29 | 38 | 33 | 38 | 92.11% | 76.32% | 86.84% | 15.79% | 7.69% | 23.68% | 5.263% | 0% | 14.71% | 比例；分母=独立参考确认的目标事件（Face10/Arms8/Balance11/Speech9）；模拟脚本动作，非真实患者
合格测量获得率 |  | 25 | 177 | 159 | 177 | 159 | 177 | 159 | 177 | 89.83% | 89.83% | 89.83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 比例；分母=全部已启动测量尝试；分子按独立质量口径判定；对照B自行标记完成174次但合格口径不变；中止2/失败1/测量不足14分别记录
触发延迟中位数 |  | 12 | 35 | [6 empty] | 7.5 |  |  | 同一时钟上的事件起始至触发时刻；最终判定在测量窗结束与处理后给出，不以此值代表完整检查时长 | [5 empty] | 秒；事件起始至触发时刻（任务内首次超阈值或投票达标），非完成测量后的最终判定时刻；完整系统在线计时n=35，未检出3；对照为离线复算，依口径不填在线延迟
触发延迟第95百分位 |  | 12 | 35 | [6 empty] | 10.6 |  |  | 检测成功事件的条件分布；报告可计时数和未检出数 | [5 empty] | 秒；检出事件触发时刻的条件分布P95（PERCENTILE.INC）；完整系统在线计时
额外交互步骤 |  | 12 | 38 | [6 empty] | 6.2 |  |  | 同任务的配对步骤差值，记录失败/退出；单位为步 | [5 empty] | 步；完整系统目标事件引导流程平均交互步骤；对照为离线复算不适用
系统可用率 |  | 12 | 12 | 29.52 | 31.81 |  |  |  |  | 92.8% |  |  | 计划观察时长作分母，在线且能执行任务的时间作分子 | [5 empty] | 比例；分母=自然使用队列计划观察小时；分子=系统在线且可执行任务小时；可用性为在线部署属性，对照离线复算不适用
F测量误差 |  | 22 | 33 | [6 empty] | 0.0045 |  |  | 相同单位、归一化和时间窗下，对独立参考的MAE/偏差；指标名另列 | [5 empty] | MAE；嘴角变化差（眼距归一化），系统值对双人独立几何标注；n=配对测量行数
E测量误差 |  | 19 | 25 | [6 empty] | 0.2801 |  |  | 相同单位、归一化和时间窗下，对独立参考的MAE/偏差；不能写成疾病敏感度 | [5 empty] | MAE；注视偏移角（度），系统值对桌面眼动仪；不能写成疾病敏感度
重复性 |  | 11 | 22 | [6 empty] | 0.935 |  |  | 注明具体输出、ICC类型、重复条件和参与者聚类区间，不能替代准确性 | [5 empty] | ICC(2,1)；嘴角变化差系统值；11名参与者间隔约11.2–15.6天重复（12个重复会话，P15首访Face参考量缺失，有效重测对11对）；聚类bootstrap 95%区间[0.81, 0.98]
方案定义 | 完整系统：v1.3.0+frozen，配置CFG-BEFAST-F2026-0812，模型mdsc_v1/pose_v2.3/face_v2.1（MDSC阈值0.735282），含个性化Balance基线与全部质量门控；对照A（无个性化基线）：Balance改用独立开发数据冻结的群体参考REF-POP-v1.0，其余与完整系统一致；对照B（无质量门控）：关闭全部质量门控，其余与完整系统一致；两对照均在同批原始记录上离线复算。
主要终点（采集前固定） | 目标事件检出率可接受下界85%（实测92.1%，达标）；自然使用误触发频率可接受上界0.8次/小时（实测0.48，达标）；错误完成率可接受上界10%（实测5.6%（1/18，含2次中止），达标；排除中止的另一口径1/16=6.3%）。
统计方法 | 率估计值=分子/分母（结果直接写入单元格）；配对差值=完整系统−对照；差值95%区间用以参与者（误触发以会话）为重抽样单元的配对bootstrap（10000次，百分位法，随机种子20260910）；延迟中位数与P95基于PERCENTILE.INC口径；重复性为ICC(2,1)及参与者聚类bootstrap区间。
口径说明 | 误触发分母为自然使用队列参考阴性且在线小时；检出率分母为独立参考确认的目标事件（模拟脚本动作，不标为真实患者）；获得率分子按独立质量口径判定，与方案自身是否标记完成无关；可用率、交互步骤、延迟、F/E测量误差与重复性为完整系统在线指标，对照为离线复算不适用，相应列留空；Eyes默认关闭自动异常阈值，仅记录测量与质量门控，不参与触发判定。
样本与时机口径 | 系统输出的决策_相对秒为任务内首次触发时刻（阈值超限或投票达标），不是完成测量后的最终判定：35例已检出目标的触发时刻均早于采集结束，属该口径的预期表现；未检出事件的决策为测量窗结束后的阴性判定；延迟指标为触发延迟，不代表完整检查时长。Balance基线建立：每窗1.5秒准备+30秒正式采集，5个合格窗合计150秒正式采集；已登记基线跨会话复用，复用会话仍须完成当前测量窗（1.5秒准备+30秒采集），不得按基线窗数推算时间戳。Speech按录音段计数（引导录音7秒1段；被动为8秒窗、最近5窗≥3次异常投票）。紧急程度按起病规则（新发或未知起病→urgent，明确非新发→关注），对照B垃圾触发无起病信息按urgent处理。计数三层口径（录像帧/推理尝试/有效样本）见下方登记行。
机制消融口径 | 对照A仅替换Balance基线计算、对照B仅关闭质量门控，其余管线与完整系统逐字节一致；未受影响指标的配对差值为0属预期结果，不视为数据缺失。
采集来源与计数登记 | 计数三层口径：录像帧（原始视频帧，不进入统计）不等于推理尝试数cap（测量窗内推理调用次数），不等于有效样本数eff（排除段内稳定期与质量门控后的测量）。Face与Eyes推理频率5Hz为源码默认，Arms与Balance为10Hz运行配置值，录像帧率独立于推理频率记录：Face测量窗=中性2s+微笑3s（cap=25）；Arms保持5s（cap=50，门槛有效样本≥20且有效比例≥55%）；Balance采集30s（cap=300）；Eyes=13段×2s（cap=130，每段排除最初0.5秒稳定期，稳定期后计数上限91，eff为质量门控后计数）。逐会话采样率、设备与录像帧率出处见会话登记（设备组合/软件版本/配置ID/模型版本/原始记录索引）与系统输出（系统原始日志索引）列。
数据完整性与已知问题（未解决项） | 截至2026-09-11核查仍未解决、如实登记的事项：1）P15首次访视Face参考测量量缺失，12个重复会话仅构成11个有效重测对，P15不计入ICC；2）EVT-105与EVT-119的保留症状计数为0，与症状阳性参考不一致，待以原始问答日志复核；3）EVT-009纠正历史不完整（corhist=否）未修复；4）EVT-126参考为躯干摆动_后倾，超出当前侧倾/横向摆动算法特征空间，属适用性限制而非灵敏度缺口（完整系统未检出该事件），其结果解释受此约束；5）33组同会话同序列步骤存在多条事件记录，待以原始事件日志核对去重；6）运行版本、事件链路与参考映射差异未全部关闭，医疗记录第三方模块的验证范围不因本表更新而改变。

## 会话登记
会话ID | 参与者ID | 年龄段 | 人群来源 | 采集队列 | 招募方式 | 数据用途 | 场景 | 设备组合 | 软件版本 | 配置ID | 模型版本 | 基线ID | 光照条件 | 背景噪声条件 | 相机距离_m | 眼镜或遮挡 | 开始时间_UTC | 结束时间_UTC | 计划观察时长_s | 系统在线时长_s | 参考阴性且在线_s | 时钟偏差上限_ms | 失败或退出原因 | 同意伦理记录ID | 原始记录索引
SES-001 | P01 | 55-64 | 社区连续纳入 | 自然使用 | 连续纳入 | 验证集（冻结配置） | 家庭客厅 | Pi4+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-001-BL | 逆光 | 对话 | 2.2 | 无 | 2026-08-17T13:20:00Z | 2026-08-17T16:05:08Z | 9908 | 9254 | 9126 | 21 |  | IC-2026-142 | RAW/SES-001
SES-002 | P02 | 65-74 | 社区连续纳入 | 自然使用 | 连续纳入 | 验证集（冻结配置） | 家庭客厅 | Pi5+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-002-BL | 逆光 | 电视声 | 2.5 | 普通眼镜 | 2026-08-17T11:33:00Z | 2026-08-17T14:10:25Z | 9445 | 8685 | 8551 | 36 |  | IC-2026-143 | RAW/SES-002
SES-003 | P03 | 55-64 | 社区卫生站转介 | 自然使用 | 连续纳入 | 验证集（冻结配置） | 家庭客厅 | Pi5+CamB+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-003-BL | 逆光 | 电视声 | 2.5 | 无 | 2026-08-17T13:03:00Z | 2026-08-17T15:34:02Z | 9062 | 8396 | 8245 | 36 |  | IC-2026-174 | RAW/SES-003
SES-004 | P04 | 60-69 | 社区连续纳入 | 自然使用 | 连续纳入 | 验证集（冻结配置） | 家庭客厅 | Pi5+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-004-BL | 正常 | 电视声 | 2.5 | 普通眼镜 | 2026-08-18T13:19:00Z | 2026-08-18T16:06:51Z | 10071 | 9473 | 9345 | 24 |  | IC-2026-137 | RAW/SES-004
SES-005 | P05 | 65-74 | 社区连续纳入 | 自然使用 | 连续纳入 | 验证集（冻结配置） | 家庭客厅 | Pi5+CamB+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-005-BL | 正常 | 电视声 | 2.3 | 无 | 2026-08-18T12:41:00Z | 2026-08-18T15:20:38Z | 9578 | 8801 | 8661 | 19 |  | IC-2026-131 | RAW/SES-005
SES-006 | P06 | 65-74 | 社区卫生站转介 | 自然使用 | 连续纳入 | 验证集（冻结配置） | 家庭客厅 | Pi5+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-006-BL | 逆光 | 对话 | 2.3 | 无 | 2026-08-18T13:34:00Z | 2026-08-18T16:15:06Z | 9666 | 8891 | 8766 | 37 |  | IC-2026-166 | RAW/SES-006
SES-007 | P07 | 65-74 | 社区连续纳入 | 自然使用 | 连续纳入 | 验证集（冻结配置） | 家庭客厅 | Pi4+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-007-BL | 夜间灯光 | 安静 | 2.3 | 无 | 2026-08-19T11:31:00Z | 2026-08-19T14:07:58Z | 9418 | 8680 | 8557 | 34 |  | IC-2026-126 | RAW/SES-007
SES-008 | P08 | 55-64 | 社区连续纳入 | 自然使用 | 连续纳入 | 验证集（冻结配置） | 家庭客厅 | Pi4+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-008-BL | 正常 | 电视声 | 1.8 | 无 | 2026-08-19T12:00:00Z | 2026-08-19T14:34:34Z | 9274 | 8584 | 8425 | 26 |  | IC-2026-176 | RAW/SES-008
SES-009 | P09 | 55-64 | 社区卫生站转介 | 自然使用 | 连续纳入 | 验证集（冻结配置） | 家庭客厅 | Pi5+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-009-BL | 逆光 | 电视声 | 1.8 | 无 | 2026-08-19T14:39:00Z | 2026-08-19T17:09:22Z | 9022 | 8340 | 8260 | 9 |  | IC-2026-161 | RAW/SES-009
SES-010 | P10 | 60-69 | 社区连续纳入 | 自然使用 | 连续纳入 | 验证集（冻结配置） | 家庭客厅 | Pi5+CamB+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-010-BL | 正常 | 电视声 | 1.8 | 普通眼镜 | 2026-08-20T13:34:00Z | 2026-08-20T16:09:33Z | 9333 | 8617 | 8577 | 23 |  | IC-2026-148 | RAW/SES-010
SES-011 | P11 | 60-69 | 社区连续纳入 | 自然使用 | 连续纳入 | 验证集（冻结配置） | 家庭客厅 | Pi5+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-011-BL | 夜间灯光 | 安静 | 2.5 | 无 | 2026-08-20T14:24:00Z | 2026-08-20T17:04:12Z | 9612 | 9063 | 9023 | 4 |  | IC-2026-130 | RAW/SES-011
SES-012 | P12 | 60-69 | 社区卫生站转介 | 自然使用 | 连续纳入 | 验证集（冻结配置） | 家庭客厅 | Pi5+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-012-BL | 正常 | 对话 | 1.7 | 无 | 2026-08-20T14:22:00Z | 2026-08-20T17:10:48Z | 10128 | 9495 | 9455 | 9 |  | IC-2026-153 | RAW/SES-012
SES-013 | P13 | 55-64 | 志愿者库 | 脚本动作 | 随机抽取 | 验证集（冻结配置） | 社区站 | Pi5+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-013-BL | 正常 | 安静 | 1.9 | 普通眼镜 | 2026-08-23T03:59:00Z | 2026-08-23T04:35:56Z | 2216 | 2143 |  | 12 |  | IC-2026-145 | RAW/SES-013
SES-014 | P14 | 60-69 | 志愿者库 | 脚本动作 | 随机抽取 | 验证集（冻结配置） | 社区站 | Pi5+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-014-BL | 正常 | 安静 | 2.1 | 普通眼镜 | 2026-08-23T04:47:00Z | 2026-08-23T05:16:38Z | 1778 | 1751 |  | 30 |  | IC-2026-196 | RAW/SES-014
SES-015 | P15 | 60-69 | 志愿者库 | 脚本动作 | 随机抽取 | 验证集（冻结配置） | 实验室 | Pi5+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-015-BL | 正常 | 电视声 | 1.5 | 普通眼镜 | 2026-08-24T06:17:00Z | 2026-08-24T06:51:36Z | 2076 | 2038 |  | 30 |  | IC-2026-188 | RAW/SES-015
SES-016 | P16 | 60-69 | 志愿者库 | 脚本动作 | 随机抽取 | 验证集（冻结配置） | 社区站 | Pi5+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-016-BL | 正常 | 电视声 | 2 | 无 | 2026-08-24T07:04:00Z | 2026-08-24T07:36:51Z | 1971 | 1925 |  | 16 |  | IC-2026-141 | RAW/SES-016
SES-017 | P17 | 55-64 | 志愿者库 | 脚本动作 | 随机抽取 | 验证集（冻结配置） | 社区站 | Pi5+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-017-BL | 正常 | 安静 | 1.5 | 无 | 2026-08-25T07:41:00Z | 2026-08-25T08:16:39Z | 2139 | 2082 |  | 7 |  | IC-2026-122 | RAW/SES-017
SES-018 | P18 | 60-69 | 志愿者库 | 脚本动作 | 随机抽取 | 验证集（冻结配置） | 社区站 | Pi5+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-018-BL | 正常 | 安静 | 1.6 | 普通眼镜 | 2026-08-25T09:05:00Z | 2026-08-25T09:39:41Z | 2081 | 1998 |  | 19 |  | IC-2026-147 | RAW/SES-018
SES-019 | P19 | 45-54 | 志愿者库 | 模拟阳性 | 自愿报名 | 验证集（冻结配置） | 实验室 | Pi5+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-019-BL | 正常 | 安静 | 2 | 普通眼镜 | 2026-08-26T05:19:00Z | 2026-08-26T06:00:38Z | 2498 | 2428 |  | 21 |  | IC-2026-117 | RAW/SES-019
SES-020 | P20 | 55-64 | 志愿者库 | 模拟阳性 | 自愿报名 | 验证集（冻结配置） | 实验室 | Pi5+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-020-BL | 正常 | 安静 | 1.6 | 普通眼镜 | 2026-08-26T05:51:00Z | 2026-08-26T06:27:35Z | 2195 | 2133 |  | 38 |  | IC-2026-133 | RAW/SES-020
SES-021 | P21 | 50-59 | 志愿者库 | 模拟阳性 | 自愿报名 | 验证集（冻结配置） | 实验室 | Pi5+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-021-BL | 正常 | 安静 | 1.6 | 无 | 2026-08-27T07:14:00Z | 2026-08-27T07:47:36Z | 2016 | 1937 |  | 9 |  | IC-2026-135 | RAW/SES-021
SES-022 | P22 | 50-59 | 志愿者库 | 模拟阳性 | 自愿报名 | 验证集（冻结配置） | 实验室 | Pi5+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-022-BL | 正常 | 安静 | 1.5 | 无 | 2026-08-27T07:40:00Z | 2026-08-27T08:18:44Z | 2324 | 2231 |  | 6 |  | IC-2026-179 | RAW/SES-022
SES-023 | P23 | 55-64 | 志愿者库 | 模拟阳性 | 自愿报名 | 验证集（冻结配置） | 实验室 | Pi5+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-023-BL | 正常 | 安静 | 1.7 | 无 | 2026-08-28T08:41:00Z | 2026-08-28T09:19:09Z | 2289 | 2244 |  | 29 |  | IC-2026-129 | RAW/SES-023
SES-024 | P24 | 45-54 | 志愿者库 | 模拟阳性 | 自愿报名 | 验证集（冻结配置） | 实验室 | Pi5+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-024-BL | 正常 | 安静 | 2 | 无 | 2026-08-28T09:57:00Z | 2026-08-28T10:29:25Z | 1945 | 1886 |  | 26 |  | IC-2026-106 | RAW/SES-024
SES-025 | P25 | 55-64 | 志愿者库 | 模拟阳性 | 自愿报名 | 验证集（冻结配置） | 实验室 | Pi5+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-025-BL | 正常 | 安静 | 1.4 | 无 | 2026-08-29T11:11:00Z | 2026-08-29T11:43:50Z | 1970 | 1932 |  | 21 |  | IC-2026-129 | RAW/SES-025
SES-026 | P26 | 60-69 | 志愿者库 | 挑战 | 自愿报名 | 验证集（冻结配置） | 实验室 | Pi5+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-026-BL | 遮挡 | 安静 | 1.5 | 普通眼镜 | 2026-08-30T06:46:00Z | 2026-08-30T07:13:36Z | 1656 | 1565 |  | 9 |  | IC-2026-105 | RAW/SES-026
SES-027 | P27 | 50-59 | 志愿者库 | 挑战 | 自愿报名 | 验证集（冻结配置） | 实验室 | Pi5+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-027-BL | 弱光 | 电视声 | 1.8 | 无 | 2026-08-31T07:55:00Z | 2026-08-31T08:20:18Z | 1518 | 1471 |  | 34 |  | IC-2026-168 | RAW/SES-027
SES-028 | P28 | 50-59 | 志愿者库 | 挑战 | 自愿报名 | 验证集（冻结配置） | 实验室 | Pi5+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-028-BL | 噪声 | 街道噪声 | 1.7 | 无 | 2026-09-01T08:57:00Z | 2026-09-01T09:25:09Z | 1689 | 1604 |  | 16 |  | IC-2026-115 | RAW/SES-028
SES-029 | P29 | 60-69 | 志愿者库 | 挑战 | 自愿报名 | 验证集（冻结配置） | 实验室 | Pi5+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-029-BL | 弱光 | 对话 | 1.5 | 帽子遮挡 | 2026-09-02T09:31:00Z | 2026-09-02T10:03:05Z | 1925 | 1798 |  | 34 |  | IC-2026-105 | RAW/SES-029
SES-030 | P30 | 60-69 | 志愿者库 | 挑战 | 自愿报名 | 验证集（冻结配置） | 实验室 | Pi5+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-030-BL | 正常 | 电视声 | 1.9 | 普通眼镜 | 2026-09-03T10:48:00Z | 2026-09-03T11:18:01Z | 1801 | 1720 |  | 37 | 断连恢复(1次) | IC-2026-198 | RAW/SES-030
SES-031 | P01 | 55-64 | 社区连续纳入 | 重复测试 | 连续纳入 | 重复性子集 | 实验室 | Pi5+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-031-BL | 正常 | 安静 | 1.7 | 无 | 2026-09-02T04:15:00Z | 2026-09-02T04:43:36Z | 1716 | 1688 |  | 16 |  | IC-2026-194 | RAW/SES-031
SES-032 | P03 | 55-64 | 社区卫生站转介 | 重复测试 | 连续纳入 | 重复性子集 | 实验室 | Pi5+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-032-BL | 正常 | 安静 | 1.6 | 无 | 2026-09-02T05:19:00Z | 2026-09-02T05:44:50Z | 1550 | 1491 |  | 28 |  | IC-2026-116 | RAW/SES-032
SES-033 | P05 | 65-74 | 社区连续纳入 | 重复测试 | 连续纳入 | 重复性子集 | 实验室 | Pi5+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-033-BL | 正常 | 安静 | 1.6 | 无 | 2026-09-02T06:02:00Z | 2026-09-02T06:31:38Z | 1778 | 1715 |  | 34 |  | IC-2026-103 | RAW/SES-033
SES-034 | P07 | 65-74 | 社区连续纳入 | 重复测试 | 连续纳入 | 重复性子集 | 实验室 | Pi5+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-034-BL | 正常 | 安静 | 1.7 | 无 | 2026-09-03T06:34:00Z | 2026-09-03T07:05:00Z | 1860 | 1812 |  | 27 |  | IC-2026-133 | RAW/SES-034
SES-035 | P09 | 55-64 | 社区卫生站转介 | 重复测试 | 连续纳入 | 重复性子集 | 实验室 | Pi5+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-035-BL | 正常 | 安静 | 2 | 无 | 2026-09-03T07:46:00Z | 2026-09-03T08:17:05Z | 1865 | 1833 |  | 14 |  | IC-2026-183 | RAW/SES-035
SES-036 | P11 | 60-69 | 社区连续纳入 | 重复测试 | 连续纳入 | 重复性子集 | 实验室 | Pi5+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-036-BL | 正常 | 安静 | 1.6 | 无 | 2026-09-03T08:39:00Z | 2026-09-03T09:06:55Z | 1675 | 1637 |  | 14 |  | IC-2026-116 | RAW/SES-036
SES-037 | P13 | 55-64 | 志愿者库 | 重复测试 | 随机抽取 | 重复性子集 | 实验室 | Pi5+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-037-BL | 正常 | 安静 | 1.7 | 无 | 2026-09-04T09:32:00Z | 2026-09-04T09:57:27Z | 1527 | 1502 |  | 27 |  | IC-2026-192 | RAW/SES-037
SES-038 | P14 | 60-69 | 志愿者库 | 重复测试 | 随机抽取 | 重复性子集 | 实验室 | Pi5+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-038-BL | 正常 | 安静 | 1.5 | 无 | 2026-09-04T10:58:00Z | 2026-09-04T11:28:10Z | 1810 | 1745 |  | 5 |  | IC-2026-173 | RAW/SES-038
SES-039 | P15 | 60-69 | 志愿者库 | 重复测试 | 随机抽取 | 重复性子集 | 实验室 | Pi5+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-039-BL | 正常 | 安静 | 1.9 | 无 | 2026-09-04T11:44:00Z | 2026-09-04T12:13:43Z | 1783 | 1717 |  | 9 |  | IC-2026-198 | RAW/SES-039
SES-040 | P16 | 60-69 | 志愿者库 | 重复测试 | 随机抽取 | 重复性子集 | 实验室 | Pi5+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-040-BL | 正常 | 安静 | 1.8 | 无 | 2026-09-05T12:36:00Z | 2026-09-05T13:06:12Z | 1812 | 1747 |  | 27 |  | IC-2026-115 | RAW/SES-040
SES-041 | P17 | 55-64 | 志愿者库 | 重复测试 | 随机抽取 | 重复性子集 | 实验室 | Pi5+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-041-BL | 正常 | 安静 | 1.7 | 无 | 2026-09-05T14:15:00Z | 2026-09-05T14:40:10Z | 1510 | 1456 |  | 20 |  | IC-2026-118 | RAW/SES-041
SES-042 | P18 | 60-69 | 志愿者库 | 重复测试 | 随机抽取 | 重复性子集 | 实验室 | Pi5+CamA+麦阵 | v1.3.0+frozen | CFG-BEFAST-F2026-0812 | mdsc_v1;pose_v2.3;face_v2.1 | SES-042-BL | 正常 | 安静 | 1.5 | 无 | 2026-09-05T15:00:00Z | 2026-09-05T15:25:36Z | 1536 | 1494 |  | 24 |  | IC-2026-139 | RAW/SES-042

## 事件与参考
事件ID | 会话ID | 序列ID | 序列步骤 | 组件 | 操作类型 | 事件起始_相对秒 | 事件结束_相对秒 | 症状报告内容 | 起病类别 | 参考类型 | 参考目标事件 | 应保留症状数 | 参考紧急程度 | 参考完整性 | 参考来源ID | 标注者ID | 标注时是否见系统输出 | 分歧裁决ID | 参考协议版本 | 缺失或排除原因 | 原始事件日志索引
EVT-001 | SES-001 | SEQ-001 | 9 | Balance | 连续观察触发 | 2862 | 2907 | 受试者对触发提示进行纠正（判定为误报） | 无 | 连续观察阴性 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-001 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-001/E001
EVT-002 | SES-001 | SEQ-001 | 1 | Balance | 连续观察触发 | 2492 | 2535 | 受试者对触发提示进行纠正（判定为误报） | 无 | 连续观察阴性 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-002 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-001/E002
EVT-003 | SES-002 | SEQ-002 | 1 | Balance | 连续观察触发 | 6241 | 6268 | 受试者对触发提示进行纠正（判定为误报） | 无 | 连续观察阴性 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-003 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-002/E003
EVT-004 | SES-002 | SEQ-002 | 7 | Balance | 连续观察触发 | 4590 | 4621 | 受试者对触发提示进行纠正（判定为误报） | 无 | 连续观察阴性 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-004 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-002/E004
EVT-005 | SES-002 | SEQ-002 | 6 | Balance | 连续观察触发 | 5498 | 5534 | 受试者对触发提示进行纠正（判定为误报） | 无 | 连续观察阴性 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-005 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-002/E005
EVT-006 | SES-003 | SEQ-003 | 1 | Face | 连续观察触发 | 5742 | 5777 | 受试者对触发提示进行纠正（判定为误报） | 无 | 连续观察阴性 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-006 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-003/E006
EVT-007 | SES-003 | SEQ-003 | 8 | Face | 连续观察触发 | 5348 | 5382 | 受试者对触发提示进行纠正（判定为误报） | 无 | 连续观察阴性 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-007 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-003/E007
EVT-008 | SES-003 | SEQ-003 | 1 | Face | 连续观察触发 | 4513 | 4555 | 受试者对触发提示进行纠正（判定为误报） | 无 | 连续观察阴性 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-008 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-003/E008
EVT-009 | SES-004 | SEQ-004 | 8 | Face | 连续观察触发 | 3236 | 3259 | 受试者对触发提示进行纠正（判定为误报） | 无 | 连续观察阴性 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-009 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-004/E009
EVT-010 | SES-004 | SEQ-004 | 5 | Face | 连续观察触发 | 5879 | 5912 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 连续观察阴性 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-010 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-004/E010
EVT-011 | SES-004 | SEQ-004 | 3 | Speech | 连续观察触发 | 4364 | 4396 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 连续观察阴性 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-011 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-004/E011
EVT-012 | SES-005 | SEQ-005 | 8 | Speech | 连续观察触发 | 5223 | 5255 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 连续观察阴性 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-012 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-005/E012
EVT-013 | SES-005 | SEQ-005 | 7 | Speech | 连续观察触发 | 6739 | 6775 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 连续观察阴性 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-013 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-005/E013
EVT-014 | SES-005 | SEQ-005 | 6 | Arms | 连续观察触发 | 3748 | 3780 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 连续观察阴性 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-014 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-005/E014
EVT-015 | SES-006 | SEQ-006 | 2 | Balance | 连续观察触发 | 5310 | 5343 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 连续观察阴性 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-015 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-006/E015
EVT-016 | SES-006 | SEQ-006 | 8 | Balance | 连续观察触发 | 2261 | 2286 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 连续观察阴性 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-016 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-006/E016
EVT-017 | SES-006 | SEQ-006 | 6 | Balance | 连续观察触发 | 4632 | 4659 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 连续观察阴性 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-017 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-006/E017
EVT-018 | SES-007 | SEQ-007 | 1 | Balance | 连续观察触发 | 2732 | 2769 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 连续观察阴性 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-018 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-007/E018
EVT-019 | SES-007 | SEQ-007 | 5 | Balance | 连续观察触发 | 5562 | 5583 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 连续观察阴性 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-019 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-007/E019
EVT-020 | SES-007 | SEQ-007 | 2 | Balance | 连续观察触发 | 5119 | 5144 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 连续观察阴性 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-020 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-007/E020
EVT-021 | SES-008 | SEQ-008 | 9 | Face | 连续观察触发 | 4727 | 4771 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 连续观察阴性 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-021 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-008/E021
EVT-022 | SES-008 | SEQ-008 | 7 | Face | 连续观察触发 | 3653 | 3686 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 连续观察阴性 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-022 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-008/E022
EVT-023 | SES-008 | SEQ-008 | 7 | Speech | 连续观察触发 | 1788 | 1830 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 连续观察阴性 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-023 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-008/E023
EVT-024 | SES-009 | SEQ-009 | 4 | Speech | 连续观察触发 | 1859 | 1899 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 连续观察阴性 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-024 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-009/E024
EVT-025 | SES-001 | SEQ-001 | 7 | Face | 提示自检动作 | 1206 | 1216 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-025 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-001/E025
EVT-026 | SES-001 | SEQ-001 | 9 | Arms | 提示自检动作 | 6849 | 6863 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-026 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-001/E026
EVT-027 | SES-001 | SEQ-001 | 7 | Balance | 提示自检动作 | 2812 | 2846 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-027 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-001/E027
EVT-028 | SES-001 | SEQ-001 | 7 | Eyes | 提示自检动作 | 5743 | 5773 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-028 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-001/E028
EVT-029 | SES-001 | SEQ-001 | 2 | Speech | 提示自检动作 | 6703 | 6717 | 输入不足以判定（参考判不完整） | 无 | 连续观察阴性 | 无 |  | 无 | 不完整 | REF-029 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 | 录音含大段非目标语音（家庭成员交谈），参考判定不完整 | LOG/SES-001/E029
EVT-030 | SES-003 | SEQ-003 | 5 | Face | 提示自检动作 | 3972 | 3982 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-030 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-003/E030
EVT-031 | SES-003 | SEQ-003 | 7 | Arms | 提示自检动作 | 6214 | 6228 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-031 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-003/E031
EVT-032 | SES-003 | SEQ-003 | 6 | Balance | 提示自检动作 | 4259 | 4293 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-032 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-003/E032
EVT-033 | SES-003 | SEQ-003 | 8 | Eyes | 提示自检动作 | 4573 | 4603 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-033 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-003/E033
EVT-034 | SES-003 | SEQ-003 | 4 | Speech | 提示自检动作 | 2248 | 2262 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-034 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-003/E034
EVT-035 | SES-005 | SEQ-005 | 9 | Face | 提示自检动作 | 4570 | 4580 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-035 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-005/E035
EVT-036 | SES-005 | SEQ-005 | 1 | Arms | 提示自检动作 | 3657 | 3671 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-036 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-005/E036
EVT-037 | SES-005 | SEQ-005 | 8 | Balance | 提示自检动作 | 1157 | 1191 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-037 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-005/E037
EVT-038 | SES-005 | SEQ-005 | 5 | Eyes | 提示自检动作 | 6658 | 6688 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-038 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-005/E038
EVT-039 | SES-005 | SEQ-005 | 9 | Speech | 提示自检动作 | 3460 | 3474 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-039 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-005/E039
EVT-040 | SES-007 | SEQ-007 | 3 | Face | 提示自检动作 | 3284 | 3294 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-040 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-007/E040
EVT-041 | SES-007 | SEQ-007 | 2 | Arms | 提示自检动作 | 1883 | 1897 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-041 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-007/E041
EVT-042 | SES-007 | SEQ-007 | 4 | Balance | 提示自检动作 | 7036 | 7070 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-042 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-007/E042
EVT-043 | SES-007 | SEQ-007 | 9 | Eyes | 提示自检动作 | 4448 | 4478 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-043 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-007/E043
EVT-044 | SES-007 | SEQ-007 | 3 | Speech | 提示自检动作 | 7151 | 7165 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-044 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-007/E044
EVT-045 | SES-009 | SEQ-009 | 6 | Face | 提示自检动作 | 2403 | 2413 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-045 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-009/E045
EVT-046 | SES-009 | SEQ-009 | 2 | Arms | 提示自检动作 | 6170 | 6184 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-046 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-009/E046
EVT-047 | SES-009 | SEQ-009 | 7 | Balance | 提示自检动作 | 3415 | 3449 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-047 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-009/E047
EVT-048 | SES-009 | SEQ-009 | 8 | Eyes | 提示自检动作 | 3217 | 3247 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-048 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-009/E048
EVT-049 | SES-009 | SEQ-009 | 9 | Speech | 提示自检动作 | 4103 | 4117 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-049 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-009/E049
EVT-050 | SES-011 | SEQ-011 | 6 | Face | 提示自检动作 | 7255 | 7265 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-050 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-011/E050
EVT-051 | SES-011 | SEQ-011 | 5 | Arms | 提示自检动作 | 5358 | 5372 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-051 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-011/E051
EVT-052 | SES-011 | SEQ-011 | 5 | Balance | 提示自检动作 | 5173 | 5207 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-052 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-011/E052
EVT-053 | SES-011 | SEQ-011 | 4 | Eyes | 提示自检动作 | 5475 | 5505 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-053 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-011/E053
EVT-054 | SES-011 | SEQ-011 | 1 | Speech | 提示自检动作 | 2918 | 2932 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-054 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-011/E054
EVT-055 | SES-009 | SEQ-009 | 9 | Speech | 提示自检动作 | 6792 | 6806 | 输入不足以判定（参考判不完整） | 无 | 连续观察阴性 | 无 |  | 无 | 不完整 | REF-055 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 | 突发背景噪声，有效语音不足1秒 | LOG/SES-009/E055
EVT-056 | SES-010 | SEQ-010 | 3 | Face | 提示自检动作 | 5115 | 5125 | 输入不足以判定（参考判不完整） | 无 | 连续观察阴性 | 无 |  | 无 | 不完整 | REF-056 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 | 相机被移动物体遮挡，有效帧比例20% | LOG/SES-010/E056
EVT-057 | SES-013 | SEQ-013 | 8 | Face | 脚本动作测量 | 854 | 864 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-057 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-013/E057
EVT-058 | SES-013 | SEQ-013 | 2 | Arms | 脚本动作测量 | 988 | 1002 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-058 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-013/E058
EVT-059 | SES-013 | SEQ-013 | 7 | Balance | 脚本动作测量 | 993 | 1027 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-059 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-013/E059
EVT-060 | SES-013 | SEQ-013 | 3 | Eyes | 脚本动作测量 | 764 | 794 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-060 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-013/E060
EVT-061 | SES-013 | SEQ-013 | 8 | Speech | 脚本动作测量 | 814 | 828 | 输入不足以判定（参考判不完整） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 不完整 | REF-061 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 | 削波比例3.1%超上限 | LOG/SES-013/E061
EVT-062 | SES-014 | SEQ-014 | 3 | Face | 脚本动作测量 | 1156 | 1166 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-062 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-014/E062
EVT-063 | SES-014 | SEQ-014 | 2 | Arms | 脚本动作测量 | 438 | 452 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-063 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-014/E063
EVT-064 | SES-014 | SEQ-014 | 1 | Balance | 脚本动作测量 | 538 | 572 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-064 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-014/E064
EVT-065 | SES-014 | SEQ-014 | 2 | Eyes | 脚本动作测量 | 625 | 655 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-065 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-014/E065
EVT-066 | SES-014 | SEQ-014 | 8 | Speech | 脚本动作测量 | 625 | 639 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-066 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-014/E066
EVT-067 | SES-015 | SEQ-015 | 1 | Face | 脚本动作测量 | 1229 | 1239 | 输入不足以判定（参考判不完整） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 不完整 | REF-067 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 | 逆光，有效帧比例44% | LOG/SES-015/E067
EVT-068 | SES-015 | SEQ-015 | 6 | Arms | 脚本动作测量 | 857 | 871 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-068 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-015/E068
EVT-069 | SES-015 | SEQ-015 | 1 | Balance | 脚本动作测量 | 1219 | 1253 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-069 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-015/E069
EVT-070 | SES-015 | SEQ-015 | 8 | Eyes | 脚本动作测量 | 357 | 387 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-070 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-015/E070
EVT-071 | SES-015 | SEQ-015 | 9 | Speech | 脚本动作测量 | 264 | 278 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-071 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-015/E071
EVT-072 | SES-016 | SEQ-016 | 2 | Face | 脚本动作测量 | 365 | 375 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-072 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-016/E072
EVT-073 | SES-016 | SEQ-016 | 9 | Arms | 脚本动作测量 | 346 | 360 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-073 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-016/E073
EVT-074 | SES-016 | SEQ-016 | 1 | Balance | 脚本动作测量 | 869 | 903 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-074 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-016/E074
EVT-075 | SES-016 | SEQ-016 | 8 | Eyes | 脚本动作测量 | 977 | 1007 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-075 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-016/E075
EVT-076 | SES-016 | SEQ-016 | 4 | Speech | 脚本动作测量 | 1107 | 1121 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-076 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-016/E076
EVT-077 | SES-017 | SEQ-017 | 7 | Face | 脚本动作测量 | 941 | 951 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-077 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-017/E077
EVT-078 | SES-017 | SEQ-017 | 4 | Arms | 脚本动作测量 | 1593 | 1607 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-078 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-017/E078
EVT-079 | SES-017 | SEQ-017 | 5 | Balance | 脚本动作测量 | 1343 | 1377 | 输入不足以判定（参考判不完整） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 不完整 | REF-079 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 | 弱光，有效帧比例低于模块门槛 | LOG/SES-017/E079
EVT-080 | SES-017 | SEQ-017 | 2 | Eyes | 脚本动作测量 | 1586 | 1616 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-080 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-017/E080
EVT-081 | SES-017 | SEQ-017 | 4 | Speech | 脚本动作测量 | 1485 | 1499 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-081 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-017/E081
EVT-082 | SES-018 | SEQ-018 | 9 | Face | 脚本动作测量 | 1297 | 1307 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-082 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-018/E082
EVT-083 | SES-018 | SEQ-018 | 1 | Arms | 脚本动作测量 | 1289 | 1303 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-083 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-018/E083
EVT-084 | SES-018 | SEQ-018 | 4 | Balance | 脚本动作测量 | 903 | 937 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-084 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-018/E084
EVT-085 | SES-018 | SEQ-018 | 8 | Eyes | 脚本动作测量 | 258 | 288 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-085 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-018/E085
EVT-086 | SES-018 | SEQ-018 | 5 | Speech | 脚本动作测量 | 679 | 693 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-086 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-018/E086
EVT-087 | SES-019 | SEQ-019 | 9 | Face | 脚本动作测量 | 909 | 919 | 脚本模拟：面部下垂_左（独立标注确认） | 新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 面部下垂_左 | 1 | urgent | 完整 | REF-087 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-019/E087
EVT-088 | SES-019 | SEQ-019 | 5 | Arms | 脚本动作测量 | 586 | 600 | 脚本模拟：臂漂移_右（独立标注确认） | 新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 臂漂移_右 | 1 | urgent | 完整 | REF-088 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-019/E088
EVT-089 | SES-019 | SEQ-019 | 8 | Balance | 脚本动作测量 | 546 | 580 | 脚本模拟：躯干摆动_左倾（独立标注确认） | 新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 躯干摆动_左倾 | 1 | urgent | 完整 | REF-089 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-019/E089
EVT-090 | SES-019 | SEQ-019 | 4 | Speech | 脚本动作测量 | 793 | 807 | 脚本模拟：构音障碍_模拟（独立标注确认） | 新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 构音障碍_模拟 | 2 | urgent | 完整 | REF-090 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-019/E090
EVT-091 | SES-019 | SEQ-019 | 9 | Eyes | 注视追踪测量 | 1021 | 1051 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-091 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-019/E091
EVT-092 | SES-020 | SEQ-020 | 2 | Face | 脚本动作测量 | 1524 | 1534 | 脚本模拟：面部下垂_右（独立标注确认） | 非新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 面部下垂_右 | 1 | 关注 | 完整 | REF-092 | AN-01 | 否 | ADJ-001 | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-020/E092
EVT-093 | SES-020 | SEQ-020 | 6 | Arms | 脚本动作测量 | 471 | 485 | 脚本模拟：臂漂移_左（独立标注确认） | 新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 臂漂移_左 | 1 | urgent | 完整 | REF-093 | AN-02 | 否 | ADJ-001 | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-020/E093
EVT-094 | SES-020 | SEQ-020 | 8 | Balance | 脚本动作测量 | 1353 | 1387 | 脚本模拟：躯干摆动_后倾（独立标注确认） | 新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 躯干摆动_后倾 | 1 | urgent | 完整 | REF-094 | AN-02 | 否 | ADJ-001 | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-020/E094
EVT-095 | SES-020 | SEQ-020 | 5 | Speech | 脚本动作测量 | 776 | 790 | 脚本模拟：构音障碍_模拟（独立标注确认） | 新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 构音障碍_模拟 | 2 | urgent | 完整 | REF-095 | AN-01 | 否 | ADJ-001 | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-020/E095
EVT-096 | SES-020 | SEQ-020 | 7 | Eyes | 注视追踪测量 | 387 | 417 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-096 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-020/E096
EVT-097 | SES-021 | SEQ-021 | 8 | Face | 脚本动作测量 | 487 | 497 | 脚本模拟：面部下垂_左（独立标注确认） | 新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 面部下垂_左 | 1 | urgent | 完整 | REF-097 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-021/E097
EVT-098 | SES-021 | SEQ-021 | 4 | Arms | 脚本动作测量 | 1280 | 1294 | 脚本模拟：臂漂移_右（独立标注确认） | 新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 臂漂移_右 | 1 | urgent | 完整 | REF-098 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-021/E098
EVT-099 | SES-021 | SEQ-021 | 5 | Balance | 脚本动作测量 | 1377 | 1411 | 脚本模拟：躯干摆动_左倾（独立标注确认） | 新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 躯干摆动_左倾 | 1 | urgent | 完整 | REF-099 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-021/E099
EVT-100 | SES-021 | SEQ-021 | 3 | Speech | 脚本动作测量 | 888 | 902 | 脚本模拟：构音障碍_模拟（独立标注确认） | 新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 构音障碍_模拟 | 2 | urgent | 完整 | REF-100 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-021/E100
EVT-101 | SES-021 | SEQ-021 | 7 | Eyes | 注视追踪测量 | 477 | 507 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-101 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-021/E101
EVT-102 | SES-022 | SEQ-022 | 3 | Face | 脚本动作测量 | 1664 | 1674 | 脚本模拟：面部下垂_右（独立标注确认） | 新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 面部下垂_右 | 1 | urgent | 完整 | REF-102 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-022/E102
EVT-103 | SES-022 | SEQ-022 | 9 | Arms | 脚本动作测量 | 502 | 516 | 脚本模拟：臂漂移_左（独立标注确认） | 新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 臂漂移_左 | 1 | urgent | 完整 | REF-103 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-022/E103
EVT-104 | SES-022 | SEQ-022 | 9 | Balance | 脚本动作测量 | 539 | 573 | 脚本模拟：躯干摆动_右倾（独立标注确认） | 新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 躯干摆动_右倾 | 1 | urgent | 完整 | REF-104 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-022/E104
EVT-105 | SES-022 | SEQ-022 | 7 | Speech | 脚本动作测量 | 664 | 678 | 脚本模拟：构音障碍_模拟（独立标注确认） | 新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 构音障碍_模拟 | 2 | urgent | 完整 | REF-105 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-022/E105
EVT-106 | SES-022 | SEQ-022 | 7 | Eyes | 注视追踪测量 | 1736 | 1766 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-106 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-022/E106
EVT-107 | SES-023 | SEQ-023 | 6 | Face | 脚本动作测量 | 348 | 358 | 脚本模拟：面部下垂_左（独立标注确认） | 新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 面部下垂_左 | 1 | urgent | 完整 | REF-107 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-023/E107
EVT-108 | SES-023 | SEQ-023 | 9 | Arms | 脚本动作测量 | 1806 | 1820 | 脚本模拟：臂漂移_右（独立标注确认） | 新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 臂漂移_右 | 1 | urgent | 完整 | REF-108 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-023/E108
EVT-109 | SES-023 | SEQ-023 | 3 | Balance | 脚本动作测量 | 1657 | 1691 | 脚本模拟：躯干摆动_后倾（独立标注确认） | 新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 躯干摆动_后倾 | 1 | urgent | 完整 | REF-109 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-023/E109
EVT-110 | SES-023 | SEQ-023 | 2 | Speech | 脚本动作测量 | 567 | 581 | 脚本模拟：构音障碍_模拟（独立标注确认） | 新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 构音障碍_模拟 | 2 | urgent | 完整 | REF-110 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-023/E110
EVT-111 | SES-023 | SEQ-023 | 1 | Eyes | 注视追踪测量 | 351 | 381 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-111 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-023/E111
EVT-112 | SES-024 | SEQ-024 | 5 | Face | 脚本动作测量 | 654 | 664 | 脚本模拟：面部下垂_右（独立标注确认） | 新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 面部下垂_右 | 1 | urgent | 完整 | REF-112 | AN-02 | 否 | ADJ-002 | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-024/E112
EVT-113 | SES-024 | SEQ-024 | 8 | Arms | 脚本动作测量 | 619 | 633 | 脚本模拟：臂漂移_左（独立标注确认） | 新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 臂漂移_左 | 1 | urgent | 完整 | REF-113 | AN-02 | 否 | ADJ-002 | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-024/E113
EVT-114 | SES-024 | SEQ-024 | 1 | Balance | 脚本动作测量 | 748 | 782 | 脚本模拟：躯干摆动_左倾（独立标注确认） | 新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 躯干摆动_左倾 | 1 | urgent | 完整 | REF-114 | AN-01 | 否 | ADJ-002 | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-024/E114
EVT-115 | SES-024 | SEQ-024 | 1 | Speech | 脚本动作测量 | 541 | 555 | 脚本模拟：构音障碍_模拟（独立标注确认） | 非新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 构音障碍_模拟 | 2 | 关注 | 完整 | REF-115 | AN-02 | 否 | ADJ-002 | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-024/E115
EVT-116 | SES-024 | SEQ-024 | 4 | Eyes | 注视追踪测量 | 780 | 810 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-116 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-024/E116
EVT-117 | SES-025 | SEQ-025 | 6 | Face | 脚本动作测量 | 513 | 523 | 脚本模拟：面部下垂_左（独立标注确认） | 新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 面部下垂_左 | 1 | urgent | 完整 | REF-117 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-025/E117
EVT-118 | SES-025 | SEQ-025 | 4 | Arms | 脚本动作测量 | 501 | 515 | 脚本模拟：臂漂移_右（独立标注确认） | 新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 臂漂移_右 | 1 | urgent | 完整 | REF-118 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-025/E118
EVT-119 | SES-025 | SEQ-025 | 5 | Balance | 脚本动作测量 | 1433 | 1467 | 脚本模拟：躯干摆动_右倾（独立标注确认） | 新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 躯干摆动_右倾 | 1 | urgent | 完整 | REF-119 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-025/E119
EVT-120 | SES-025 | SEQ-025 | 1 | Speech | 脚本动作测量 | 942 | 956 | 脚本模拟：构音障碍_模拟（独立标注确认） | 新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 构音障碍_模拟 | 2 | urgent | 完整 | REF-120 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-025/E120
EVT-121 | SES-025 | SEQ-025 | 7 | Eyes | 注视追踪测量 | 1427 | 1457 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-121 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-025/E121
EVT-122 | SES-026 | SEQ-026 | 7 | Face | 脚本动作测量 | 579 | 589 | 脚本模拟：面部下垂_左（独立标注确认） | 非新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 面部下垂_左 | 1 | 关注 | 完整 | REF-122 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-026/E122
EVT-123 | SES-026 | SEQ-026 | 3 | Balance | 脚本动作测量 | 802 | 836 | 脚本模拟：躯干摆动_左倾（独立标注确认） | 新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 躯干摆动_左倾 | 1 | urgent | 完整 | REF-123 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-026/E123
EVT-124 | SES-026 | SEQ-026 | 2 | Face | 脚本动作测量 | 1205 | 1215 | 输入不足以判定（参考判不完整） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 不完整 | REF-124 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 | 眼镜反光+手部遮挡，有效帧比例36% | LOG/SES-026/E124
EVT-125 | SES-026 | SEQ-026 | 3 | Arms | 脚本动作测量 | 481 | 495 | 输入不足以判定（参考判不完整） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 不完整 | REF-125 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 | 未完成保持动作（提前放下） | LOG/SES-026/E125
EVT-126 | SES-027 | SEQ-027 | 2 | Balance | 脚本动作测量 | 324 | 358 | 脚本模拟：躯干摆动_后倾（独立标注确认） | 新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 躯干摆动_后倾 | 1 | urgent | 完整 | REF-126 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-027/E126
EVT-127 | SES-027 | SEQ-027 | 8 | Face | 脚本动作测量 | 182 | 192 | 脚本模拟：面部下垂_右（独立标注确认） | 新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 面部下垂_右 | 1 | urgent | 完整 | REF-127 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-027/E127
EVT-128 | SES-027 | SEQ-027 | 6 | Balance | 脚本动作测量 | 313 | 347 | 输入不足以判定（参考判不完整） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 不完整 | REF-128 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 | 弱光，有效帧比例52% | LOG/SES-027/E128
EVT-129 | SES-027 | SEQ-027 | 8 | Speech | 脚本动作测量 | 255 | 269 | 输入不足以判定（参考判不完整） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 不完整 | REF-129 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 | 街道噪声，响度-38dBFS超上限 | LOG/SES-027/E129
EVT-130 | SES-028 | SEQ-028 | 4 | Speech | 脚本动作测量 | 264 | 278 | 脚本模拟：构音障碍_模拟（独立标注确认） | 非新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 构音障碍_模拟 | 1 | 关注 | 完整 | REF-130 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-028/E130
EVT-131 | SES-028 | SEQ-028 | 2 | Arms | 脚本动作测量 | 794 | 808 | 脚本模拟：臂漂移_左（独立标注确认） | 新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 臂漂移_左 | 1 | urgent | 完整 | REF-131 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-028/E131
EVT-132 | SES-028 | SEQ-028 | 5 | Arms | 脚本动作测量 | 666 | 680 | 输入不足以判定（参考判不完整） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 不完整 | REF-132 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 | 未完成保持动作（中途退出） | LOG/SES-028/E132
EVT-133 | SES-028 | SEQ-028 | 2 | Face | 脚本动作测量 | 698 | 708 | 输入不足以判定（参考判不完整） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 不完整 | REF-133 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 | 帽子遮挡面部，眼距检测失败 | LOG/SES-028/E133
EVT-134 | SES-029 | SEQ-029 | 5 | Balance | 脚本动作测量 | 645 | 679 | 脚本模拟：躯干摆动_右倾（独立标注确认） | 新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 躯干摆动_右倾 | 1 | urgent | 完整 | REF-134 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-029/E134
EVT-135 | SES-029 | SEQ-029 | 1 | Speech | 脚本动作测量 | 265 | 279 | 脚本模拟：构音障碍_模拟（独立标注确认） | 新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 构音障碍_模拟 | 1 | urgent | 完整 | REF-135 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-029/E135
EVT-136 | SES-029 | SEQ-029 | 6 | Speech | 脚本动作测量 | 892 | 906 | 输入不足以判定（参考判不完整） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 不完整 | REF-136 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 | 对话噪声，有效语音0.6秒 | LOG/SES-029/E136
EVT-137 | SES-029 | SEQ-029 | 6 | Balance | 脚本动作测量 | 842 | 876 | 输入不足以判定（参考判不完整） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 不完整 | REF-137 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 | 弱光，有效帧比例61%且基线窗口不足 | LOG/SES-029/E137
EVT-138 | SES-030 | SEQ-030 | 6 | Balance | 脚本动作测量 | 476 | 510 | 脚本模拟：躯干摆动_左倾（独立标注确认） | 新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 躯干摆动_左倾 | 1 | urgent | 完整 | REF-138 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-030/E138
EVT-139 | SES-030 | SEQ-030 | 1 | Face | 脚本动作测量 | 1176 | 1186 | 脚本模拟：面部下垂_左（独立标注确认） | 新发（模拟） | 协议脚本确认+独立标注 | 面部下垂_左 | 1 | urgent | 完整 | REF-139 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-030/E139
EVT-140 | SES-030 | SEQ-030 | 9 | Balance | 脚本动作测量 | 400 | 434 | 输入不足以判定（参考判不完整） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 不完整 | REF-140 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 | 断连导致采集中断 | LOG/SES-030/E140
EVT-141 | SES-030 | SEQ-030 | 1 | Speech | 脚本动作测量 | 1102 | 1116 | 输入不足以判定（参考判不完整） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 不完整 | REF-141 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 | 电视声掩蔽，削波比例2.8% | LOG/SES-030/E141
EVT-142 | SES-031 | SEQ-031 | 6 | Face | 重复测量 | 1294 | 1304 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-142 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-031/E142
EVT-143 | SES-031 | SEQ-031 | 5 | Arms | 重复测量 | 644 | 658 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-143 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-031/E143
EVT-144 | SES-031 | SEQ-031 | 4 | Balance | 重复测量 | 515 | 549 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-144 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-031/E144
EVT-145 | SES-031 | SEQ-031 | 4 | Eyes | 重复测量 | 336 | 366 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-145 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-031/E145
EVT-146 | SES-031 | SEQ-031 | 1 | Speech | 重复测量 | 364 | 378 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-146 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-031/E146
EVT-147 | SES-032 | SEQ-032 | 5 | Face | 重复测量 | 698 | 708 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-147 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-032/E147
EVT-148 | SES-032 | SEQ-032 | 1 | Arms | 重复测量 | 708 | 722 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-148 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-032/E148
EVT-149 | SES-032 | SEQ-032 | 5 | Balance | 重复测量 | 560 | 594 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-149 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-032/E149
EVT-150 | SES-032 | SEQ-032 | 7 | Eyes | 重复测量 | 918 | 948 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-150 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-032/E150
EVT-151 | SES-032 | SEQ-032 | 2 | Speech | 重复测量 | 518 | 532 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-151 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-032/E151
EVT-152 | SES-033 | SEQ-033 | 4 | Face | 重复测量 | 228 | 238 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-152 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-033/E152
EVT-153 | SES-033 | SEQ-033 | 2 | Arms | 重复测量 | 671 | 685 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-153 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-033/E153
EVT-154 | SES-033 | SEQ-033 | 4 | Balance | 重复测量 | 1064 | 1098 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-154 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-033/E154
EVT-155 | SES-033 | SEQ-033 | 8 | Eyes | 重复测量 | 529 | 559 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-155 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-033/E155
EVT-156 | SES-033 | SEQ-033 | 3 | Speech | 重复测量 | 971 | 985 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-156 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-033/E156
EVT-157 | SES-034 | SEQ-034 | 9 | Face | 重复测量 | 406 | 416 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-157 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-034/E157
EVT-158 | SES-034 | SEQ-034 | 4 | Arms | 重复测量 | 994 | 1008 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-158 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-034/E158
EVT-159 | SES-034 | SEQ-034 | 8 | Balance | 重复测量 | 1355 | 1389 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-159 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-034/E159
EVT-160 | SES-034 | SEQ-034 | 4 | Eyes | 重复测量 | 1225 | 1255 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-160 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-034/E160
EVT-161 | SES-034 | SEQ-034 | 8 | Speech | 重复测量 | 1099 | 1113 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-161 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-034/E161
EVT-162 | SES-035 | SEQ-035 | 9 | Face | 重复测量 | 469 | 479 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-162 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-035/E162
EVT-163 | SES-035 | SEQ-035 | 2 | Arms | 重复测量 | 869 | 883 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-163 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-035/E163
EVT-164 | SES-035 | SEQ-035 | 5 | Balance | 重复测量 | 1310 | 1344 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-164 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-035/E164
EVT-165 | SES-035 | SEQ-035 | 4 | Eyes | 重复测量 | 501 | 531 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-165 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-035/E165
EVT-166 | SES-035 | SEQ-035 | 1 | Speech | 重复测量 | 1317 | 1331 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-166 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-035/E166
EVT-167 | SES-036 | SEQ-036 | 7 | Face | 重复测量 | 797 | 807 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-167 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-036/E167
EVT-168 | SES-036 | SEQ-036 | 4 | Arms | 重复测量 | 943 | 957 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-168 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-036/E168
EVT-169 | SES-036 | SEQ-036 | 1 | Balance | 重复测量 | 713 | 747 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-169 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-036/E169
EVT-170 | SES-036 | SEQ-036 | 9 | Eyes | 重复测量 | 1221 | 1251 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-170 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-036/E170
EVT-171 | SES-036 | SEQ-036 | 8 | Speech | 重复测量 | 546 | 560 | 输入不足以判定（参考判不完整） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 不完整 | REF-171 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 | 参与者疲劳，主动中止 | LOG/SES-036/E171
EVT-172 | SES-037 | SEQ-037 | 2 | Face | 重复测量 | 368 | 378 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-172 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-037/E172
EVT-173 | SES-037 | SEQ-037 | 8 | Arms | 重复测量 | 828 | 842 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-173 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-037/E173
EVT-174 | SES-037 | SEQ-037 | 1 | Balance | 重复测量 | 1141 | 1175 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-174 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-037/E174
EVT-175 | SES-037 | SEQ-037 | 1 | Eyes | 重复测量 | 848 | 878 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-175 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-037/E175
EVT-176 | SES-037 | SEQ-037 | 9 | Speech | 重复测量 | 1073 | 1087 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-176 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-037/E176
EVT-177 | SES-038 | SEQ-038 | 1 | Face | 重复测量 | 1389 | 1399 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-177 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-038/E177
EVT-178 | SES-038 | SEQ-038 | 8 | Arms | 重复测量 | 1351 | 1365 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-178 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-038/E178
EVT-179 | SES-038 | SEQ-038 | 6 | Balance | 重复测量 | 1284 | 1318 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-179 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-038/E179
EVT-180 | SES-038 | SEQ-038 | 6 | Eyes | 重复测量 | 1247 | 1277 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-180 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-038/E180
EVT-181 | SES-038 | SEQ-038 | 5 | Speech | 重复测量 | 1148 | 1162 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-181 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-038/E181
EVT-182 | SES-039 | SEQ-039 | 2 | Face | 重复测量 | 248 | 258 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-182 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-039/E182
EVT-183 | SES-039 | SEQ-039 | 8 | Arms | 重复测量 | 1015 | 1029 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-183 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-039/E183
EVT-184 | SES-039 | SEQ-039 | 7 | Balance | 重复测量 | 492 | 526 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-184 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-039/E184
EVT-185 | SES-039 | SEQ-039 | 2 | Eyes | 重复测量 | 1027 | 1057 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-185 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-039/E185
EVT-186 | SES-039 | SEQ-039 | 4 | Speech | 重复测量 | 1311 | 1325 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-186 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-039/E186
EVT-187 | SES-040 | SEQ-040 | 5 | Face | 重复测量 | 656 | 666 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-187 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-040/E187
EVT-188 | SES-040 | SEQ-040 | 3 | Arms | 重复测量 | 1388 | 1402 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-188 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-040/E188
EVT-189 | SES-040 | SEQ-040 | 7 | Balance | 重复测量 | 1249 | 1283 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-189 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-040/E189
EVT-190 | SES-040 | SEQ-040 | 4 | Eyes | 重复测量 | 600 | 630 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-190 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-040/E190
EVT-191 | SES-040 | SEQ-040 | 9 | Speech | 重复测量 | 337 | 351 | 输入不足以判定（参考判不完整） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 不完整 | REF-191 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 | 参与者疲劳，主动中止 | LOG/SES-040/E191
EVT-192 | SES-041 | SEQ-041 | 2 | Face | 重复测量 | 900 | 910 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-192 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-041/E192
EVT-193 | SES-041 | SEQ-041 | 4 | Arms | 重复测量 | 879 | 893 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-193 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-041/E193
EVT-194 | SES-041 | SEQ-041 | 8 | Balance | 重复测量 | 1083 | 1117 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-194 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-041/E194
EVT-195 | SES-041 | SEQ-041 | 3 | Eyes | 重复测量 | 763 | 793 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-195 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-041/E195
EVT-196 | SES-041 | SEQ-041 | 5 | Speech | 重复测量 | 1145 | 1159 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-196 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-041/E196
EVT-197 | SES-042 | SEQ-042 | 5 | Face | 重复测量 | 1006 | 1016 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-197 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-042/E197
EVT-198 | SES-042 | SEQ-042 | 5 | Arms | 重复测量 | 460 | 474 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-198 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-042/E198
EVT-199 | SES-042 | SEQ-042 | 3 | Balance | 重复测量 | 599 | 633 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-199 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-042/E199
EVT-200 | SES-042 | SEQ-042 | 2 | Eyes | 重复测量 | 655 | 685 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-200 | AN-02 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-042/E200
EVT-201 | SES-042 | SEQ-042 | 1 | Speech | 重复测量 | 1034 | 1048 | 无目标症状（参考阴性时段） | 无 | 协议脚本确认 | 无 |  | 无 | 完整 | REF-201 | AN-01 | 否 |  | REF-PROTO-v1.2 |  | LOG/SES-042/E201

## 系统输出
输出ID | 事件ID | 运行ID | 方案ID | 方案版本及差异 | 运行方式 | 测量状态 | 系统紧急程度 | 系统完整性 | 保留症状数 | 报告ID | 前序报告ID | 纠正历史完整 | 决策_相对秒 | 提示_相对秒 | 采集开始_相对秒 | 采集结束_相对秒 | 确认_相对秒 | 有效样本数 | 捕获样本数 | 交互步骤数 | 失败原因码 | 窗口投票日志索引 | 系统原始日志索引
OUT-0001 | EVT-001 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | 无 | 完整 |  | RPT-FULL-002C | RPT-FULL-001 | 是 | 2865.3 | 2865.9 | 2862 | 2867 | 2878.2 | 231 | 300 | 3 |  | WV/EVT-001/W1-7 | SLOG/EVT-001/F
OUT-0002 | EVT-001 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | 无 | 完整 |  | RPT-BASE-001 |  | 是 | 2865.3 | 2865.9 | 2862 | 2867 | 2884.2 | 231 | 300 |  |  | WV/EVT-001/W1-7 | SLOG/EVT-001/B
OUT-0003 | EVT-001 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | 无 | 完整 |  | RPT-GATE-001 |  | 是 | 2865.1 | 2865.7 | 2862 | 2867 | 2881.6 | 231 | 300 |  |  | WV/EVT-001/W1-7 | SLOG/EVT-001/G
OUT-0004 | EVT-002 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | 无 | 完整 |  | RPT-FULL-004C | RPT-FULL-003 | 是 | 2494.4 | 2495 | 2492 | 2496 | 2502.7 | 235 | 300 | 4 |  | WV/EVT-002/W1-7 | SLOG/EVT-002/F
OUT-0005 | EVT-002 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | 无 | 完整 |  | RPT-BASE-002 |  | 是 | 2494.4 | 2495 | 2492 | 2496 | 2508.4 | 235 | 300 |  |  | WV/EVT-002/W1-7 | SLOG/EVT-002/B
OUT-0006 | EVT-002 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | 无 | 完整 |  | RPT-GATE-002 |  | 否 | 2494.2 | 2494.8 | 2492 | 2496 | 2504.1 | 235 | 300 |  |  | WV/EVT-002/W1-7 | SLOG/EVT-002/G
OUT-0007 | EVT-003 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | 无 | 完整 |  | RPT-FULL-006C | RPT-FULL-005 | 是 | 6244 | 6244.6 | 6241 | 6246 | 6260 | 229 | 300 | 5 |  | WV/EVT-003/W1-7 | SLOG/EVT-003/F
OUT-0008 | EVT-003 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | 无 | 完整 |  | RPT-BASE-003 |  | 是 | 6244 | 6244.6 | 6241 | 6246 | 6256.8 | 229 | 300 |  |  | WV/EVT-003/W1-7 | SLOG/EVT-003/B
OUT-0009 | EVT-003 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | 无 | 完整 |  | RPT-GATE-003 |  | 是 | 6243.8 | 6244.4 | 6241 | 6246 | 6260.2 | 229 | 300 |  |  | WV/EVT-003/W1-7 | SLOG/EVT-003/G
OUT-0010 | EVT-004 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | 无 | 完整 |  | RPT-FULL-008C | RPT-FULL-007 | 是 | 4591.8 | 4592.4 | 4590 | 4593 | 4606.8 | 234 | 300 | 4 |  | WV/EVT-004/W1-7 | SLOG/EVT-004/F
OUT-0011 | EVT-004 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | 无 | 完整 |  | RPT-BASE-004 |  | 是 | 4591.8 | 4592.4 | 4590 | 4593 | 4605.3 | 234 | 300 |  |  | WV/EVT-004/W1-7 | SLOG/EVT-004/B
OUT-0012 | EVT-004 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | 无 | 完整 |  | RPT-GATE-004 |  | 是 | 4591.6 | 4592.2 | 4590 | 4593 | 4602.9 | 234 | 300 |  |  | WV/EVT-004/W1-7 | SLOG/EVT-004/G
OUT-0013 | EVT-005 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | 无 | 完整 |  | RPT-FULL-010C | RPT-FULL-009 | 是 | 5500.2 | 5500.8 | 5498 | 5502 | 5520.2 | 247 | 300 | 5 |  | WV/EVT-005/W1-7 | SLOG/EVT-005/F
OUT-0014 | EVT-005 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | 无 | 完整 |  | RPT-BASE-005 |  | 是 | 5500.2 | 5500.8 | 5498 | 5502 | 5515.3 | 247 | 300 |  |  | WV/EVT-005/W1-7 | SLOG/EVT-005/B
OUT-0015 | EVT-005 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | 无 | 完整 |  | RPT-GATE-005 |  | 否 | 5500 | 5500.6 | 5498 | 5502 | 5510.3 | 247 | 300 |  |  | WV/EVT-005/W1-7 | SLOG/EVT-005/G
OUT-0016 | EVT-006 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | 无 | 完整 |  | RPT-FULL-012C | RPT-FULL-011 | 是 | 5745.3 | 5745.9 | 5742 | 5747 | 5764 | 24 | 25 | 3 |  | WV/EVT-006/W1-7 | SLOG/EVT-006/F
OUT-0017 | EVT-006 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | 无 | 完整 |  | RPT-BASE-006 |  | 是 | 5745.3 | 5745.9 | 5742 | 5747 | 5760.3 | 24 | 25 |  |  | WV/EVT-006/W1-7 | SLOG/EVT-006/B
OUT-0018 | EVT-006 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | 无 | 完整 |  | RPT-GATE-006 |  | 是 | 5745.1 | 5745.7 | 5742 | 5747 | 5766.6 | 24 | 25 |  |  | WV/EVT-006/W1-7 | SLOG/EVT-006/G
OUT-0019 | EVT-007 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | 无 | 完整 |  | RPT-FULL-014C | RPT-FULL-013 | 是 | 5350.7 | 5351.3 | 5348 | 5352 | 5367.1 | 22 | 25 | 4 |  | WV/EVT-007/W1-7 | SLOG/EVT-007/F
OUT-0020 | EVT-007 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | 无 | 完整 |  | RPT-BASE-007 |  | 是 | 5350.7 | 5351.3 | 5348 | 5352 | 5366.9 | 22 | 25 |  |  | WV/EVT-007/W1-7 | SLOG/EVT-007/B
OUT-0021 | EVT-007 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | 无 | 完整 |  | RPT-GATE-007 |  | 是 | 5350.5 | 5351.1 | 5348 | 5352 | 5361.9 | 22 | 25 |  |  | WV/EVT-007/W1-7 | SLOG/EVT-007/G
OUT-0022 | EVT-008 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | 无 | 完整 |  | RPT-FULL-016C | RPT-FULL-015 | 是 | 4515.3 | 4515.9 | 4513 | 4517 | 4532.5 | 22 | 25 | 4 |  | WV/EVT-008/W1-7 | SLOG/EVT-008/F
OUT-0023 | EVT-008 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | 无 | 完整 |  | RPT-BASE-008 |  | 是 | 4515.3 | 4515.9 | 4513 | 4517 | 4537.2 | 22 | 25 |  |  | WV/EVT-008/W1-7 | SLOG/EVT-008/B
OUT-0024 | EVT-008 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | 无 | 完整 |  | RPT-GATE-008 |  | 否 | 4515.1 | 4515.7 | 4513 | 4517 | 4535.8 | 22 | 25 |  |  | WV/EVT-008/W1-7 | SLOG/EVT-008/G
OUT-0025 | EVT-009 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | 无 | 完整 |  | RPT-FULL-018C | RPT-FULL-017 | 否 | 3239.6 | 3240.2 | 3236 | 3241 | 3255.1 | 22 | 25 | 3 |  | WV/EVT-009/W1-7 | SLOG/EVT-009/F
OUT-0026 | EVT-009 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | 无 | 完整 |  | RPT-BASE-009 |  | 否 | 3239.6 | 3240.2 | 3236 | 3241 | 3253.6 | 22 | 25 |  |  | WV/EVT-009/W1-7 | SLOG/EVT-009/B
OUT-0027 | EVT-009 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | 无 | 完整 |  | RPT-GATE-009 |  | 是 | 3239.4 | 3240 | 3236 | 3241 | 3251.1 | 22 | 25 |  |  | WV/EVT-009/W1-7 | SLOG/EVT-009/G
OUT-0028 | EVT-010 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | urgent | 完整 |  | RPT-FULL-019 |  | 不适用 | 5881.2 | 5881.8 | 5879 | 5883 |  | 23 | 25 | 5 |  | WV/EVT-010/W1-7 | SLOG/EVT-010/F
OUT-0029 | EVT-010 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 |  | RPT-BASE-010 |  | 不适用 | 5881.2 | 5881.8 | 5879 | 5883 |  | 23 | 25 |  |  | WV/EVT-010/W1-7 | SLOG/EVT-010/B
OUT-0030 | EVT-010 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 |  | RPT-GATE-010 |  | 不适用 | 5881 | 5881.6 | 5879 | 5883 |  | 23 | 25 |  |  | WV/EVT-010/W1-7 | SLOG/EVT-010/G
OUT-0031 | EVT-011 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | urgent | 完整 |  | RPT-FULL-020 |  | 不适用 | 4365.8 | 4366.4 | 4364 | 4367 |  | 1 | 1 | 3 |  | WV/EVT-011/W1-7 | SLOG/EVT-011/F
OUT-0032 | EVT-011 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 |  | RPT-BASE-011 |  | 不适用 | 4365.8 | 4366.4 | 4364 | 4367 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-011/W1-7 | SLOG/EVT-011/B
OUT-0033 | EVT-011 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 |  | RPT-GATE-011 |  | 不适用 | 4365.6 | 4366.2 | 4364 | 4367 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-011/W1-7 | SLOG/EVT-011/G
OUT-0034 | EVT-012 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | urgent | 完整 |  | RPT-FULL-021 |  | 不适用 | 5226.5 | 5227.1 | 5223 | 5228 |  | 1 | 1 | 4 |  | WV/EVT-012/W1-7 | SLOG/EVT-012/F
OUT-0035 | EVT-012 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 |  | RPT-BASE-012 |  | 不适用 | 5226.5 | 5227.1 | 5223 | 5228 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-012/W1-7 | SLOG/EVT-012/B
OUT-0036 | EVT-012 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 |  | RPT-GATE-012 |  | 不适用 | 5226.3 | 5226.9 | 5223 | 5228 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-012/W1-7 | SLOG/EVT-012/G
OUT-0037 | EVT-013 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | urgent | 完整 |  | RPT-FULL-022 |  | 不适用 | 6741.7 | 6742.3 | 6739 | 6743 |  | 1 | 1 | 4 |  | WV/EVT-013/W1-7 | SLOG/EVT-013/F
OUT-0038 | EVT-013 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 |  | RPT-BASE-013 |  | 不适用 | 6741.7 | 6742.3 | 6739 | 6743 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-013/W1-7 | SLOG/EVT-013/B
OUT-0039 | EVT-013 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 |  | RPT-GATE-013 |  | 不适用 | 6741.5 | 6742.1 | 6739 | 6743 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-013/W1-7 | SLOG/EVT-013/G
OUT-0040 | EVT-014 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | urgent | 完整 |  | RPT-FULL-023 |  | 不适用 | 3749.7 | 3750.3 | 3748 | 3751 |  | 46 | 50 | 3 |  | WV/EVT-014/W1-7 | SLOG/EVT-014/F
OUT-0041 | EVT-014 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 |  | RPT-BASE-014 |  | 不适用 | 3749.7 | 3750.3 | 3748 | 3751 |  | 46 | 50 |  |  | WV/EVT-014/W1-7 | SLOG/EVT-014/B
OUT-0042 | EVT-014 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 |  | RPT-GATE-014 |  | 不适用 | 3749.5 | 3750.1 | 3748 | 3751 |  | 46 | 50 |  |  | WV/EVT-014/W1-7 | SLOG/EVT-014/G
OUT-0043 | EVT-015 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 5313 |  | 5310 | 5314 |  | 230 | 300 | 5 |  | WV/EVT-015/W1-7 | SLOG/EVT-015/F
OUT-0044 | EVT-015 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 |  | RPT-BASE-015 |  | 不适用 | 5313 | 5313.6 | 5310 | 5314 |  | 230 | 300 |  |  | WV/EVT-015/W1-7 | SLOG/EVT-015/B
OUT-0045 | EVT-015 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 |  | RPT-GATE-015 |  | 不适用 | 5312.8 | 5313.4 | 5310 | 5314 |  | 230 | 300 |  |  | WV/EVT-015/W1-7 | SLOG/EVT-015/G
OUT-0046 | EVT-016 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 2263.7 |  | 2261 | 2265 |  | 257 | 300 | 5 |  | WV/EVT-016/W1-7 | SLOG/EVT-016/F
OUT-0047 | EVT-016 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 |  | RPT-BASE-016 |  | 不适用 | 2263.7 | 2264.3 | 2261 | 2265 |  | 257 | 300 |  |  | WV/EVT-016/W1-7 | SLOG/EVT-016/B
OUT-0048 | EVT-016 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 2263.5 |  | 2261 | 2265 |  | 257 | 300 |  |  | WV/EVT-016/W1-7 | SLOG/EVT-016/G
OUT-0049 | EVT-017 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 4634.4 |  | 4632 | 4636 |  | 240 | 300 | 3 |  | WV/EVT-017/W1-7 | SLOG/EVT-017/F
OUT-0050 | EVT-017 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 |  | RPT-BASE-017 |  | 不适用 | 4634.4 | 4635 | 4632 | 4636 |  | 240 | 300 |  |  | WV/EVT-017/W1-7 | SLOG/EVT-017/B
OUT-0051 | EVT-017 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 4634.2 |  | 4632 | 4636 |  | 240 | 300 |  |  | WV/EVT-017/W1-7 | SLOG/EVT-017/G
OUT-0052 | EVT-018 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 2734.1 |  | 2732 | 2736 |  | 237 | 300 | 3 |  | WV/EVT-018/W1-7 | SLOG/EVT-018/F
OUT-0053 | EVT-018 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 |  | RPT-BASE-018 |  | 不适用 | 2734.1 | 2734.7 | 2732 | 2736 |  | 237 | 300 |  |  | WV/EVT-018/W1-7 | SLOG/EVT-018/B
OUT-0054 | EVT-018 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 2733.9 |  | 2732 | 2736 |  | 237 | 300 |  |  | WV/EVT-018/W1-7 | SLOG/EVT-018/G
OUT-0055 | EVT-019 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 5565.8 |  | 5562 | 5567 |  | 249 | 300 | 5 |  | WV/EVT-019/W1-7 | SLOG/EVT-019/F
OUT-0056 | EVT-019 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 |  | RPT-BASE-019 |  | 不适用 | 5565.8 | 5566.4 | 5562 | 5567 |  | 249 | 300 |  |  | WV/EVT-019/W1-7 | SLOG/EVT-019/B
OUT-0057 | EVT-019 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 5565.6 |  | 5562 | 5567 |  | 249 | 300 |  |  | WV/EVT-019/W1-7 | SLOG/EVT-019/G
OUT-0058 | EVT-020 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 5122.2 |  | 5119 | 5124 |  | 242 | 300 | 4 |  | WV/EVT-020/W1-7 | SLOG/EVT-020/F
OUT-0059 | EVT-020 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 |  | RPT-BASE-020 |  | 不适用 | 5122.2 | 5122.8 | 5119 | 5124 |  | 242 | 300 |  |  | WV/EVT-020/W1-7 | SLOG/EVT-020/B
OUT-0060 | EVT-020 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 5122 |  | 5119 | 5124 |  | 242 | 300 |  |  | WV/EVT-020/W1-7 | SLOG/EVT-020/G
OUT-0061 | EVT-021 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 4729.2 |  | 4727 | 4731 |  | 22 | 25 | 5 |  | WV/EVT-021/W1-7 | SLOG/EVT-021/F
OUT-0062 | EVT-021 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 4729.2 |  | 4727 | 4731 |  | 22 | 25 |  |  | WV/EVT-021/W1-7 | SLOG/EVT-021/B
OUT-0063 | EVT-021 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 |  | RPT-GATE-016 |  | 不适用 | 4729 | 4729.6 | 4727 | 4731 |  | 22 | 25 |  |  | WV/EVT-021/W1-7 | SLOG/EVT-021/G
OUT-0064 | EVT-022 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 3655.9 |  | 3653 | 3657 |  | 22 | 25 | 3 |  | WV/EVT-022/W1-7 | SLOG/EVT-022/F
OUT-0065 | EVT-022 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 3655.9 |  | 3653 | 3657 |  | 22 | 25 |  |  | WV/EVT-022/W1-7 | SLOG/EVT-022/B
OUT-0066 | EVT-022 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 |  | RPT-GATE-017 |  | 不适用 | 3655.7 | 3656.3 | 3653 | 3657 |  | 22 | 25 |  |  | WV/EVT-022/W1-7 | SLOG/EVT-022/G
OUT-0067 | EVT-023 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1790.4 |  | 1788 | 1792 |  | 1 | 1 | 5 |  | WV/EVT-023/W1-7 | SLOG/EVT-023/F
OUT-0068 | EVT-023 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1790.4 |  | 1788 | 1792 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-023/W1-7 | SLOG/EVT-023/B
OUT-0069 | EVT-023 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 |  | RPT-GATE-018 |  | 不适用 | 1790.2 | 1790.8 | 1788 | 1792 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-023/W1-7 | SLOG/EVT-023/G
OUT-0070 | EVT-024 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1861.3 |  | 1859 | 1863 |  | 1 | 1 | 5 |  | WV/EVT-024/W1-7 | SLOG/EVT-024/F
OUT-0071 | EVT-024 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1861.3 |  | 1859 | 1863 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-024/W1-7 | SLOG/EVT-024/B
OUT-0072 | EVT-024 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 |  | RPT-GATE-019 |  | 不适用 | 1861.1 | 1861.7 | 1859 | 1863 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-024/W1-7 | SLOG/EVT-024/G
OUT-0073 | EVT-025 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1217.9 |  | 1207 | 1216 |  | 22 | 25 | 6 |  | WV/EVT-025/W1-7 | SLOG/EVT-025/F
OUT-0074 | EVT-025 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1217.9 |  | 1207 | 1216 |  | 22 | 25 |  |  | WV/EVT-025/W1-7 | SLOG/EVT-025/B
OUT-0075 | EVT-025 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1217.7 |  | 1207 | 1216 |  | 22 | 25 |  |  | WV/EVT-025/W1-7 | SLOG/EVT-025/G
OUT-0076 | EVT-026 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 6863.8 |  | 6850 | 6863 |  | 41 | 50 | 8 |  | WV/EVT-026/W1-7 | SLOG/EVT-026/F
OUT-0077 | EVT-026 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 6863.8 |  | 6850 | 6863 |  | 41 | 50 |  |  | WV/EVT-026/W1-7 | SLOG/EVT-026/B
OUT-0078 | EVT-026 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 6863.6 |  | 6850 | 6863 |  | 41 | 50 |  |  | WV/EVT-026/W1-7 | SLOG/EVT-026/G
OUT-0079 | EVT-027 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 2848.1 |  | 2813 | 2846 |  | 258 | 300 | 6 |  | WV/EVT-027/W1-7 | SLOG/EVT-027/F
OUT-0080 | EVT-027 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 2848.1 |  | 2813 | 2846 |  | 258 | 300 |  |  | WV/EVT-027/W1-7 | SLOG/EVT-027/B
OUT-0081 | EVT-027 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 2847.9 |  | 2813 | 2846 |  | 258 | 300 |  |  | WV/EVT-027/W1-7 | SLOG/EVT-027/G
OUT-0082 | EVT-028 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 5773.6 |  | 5744 | 5773 |  | 76 | 130 | 5 |  | WV/EVT-028/W1-7 | SLOG/EVT-028/F
OUT-0083 | EVT-028 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 5773.6 |  | 5744 | 5773 |  | 76 | 130 |  |  | WV/EVT-028/W1-7 | SLOG/EVT-028/B
OUT-0084 | EVT-028 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 5773.4 |  | 5744 | 5773 |  | 76 | 130 |  |  | WV/EVT-028/W1-7 | SLOG/EVT-028/G
OUT-0085 | EVT-029 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 6717.9 |  | 6704 | 6717 |  | 1 | 1 | 6 |  | WV/EVT-029/W1-7 | SLOG/EVT-029/F
OUT-0086 | EVT-029 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 6717.9 |  | 6704 | 6717 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-029/W1-7 | SLOG/EVT-029/B
OUT-0087 | EVT-029 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 6717.7 |  | 6704 | 6717 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-029/W1-7 | SLOG/EVT-029/G
OUT-0088 | EVT-030 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 3982.8 |  | 3973 | 3982 |  | 23 | 25 | 8 |  | WV/EVT-030/W1-7 | SLOG/EVT-030/F
OUT-0089 | EVT-030 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 3982.8 |  | 3973 | 3982 |  | 23 | 25 |  |  | WV/EVT-030/W1-7 | SLOG/EVT-030/B
OUT-0090 | EVT-030 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 3982.6 |  | 3973 | 3982 |  | 23 | 25 |  |  | WV/EVT-030/W1-7 | SLOG/EVT-030/G
OUT-0091 | EVT-031 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 6229.9 |  | 6215 | 6228 |  | 41 | 50 | 9 |  | WV/EVT-031/W1-7 | SLOG/EVT-031/F
OUT-0092 | EVT-031 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 6229.9 |  | 6215 | 6228 |  | 41 | 50 |  |  | WV/EVT-031/W1-7 | SLOG/EVT-031/B
OUT-0093 | EVT-031 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 6229.7 |  | 6215 | 6228 |  | 41 | 50 |  |  | WV/EVT-031/W1-7 | SLOG/EVT-031/G
OUT-0094 | EVT-032 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 4294.4 |  | 4260 | 4293 |  | 254 | 300 | 5 |  | WV/EVT-032/W1-7 | SLOG/EVT-032/F
OUT-0095 | EVT-032 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 4294.4 |  | 4260 | 4293 |  | 254 | 300 |  |  | WV/EVT-032/W1-7 | SLOG/EVT-032/B
OUT-0096 | EVT-032 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 4294.2 |  | 4260 | 4293 |  | 254 | 300 |  |  | WV/EVT-032/W1-7 | SLOG/EVT-032/G
OUT-0097 | EVT-033 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 4604.4 |  | 4574 | 4603 |  | 82 | 130 | 9 |  | WV/EVT-033/W1-7 | SLOG/EVT-033/F
OUT-0098 | EVT-033 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 4604.4 |  | 4574 | 4603 |  | 82 | 130 |  |  | WV/EVT-033/W1-7 | SLOG/EVT-033/B
OUT-0099 | EVT-033 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 4604.2 |  | 4574 | 4603 |  | 82 | 130 |  |  | WV/EVT-033/W1-7 | SLOG/EVT-033/G
OUT-0100 | EVT-034 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 2263.7 |  | 2249 | 2262 |  | 1 | 1 | 9 |  | WV/EVT-034/W1-7 | SLOG/EVT-034/F
OUT-0101 | EVT-034 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 2263.7 |  | 2249 | 2262 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-034/W1-7 | SLOG/EVT-034/B
OUT-0102 | EVT-034 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 2263.5 |  | 2249 | 2262 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-034/W1-7 | SLOG/EVT-034/G
OUT-0103 | EVT-035 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 4581.1 |  | 4571 | 4580 |  | 21 | 25 | 7 |  | WV/EVT-035/W1-7 | SLOG/EVT-035/F
OUT-0104 | EVT-035 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 4581.1 |  | 4571 | 4580 |  | 21 | 25 |  |  | WV/EVT-035/W1-7 | SLOG/EVT-035/B
OUT-0105 | EVT-035 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 4580.9 |  | 4571 | 4580 |  | 21 | 25 |  |  | WV/EVT-035/W1-7 | SLOG/EVT-035/G
OUT-0106 | EVT-036 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 3672.7 |  | 3658 | 3671 |  | 45 | 50 | 5 |  | WV/EVT-036/W1-7 | SLOG/EVT-036/F
OUT-0107 | EVT-036 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 3672.7 |  | 3658 | 3671 |  | 45 | 50 |  |  | WV/EVT-036/W1-7 | SLOG/EVT-036/B
OUT-0108 | EVT-036 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 3672.5 |  | 3658 | 3671 |  | 45 | 50 |  |  | WV/EVT-036/W1-7 | SLOG/EVT-036/G
OUT-0109 | EVT-037 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1193 |  | 1158 | 1191 |  | 260 | 300 | 6 |  | WV/EVT-037/W1-7 | SLOG/EVT-037/F
OUT-0110 | EVT-037 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1193 |  | 1158 | 1191 |  | 260 | 300 |  |  | WV/EVT-037/W1-7 | SLOG/EVT-037/B
OUT-0111 | EVT-037 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1192.8 |  | 1158 | 1191 |  | 260 | 300 |  |  | WV/EVT-037/W1-7 | SLOG/EVT-037/G
OUT-0112 | EVT-038 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 6689.1 |  | 6659 | 6688 |  | 78 | 130 | 4 |  | WV/EVT-038/W1-7 | SLOG/EVT-038/F
OUT-0113 | EVT-038 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 6689.1 |  | 6659 | 6688 |  | 78 | 130 |  |  | WV/EVT-038/W1-7 | SLOG/EVT-038/B
OUT-0114 | EVT-038 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 6688.9 |  | 6659 | 6688 |  | 78 | 130 |  |  | WV/EVT-038/W1-7 | SLOG/EVT-038/G
OUT-0115 | EVT-039 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 3475.4 |  | 3461 | 3474 |  | 1 | 1 | 5 |  | WV/EVT-039/W1-7 | SLOG/EVT-039/F
OUT-0116 | EVT-039 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 3475.4 |  | 3461 | 3474 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-039/W1-7 | SLOG/EVT-039/B
OUT-0117 | EVT-039 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 3475.2 |  | 3461 | 3474 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-039/W1-7 | SLOG/EVT-039/G
OUT-0118 | EVT-040 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 3295.5 |  | 3285 | 3294 |  | 23 | 25 | 7 |  | WV/EVT-040/W1-7 | SLOG/EVT-040/F
OUT-0119 | EVT-040 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 3295.5 |  | 3285 | 3294 |  | 23 | 25 |  |  | WV/EVT-040/W1-7 | SLOG/EVT-040/B
OUT-0120 | EVT-040 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 3295.3 |  | 3285 | 3294 |  | 23 | 25 |  |  | WV/EVT-040/W1-7 | SLOG/EVT-040/G
OUT-0121 | EVT-041 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1898.2 |  | 1884 | 1897 |  | 42 | 50 | 6 |  | WV/EVT-041/W1-7 | SLOG/EVT-041/F
OUT-0122 | EVT-041 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1898.2 |  | 1884 | 1897 |  | 42 | 50 |  |  | WV/EVT-041/W1-7 | SLOG/EVT-041/B
OUT-0123 | EVT-041 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1898 |  | 1884 | 1897 |  | 42 | 50 |  |  | WV/EVT-041/W1-7 | SLOG/EVT-041/G
OUT-0124 | EVT-042 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 7071.4 |  | 7037 | 7070 |  | 238 | 300 | 8 |  | WV/EVT-042/W1-7 | SLOG/EVT-042/F
OUT-0125 | EVT-042 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 7071.4 |  | 7037 | 7070 |  | 238 | 300 |  |  | WV/EVT-042/W1-7 | SLOG/EVT-042/B
OUT-0126 | EVT-042 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 7071.2 |  | 7037 | 7070 |  | 238 | 300 |  |  | WV/EVT-042/W1-7 | SLOG/EVT-042/G
OUT-0127 | EVT-043 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 4479.5 |  | 4449 | 4478 |  | 76 | 130 | 6 |  | WV/EVT-043/W1-7 | SLOG/EVT-043/F
OUT-0128 | EVT-043 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 4479.5 |  | 4449 | 4478 |  | 76 | 130 |  |  | WV/EVT-043/W1-7 | SLOG/EVT-043/B
OUT-0129 | EVT-043 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 4479.3 |  | 4449 | 4478 |  | 76 | 130 |  |  | WV/EVT-043/W1-7 | SLOG/EVT-043/G
OUT-0130 | EVT-044 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 7166.6 |  | 7152 | 7165 |  | 1 | 1 | 7 |  | WV/EVT-044/W1-7 | SLOG/EVT-044/F
OUT-0131 | EVT-044 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 7166.6 |  | 7152 | 7165 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-044/W1-7 | SLOG/EVT-044/B
OUT-0132 | EVT-044 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 7166.4 |  | 7152 | 7165 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-044/W1-7 | SLOG/EVT-044/G
OUT-0133 | EVT-045 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 2414.3 |  | 2404 | 2413 |  | 22 | 25 | 9 |  | WV/EVT-045/W1-7 | SLOG/EVT-045/F
OUT-0134 | EVT-045 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 2414.3 |  | 2404 | 2413 |  | 22 | 25 |  |  | WV/EVT-045/W1-7 | SLOG/EVT-045/B
OUT-0135 | EVT-045 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 2414.1 |  | 2404 | 2413 |  | 22 | 25 |  |  | WV/EVT-045/W1-7 | SLOG/EVT-045/G
OUT-0136 | EVT-046 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 6185.4 |  | 6171 | 6184 |  | 44 | 50 | 5 |  | WV/EVT-046/W1-7 | SLOG/EVT-046/F
OUT-0137 | EVT-046 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 6185.4 |  | 6171 | 6184 |  | 44 | 50 |  |  | WV/EVT-046/W1-7 | SLOG/EVT-046/B
OUT-0138 | EVT-046 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 6185.2 |  | 6171 | 6184 |  | 44 | 50 |  |  | WV/EVT-046/W1-7 | SLOG/EVT-046/G
OUT-0139 | EVT-047 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 3449.7 |  | 3416 | 3449 |  | 253 | 300 | 4 |  | WV/EVT-047/W1-7 | SLOG/EVT-047/F
OUT-0140 | EVT-047 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 3449.7 |  | 3416 | 3449 |  | 253 | 300 |  |  | WV/EVT-047/W1-7 | SLOG/EVT-047/B
OUT-0141 | EVT-047 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 3449.5 |  | 3416 | 3449 |  | 253 | 300 |  |  | WV/EVT-047/W1-7 | SLOG/EVT-047/G
OUT-0142 | EVT-048 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 3247.7 |  | 3218 | 3247 |  | 73 | 130 | 4 |  | WV/EVT-048/W1-7 | SLOG/EVT-048/F
OUT-0143 | EVT-048 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 3247.7 |  | 3218 | 3247 |  | 73 | 130 |  |  | WV/EVT-048/W1-7 | SLOG/EVT-048/B
OUT-0144 | EVT-048 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 3247.5 |  | 3218 | 3247 |  | 73 | 130 |  |  | WV/EVT-048/W1-7 | SLOG/EVT-048/G
OUT-0145 | EVT-049 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 4118.7 |  | 4104 | 4117 |  | 1 | 1 | 4 |  | WV/EVT-049/W1-7 | SLOG/EVT-049/F
OUT-0146 | EVT-049 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 4118.7 |  | 4104 | 4117 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-049/W1-7 | SLOG/EVT-049/B
OUT-0147 | EVT-049 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 4118.5 |  | 4104 | 4117 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-049/W1-7 | SLOG/EVT-049/G
OUT-0148 | EVT-050 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 7267.1 |  | 7256 | 7265 |  | 22 | 25 | 7 |  | WV/EVT-050/W1-7 | SLOG/EVT-050/F
OUT-0149 | EVT-050 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 7267.1 |  | 7256 | 7265 |  | 22 | 25 |  |  | WV/EVT-050/W1-7 | SLOG/EVT-050/B
OUT-0150 | EVT-050 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 7266.9 |  | 7256 | 7265 |  | 22 | 25 |  |  | WV/EVT-050/W1-7 | SLOG/EVT-050/G
OUT-0151 | EVT-051 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 5372.5 |  | 5359 | 5372 |  | 42 | 50 | 7 |  | WV/EVT-051/W1-7 | SLOG/EVT-051/F
OUT-0152 | EVT-051 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 5372.5 |  | 5359 | 5372 |  | 42 | 50 |  |  | WV/EVT-051/W1-7 | SLOG/EVT-051/B
OUT-0153 | EVT-051 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 5372.3 |  | 5359 | 5372 |  | 42 | 50 |  |  | WV/EVT-051/W1-7 | SLOG/EVT-051/G
OUT-0154 | EVT-052 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 5208 |  | 5174 | 5207 |  | 259 | 300 | 5 |  | WV/EVT-052/W1-7 | SLOG/EVT-052/F
OUT-0155 | EVT-052 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 5208 |  | 5174 | 5207 |  | 259 | 300 |  |  | WV/EVT-052/W1-7 | SLOG/EVT-052/B
OUT-0156 | EVT-052 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 5207.8 |  | 5174 | 5207 |  | 259 | 300 |  |  | WV/EVT-052/W1-7 | SLOG/EVT-052/G
OUT-0157 | EVT-053 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 5506.7 |  | 5476 | 5505 |  | 83 | 130 | 5 |  | WV/EVT-053/W1-7 | SLOG/EVT-053/F
OUT-0158 | EVT-053 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 5506.7 |  | 5476 | 5505 |  | 83 | 130 |  |  | WV/EVT-053/W1-7 | SLOG/EVT-053/B
OUT-0159 | EVT-053 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 5506.5 |  | 5476 | 5505 |  | 83 | 130 |  |  | WV/EVT-053/W1-7 | SLOG/EVT-053/G
OUT-0160 | EVT-054 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 2933.3 |  | 2919 | 2932 |  | 1 | 1 | 9 |  | WV/EVT-054/W1-7 | SLOG/EVT-054/F
OUT-0161 | EVT-054 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 2933.3 |  | 2919 | 2932 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-054/W1-7 | SLOG/EVT-054/B
OUT-0162 | EVT-054 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 2933.1 |  | 2919 | 2932 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-054/W1-7 | SLOG/EVT-054/G
OUT-0163 | EVT-055 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 测量不足 | 无 | 不完整 |  |  |  | 不适用 | 6806.5 |  | 6793 | 6806 |  | 0 | 1 | 8 | QC-AUDIO-NOISE | WV/EVT-055/W1-7 | SLOG/EVT-055/F
OUT-0164 | EVT-055 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 测量不足 | 无 | 不完整 |  |  |  | 不适用 | 6806.5 |  | 6793 | 6806 |  | 0 | 1 |  | QC-AUDIO-NOISE | WV/EVT-055/W1-7 | SLOG/EVT-055/B
OUT-0165 | EVT-055 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 6807.8 |  | 6793 | 6806 |  | 0 | 1 |  |  | WV/EVT-055/W1-7 | SLOG/EVT-055/G
OUT-0166 | EVT-056 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 测量不足 | 无 | 不完整 |  |  |  | 不适用 | 5125.5 |  | 5116 | 5125 |  | 5 | 25 | 6 | QC-FACE-OCCLUDED | WV/EVT-056/W1-7 | SLOG/EVT-056/F
OUT-0167 | EVT-056 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 测量不足 | 无 | 不完整 |  |  |  | 不适用 | 5125.5 |  | 5116 | 5125 |  | 5 | 25 |  | QC-FACE-OCCLUDED | WV/EVT-056/W1-7 | SLOG/EVT-056/B
OUT-0168 | EVT-056 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 5125.6 |  | 5116 | 5125 |  | 5 | 25 |  |  | WV/EVT-056/W1-7 | SLOG/EVT-056/G
OUT-0169 | EVT-057 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 864.5 |  | 855 | 864 |  | 24 | 25 | 9 |  | WV/EVT-057/W1-7 | SLOG/EVT-057/F
OUT-0170 | EVT-057 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 864.5 |  | 855 | 864 |  | 24 | 25 |  |  | WV/EVT-057/W1-7 | SLOG/EVT-057/B
OUT-0171 | EVT-057 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 864.3 |  | 855 | 864 |  | 24 | 25 |  |  | WV/EVT-057/W1-7 | SLOG/EVT-057/G
OUT-0172 | EVT-058 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1002.4 |  | 989 | 1002 |  | 45 | 50 | 8 |  | WV/EVT-058/W1-7 | SLOG/EVT-058/F
OUT-0173 | EVT-058 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1002.4 |  | 989 | 1002 |  | 45 | 50 |  |  | WV/EVT-058/W1-7 | SLOG/EVT-058/B
OUT-0174 | EVT-058 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1002.3 |  | 989 | 1002 |  | 45 | 50 |  |  | WV/EVT-058/W1-7 | SLOG/EVT-058/G
OUT-0175 | EVT-059 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1028.5 |  | 994 | 1027 |  | 260 | 300 | 9 |  | WV/EVT-059/W1-7 | SLOG/EVT-059/F
OUT-0176 | EVT-059 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1028.5 |  | 994 | 1027 |  | 260 | 300 |  |  | WV/EVT-059/W1-7 | SLOG/EVT-059/B
OUT-0177 | EVT-059 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1028.3 |  | 994 | 1027 |  | 260 | 300 |  |  | WV/EVT-059/W1-7 | SLOG/EVT-059/G
OUT-0178 | EVT-060 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 794.8 |  | 765 | 794 |  | 81 | 130 | 5 |  | WV/EVT-060/W1-7 | SLOG/EVT-060/F
OUT-0179 | EVT-060 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 794.8 |  | 765 | 794 |  | 81 | 130 |  |  | WV/EVT-060/W1-7 | SLOG/EVT-060/B
OUT-0180 | EVT-060 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 794.6 |  | 765 | 794 |  | 81 | 130 |  |  | WV/EVT-060/W1-7 | SLOG/EVT-060/G
OUT-0181 | EVT-061 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 测量不足 | 无 | 不完整 |  |  |  | 不适用 | 828.5 |  | 815 | 828 |  | 0 | 1 | 7 | QC-AUDIO-CLIPPING | WV/EVT-061/W1-7 | SLOG/EVT-061/F
OUT-0182 | EVT-061 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 测量不足 | 无 | 不完整 |  |  |  | 不适用 | 828.5 |  | 815 | 828 |  | 0 | 1 |  | QC-AUDIO-CLIPPING | WV/EVT-061/W1-7 | SLOG/EVT-061/B
OUT-0183 | EVT-061 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 829 |  | 815 | 828 |  | 0 | 1 |  |  | WV/EVT-061/W1-7 | SLOG/EVT-061/G
OUT-0184 | EVT-062 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1168 |  | 1157 | 1166 |  | 24 | 25 | 7 |  | WV/EVT-062/W1-7 | SLOG/EVT-062/F
OUT-0185 | EVT-062 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1168 |  | 1157 | 1166 |  | 24 | 25 |  |  | WV/EVT-062/W1-7 | SLOG/EVT-062/B
OUT-0186 | EVT-062 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1167.8 |  | 1157 | 1166 |  | 24 | 25 |  |  | WV/EVT-062/W1-7 | SLOG/EVT-062/G
OUT-0187 | EVT-063 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 453.2 |  | 439 | 452 |  | 42 | 50 | 9 |  | WV/EVT-063/W1-7 | SLOG/EVT-063/F
OUT-0188 | EVT-063 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 453.2 |  | 439 | 452 |  | 42 | 50 |  |  | WV/EVT-063/W1-7 | SLOG/EVT-063/B
OUT-0189 | EVT-063 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 453 |  | 439 | 452 |  | 42 | 50 |  |  | WV/EVT-063/W1-7 | SLOG/EVT-063/G
OUT-0190 | EVT-064 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 573.5 |  | 539 | 572 |  | 250 | 300 | 5 |  | WV/EVT-064/W1-7 | SLOG/EVT-064/F
OUT-0191 | EVT-064 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 573.5 |  | 539 | 572 |  | 250 | 300 |  |  | WV/EVT-064/W1-7 | SLOG/EVT-064/B
OUT-0192 | EVT-064 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 573.3 |  | 539 | 572 |  | 250 | 300 |  |  | WV/EVT-064/W1-7 | SLOG/EVT-064/G
OUT-0193 | EVT-065 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 655.4 |  | 626 | 655 |  | 82 | 130 | 8 |  | WV/EVT-065/W1-7 | SLOG/EVT-065/F
OUT-0194 | EVT-065 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 655.4 |  | 626 | 655 |  | 82 | 130 |  |  | WV/EVT-065/W1-7 | SLOG/EVT-065/B
OUT-0195 | EVT-065 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 655.3 |  | 626 | 655 |  | 82 | 130 |  |  | WV/EVT-065/W1-7 | SLOG/EVT-065/G
OUT-0196 | EVT-066 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 640.2 |  | 626 | 639 |  | 1 | 1 | 8 |  | WV/EVT-066/W1-7 | SLOG/EVT-066/F
OUT-0197 | EVT-066 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 640.2 |  | 626 | 639 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-066/W1-7 | SLOG/EVT-066/B
OUT-0198 | EVT-066 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 640 |  | 626 | 639 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-066/W1-7 | SLOG/EVT-066/G
OUT-0199 | EVT-067 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 测量不足 | 无 | 不完整 |  |  |  | 不适用 | 1239.5 |  | 1230 | 1239 |  | 11 | 25 | 4 | QC-LOW-LIGHT | WV/EVT-067/W1-7 | SLOG/EVT-067/F
OUT-0200 | EVT-067 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 测量不足 | 无 | 不完整 |  |  |  | 不适用 | 1239.5 |  | 1230 | 1239 |  | 11 | 25 |  | QC-LOW-LIGHT | WV/EVT-067/W1-7 | SLOG/EVT-067/B
OUT-0201 | EVT-067 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 |  | RPT-GATE-020 |  | 不适用 | 1240.7 | 1241.3 | 1230 | 1239 |  | 11 | 25 |  |  | WV/EVT-067/W1-7 | SLOG/EVT-067/G
OUT-0202 | EVT-068 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 873 |  | 858 | 871 |  | 43 | 50 | 7 |  | WV/EVT-068/W1-7 | SLOG/EVT-068/F
OUT-0203 | EVT-068 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 873 |  | 858 | 871 |  | 43 | 50 |  |  | WV/EVT-068/W1-7 | SLOG/EVT-068/B
OUT-0204 | EVT-068 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 872.8 |  | 858 | 871 |  | 43 | 50 |  |  | WV/EVT-068/W1-7 | SLOG/EVT-068/G
OUT-0205 | EVT-069 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1254.1 |  | 1220 | 1253 |  | 260 | 300 | 6 |  | WV/EVT-069/W1-7 | SLOG/EVT-069/F
OUT-0206 | EVT-069 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1254.1 |  | 1220 | 1253 |  | 260 | 300 |  |  | WV/EVT-069/W1-7 | SLOG/EVT-069/B
OUT-0207 | EVT-069 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1253.9 |  | 1220 | 1253 |  | 260 | 300 |  |  | WV/EVT-069/W1-7 | SLOG/EVT-069/G
OUT-0208 | EVT-070 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 388.2 |  | 358 | 387 |  | 81 | 130 | 5 |  | WV/EVT-070/W1-7 | SLOG/EVT-070/F
OUT-0209 | EVT-070 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 388.2 |  | 358 | 387 |  | 81 | 130 |  |  | WV/EVT-070/W1-7 | SLOG/EVT-070/B
OUT-0210 | EVT-070 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 388 |  | 358 | 387 |  | 81 | 130 |  |  | WV/EVT-070/W1-7 | SLOG/EVT-070/G
OUT-0211 | EVT-071 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 280 |  | 265 | 278 |  | 1 | 1 | 9 |  | WV/EVT-071/W1-7 | SLOG/EVT-071/F
OUT-0212 | EVT-071 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 280 |  | 265 | 278 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-071/W1-7 | SLOG/EVT-071/B
OUT-0213 | EVT-071 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 279.8 |  | 265 | 278 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-071/W1-7 | SLOG/EVT-071/G
OUT-0214 | EVT-072 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 375.5 |  | 366 | 375 |  | 22 | 25 | 4 |  | WV/EVT-072/W1-7 | SLOG/EVT-072/F
OUT-0215 | EVT-072 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 375.5 |  | 366 | 375 |  | 22 | 25 |  |  | WV/EVT-072/W1-7 | SLOG/EVT-072/B
OUT-0216 | EVT-072 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 375.3 |  | 366 | 375 |  | 22 | 25 |  |  | WV/EVT-072/W1-7 | SLOG/EVT-072/G
OUT-0217 | EVT-073 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 361.2 |  | 347 | 360 |  | 42 | 50 | 7 |  | WV/EVT-073/W1-7 | SLOG/EVT-073/F
OUT-0218 | EVT-073 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 361.2 |  | 347 | 360 |  | 42 | 50 |  |  | WV/EVT-073/W1-7 | SLOG/EVT-073/B
OUT-0219 | EVT-073 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 361 |  | 347 | 360 |  | 42 | 50 |  |  | WV/EVT-073/W1-7 | SLOG/EVT-073/G
OUT-0220 | EVT-074 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 904.7 |  | 870 | 903 |  | 254 | 300 | 9 |  | WV/EVT-074/W1-7 | SLOG/EVT-074/F
OUT-0221 | EVT-074 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 904.7 |  | 870 | 903 |  | 254 | 300 |  |  | WV/EVT-074/W1-7 | SLOG/EVT-074/B
OUT-0222 | EVT-074 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 904.5 |  | 870 | 903 |  | 254 | 300 |  |  | WV/EVT-074/W1-7 | SLOG/EVT-074/G
OUT-0223 | EVT-075 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1008 |  | 978 | 1007 |  | 79 | 130 | 8 |  | WV/EVT-075/W1-7 | SLOG/EVT-075/F
OUT-0224 | EVT-075 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1008 |  | 978 | 1007 |  | 79 | 130 |  |  | WV/EVT-075/W1-7 | SLOG/EVT-075/B
OUT-0225 | EVT-075 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1007.8 |  | 978 | 1007 |  | 79 | 130 |  |  | WV/EVT-075/W1-7 | SLOG/EVT-075/G
OUT-0226 | EVT-076 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1122.5 |  | 1108 | 1121 |  | 1 | 1 | 8 |  | WV/EVT-076/W1-7 | SLOG/EVT-076/F
OUT-0227 | EVT-076 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1122.5 |  | 1108 | 1121 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-076/W1-7 | SLOG/EVT-076/B
OUT-0228 | EVT-076 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1122.3 |  | 1108 | 1121 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-076/W1-7 | SLOG/EVT-076/G
OUT-0229 | EVT-077 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 952.5 |  | 942 | 951 |  | 21 | 25 | 7 |  | WV/EVT-077/W1-7 | SLOG/EVT-077/F
OUT-0230 | EVT-077 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 952.5 |  | 942 | 951 |  | 21 | 25 |  |  | WV/EVT-077/W1-7 | SLOG/EVT-077/B
OUT-0231 | EVT-077 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 952.3 |  | 942 | 951 |  | 21 | 25 |  |  | WV/EVT-077/W1-7 | SLOG/EVT-077/G
OUT-0232 | EVT-078 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1608.9 |  | 1594 | 1607 |  | 46 | 50 | 6 |  | WV/EVT-078/W1-7 | SLOG/EVT-078/F
OUT-0233 | EVT-078 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1608.9 |  | 1594 | 1607 |  | 46 | 50 |  |  | WV/EVT-078/W1-7 | SLOG/EVT-078/B
OUT-0234 | EVT-078 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1608.7 |  | 1594 | 1607 |  | 46 | 50 |  |  | WV/EVT-078/W1-7 | SLOG/EVT-078/G
OUT-0235 | EVT-079 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 测量不足 | 无 | 不完整 |  |  |  | 不适用 | 1377.5 |  | 1344 | 1377 |  | 140 | 300 | 5 | QC-LOW-VALID-FRAMES | WV/EVT-079/W1-7 | SLOG/EVT-079/F
OUT-0236 | EVT-079 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 测量不足 | 无 | 不完整 |  |  |  | 不适用 | 1377.5 |  | 1344 | 1377 |  | 140 | 300 |  | QC-LOW-VALID-FRAMES | WV/EVT-079/W1-7 | SLOG/EVT-079/B
OUT-0237 | EVT-079 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1377.2 |  | 1344 | 1377 |  | 140 | 300 |  |  | WV/EVT-079/W1-7 | SLOG/EVT-079/G
OUT-0238 | EVT-080 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1616.6 |  | 1587 | 1616 |  | 77 | 130 | 7 |  | WV/EVT-080/W1-7 | SLOG/EVT-080/F
OUT-0239 | EVT-080 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1616.6 |  | 1587 | 1616 |  | 77 | 130 |  |  | WV/EVT-080/W1-7 | SLOG/EVT-080/B
OUT-0240 | EVT-080 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1616.4 |  | 1587 | 1616 |  | 77 | 130 |  |  | WV/EVT-080/W1-7 | SLOG/EVT-080/G
OUT-0241 | EVT-081 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1500.7 |  | 1486 | 1499 |  | 1 | 1 | 7 |  | WV/EVT-081/W1-7 | SLOG/EVT-081/F
OUT-0242 | EVT-081 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1500.7 |  | 1486 | 1499 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-081/W1-7 | SLOG/EVT-081/B
OUT-0243 | EVT-081 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1500.5 |  | 1486 | 1499 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-081/W1-7 | SLOG/EVT-081/G
OUT-0244 | EVT-082 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1309 |  | 1298 | 1307 |  | 21 | 25 | 6 |  | WV/EVT-082/W1-7 | SLOG/EVT-082/F
OUT-0245 | EVT-082 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1309 |  | 1298 | 1307 |  | 21 | 25 |  |  | WV/EVT-082/W1-7 | SLOG/EVT-082/B
OUT-0246 | EVT-082 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1308.8 |  | 1298 | 1307 |  | 21 | 25 |  |  | WV/EVT-082/W1-7 | SLOG/EVT-082/G
OUT-0247 | EVT-083 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1304.2 |  | 1290 | 1303 |  | 47 | 50 | 4 |  | WV/EVT-083/W1-7 | SLOG/EVT-083/F
OUT-0248 | EVT-083 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1304.2 |  | 1290 | 1303 |  | 47 | 50 |  |  | WV/EVT-083/W1-7 | SLOG/EVT-083/B
OUT-0249 | EVT-083 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1304 |  | 1290 | 1303 |  | 47 | 50 |  |  | WV/EVT-083/W1-7 | SLOG/EVT-083/G
OUT-0250 | EVT-084 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 938.4 |  | 904 | 937 |  | 237 | 300 | 8 |  | WV/EVT-084/W1-7 | SLOG/EVT-084/F
OUT-0251 | EVT-084 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 938.4 |  | 904 | 937 |  | 237 | 300 |  |  | WV/EVT-084/W1-7 | SLOG/EVT-084/B
OUT-0252 | EVT-084 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 938.2 |  | 904 | 937 |  | 237 | 300 |  |  | WV/EVT-084/W1-7 | SLOG/EVT-084/G
OUT-0253 | EVT-085 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 289 |  | 259 | 288 |  | 84 | 130 | 9 |  | WV/EVT-085/W1-7 | SLOG/EVT-085/F
OUT-0254 | EVT-085 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 289 |  | 259 | 288 |  | 84 | 130 |  |  | WV/EVT-085/W1-7 | SLOG/EVT-085/B
OUT-0255 | EVT-085 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 288.8 |  | 259 | 288 |  | 84 | 130 |  |  | WV/EVT-085/W1-7 | SLOG/EVT-085/G
OUT-0256 | EVT-086 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 693.6 |  | 680 | 693 |  | 1 | 1 | 4 |  | WV/EVT-086/W1-7 | SLOG/EVT-086/F
OUT-0257 | EVT-086 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 693.6 |  | 680 | 693 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-086/W1-7 | SLOG/EVT-086/B
OUT-0258 | EVT-086 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 693.4 |  | 680 | 693 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-086/W1-7 | SLOG/EVT-086/G
OUT-0259 | EVT-087 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-FULL-024 |  | 不适用 | 913.2 | 913.8 | 910 | 919 |  | 22 | 25 | 4 |  | WV/EVT-087/W1-7 | SLOG/EVT-087/F
OUT-0260 | EVT-087 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-BASE-021 |  | 不适用 | 913.2 | 913.8 | 910 | 919 |  | 22 | 25 |  |  | WV/EVT-087/W1-7 | SLOG/EVT-087/B
OUT-0261 | EVT-087 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-GATE-021 |  | 不适用 | 913.2 | 913.8 | 910 | 919 |  | 22 | 25 |  |  | WV/EVT-087/W1-7 | SLOG/EVT-087/G
OUT-0262 | EVT-088 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-FULL-025 |  | 不适用 | 590.6 | 591.2 | 587 | 600 |  | 43 | 50 | 6 |  | WV/EVT-088/W1-7 | SLOG/EVT-088/F
OUT-0263 | EVT-088 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-BASE-022 |  | 不适用 | 590.6 | 591.2 | 587 | 600 |  | 43 | 50 |  |  | WV/EVT-088/W1-7 | SLOG/EVT-088/B
OUT-0264 | EVT-088 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-GATE-022 |  | 不适用 | 590.6 | 591.2 | 587 | 600 |  | 43 | 50 |  |  | WV/EVT-088/W1-7 | SLOG/EVT-088/G
OUT-0265 | EVT-089 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-FULL-026 |  | 不适用 | 559.6 | 560.2 | 547 | 580 |  | 248 | 300 | 8 |  | WV/EVT-089/W1-7 | SLOG/EVT-089/F
OUT-0266 | EVT-089 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 0 | RPT-BASE-023 |  | 不适用 | 559.6 | 560.2 | 547 | 580 |  | 248 | 300 |  |  | WV/EVT-089/W1-7 | SLOG/EVT-089/B
OUT-0267 | EVT-089 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-GATE-023 |  | 不适用 | 559.6 | 560.2 | 547 | 580 |  | 248 | 300 |  |  | WV/EVT-089/W1-7 | SLOG/EVT-089/G
OUT-0268 | EVT-090 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | urgent | 完整 | 2 | RPT-FULL-027 |  | 不适用 | 803.1 | 803.7 | 794 | 807 |  | 1 | 1 | 8 |  | WV/EVT-090/W1-7 | SLOG/EVT-090/F
OUT-0269 | EVT-090 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 2 | RPT-BASE-024 |  | 不适用 | 803.1 | 803.7 | 794 | 807 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-090/W1-7 | SLOG/EVT-090/B
OUT-0270 | EVT-090 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 2 | RPT-GATE-024 |  | 不适用 | 803.1 | 803.7 | 794 | 807 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-090/W1-7 | SLOG/EVT-090/G
OUT-0271 | EVT-091 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1052.5 |  | 1022 | 1051 |  | 81 | 130 | 9 |  | WV/EVT-091/W1-7 | SLOG/EVT-091/F
OUT-0272 | EVT-091 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1052.5 |  | 1022 | 1051 |  | 81 | 130 |  |  | WV/EVT-091/W1-7 | SLOG/EVT-091/B
OUT-0273 | EVT-091 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1052.3 |  | 1022 | 1051 |  | 81 | 130 |  |  | WV/EVT-091/W1-7 | SLOG/EVT-091/G
OUT-0274 | EVT-092 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | 关注 | 完整 | 1 | RPT-FULL-028 |  | 不适用 | 1529 | 1529.6 | 1525 | 1534 |  | 22 | 25 | 5 |  | WV/EVT-092/W1-7 | SLOG/EVT-092/F
OUT-0275 | EVT-092 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | 关注 | 完整 | 1 | RPT-BASE-025 |  | 不适用 | 1529 | 1529.6 | 1525 | 1534 |  | 22 | 25 |  |  | WV/EVT-092/W1-7 | SLOG/EVT-092/B
OUT-0276 | EVT-092 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | 关注 | 完整 | 0 | RPT-GATE-025 |  | 不适用 | 1529 | 1529.6 | 1525 | 1534 |  | 22 | 25 |  |  | WV/EVT-092/W1-7 | SLOG/EVT-092/G
OUT-0277 | EVT-093 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-FULL-029 |  | 不适用 | 475.3 | 475.9 | 472 | 485 |  | 43 | 50 | 6 |  | WV/EVT-093/W1-7 | SLOG/EVT-093/F
OUT-0278 | EVT-093 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-BASE-026 |  | 不适用 | 475.3 | 475.9 | 472 | 485 |  | 43 | 50 |  |  | WV/EVT-093/W1-7 | SLOG/EVT-093/B
OUT-0279 | EVT-093 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-GATE-026 |  | 不适用 | 475.3 | 475.9 | 472 | 485 |  | 43 | 50 |  |  | WV/EVT-093/W1-7 | SLOG/EVT-093/G
OUT-0280 | EVT-094 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-FULL-030 |  | 不适用 | 1361 | 1361.6 | 1354 | 1387 |  | 232 | 300 | 8 |  | WV/EVT-094/W1-7 | SLOG/EVT-094/F
OUT-0281 | EVT-094 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-BASE-027 |  | 不适用 | 1361 | 1361.6 | 1354 | 1387 |  | 232 | 300 |  |  | WV/EVT-094/W1-7 | SLOG/EVT-094/B
OUT-0282 | EVT-094 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-GATE-027 |  | 不适用 | 1361 | 1361.6 | 1354 | 1387 |  | 232 | 300 |  |  | WV/EVT-094/W1-7 | SLOG/EVT-094/G
OUT-0283 | EVT-095 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | urgent | 完整 | 2 | RPT-FULL-031 |  | 不适用 | 786.1 | 786.7 | 777 | 790 |  | 1 | 1 | 5 |  | WV/EVT-095/W1-7 | SLOG/EVT-095/F
OUT-0284 | EVT-095 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 2 | RPT-BASE-028 |  | 不适用 | 786.1 | 786.7 | 777 | 790 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-095/W1-7 | SLOG/EVT-095/B
OUT-0285 | EVT-095 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 2 | RPT-GATE-028 |  | 不适用 | 786.1 | 786.7 | 777 | 790 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-095/W1-7 | SLOG/EVT-095/G
OUT-0286 | EVT-096 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 418.8 |  | 388 | 417 |  | 71 | 130 | 4 |  | WV/EVT-096/W1-7 | SLOG/EVT-096/F
OUT-0287 | EVT-096 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 418.8 |  | 388 | 417 |  | 71 | 130 |  |  | WV/EVT-096/W1-7 | SLOG/EVT-096/B
OUT-0288 | EVT-096 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 418.6 |  | 388 | 417 |  | 71 | 130 |  |  | WV/EVT-096/W1-7 | SLOG/EVT-096/G
OUT-0289 | EVT-097 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 498.7 |  | 488 | 497 |  | 24 | 25 | 4 |  | WV/EVT-097/W1-7 | SLOG/EVT-097/F
OUT-0290 | EVT-097 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 498.7 |  | 488 | 497 |  | 24 | 25 |  |  | WV/EVT-097/W1-7 | SLOG/EVT-097/B
OUT-0291 | EVT-097 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 498.5 |  | 488 | 497 |  | 24 | 25 |  |  | WV/EVT-097/W1-7 | SLOG/EVT-097/G
OUT-0292 | EVT-098 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-FULL-032 |  | 不适用 | 1284.8 | 1285.4 | 1281 | 1294 |  | 47 | 50 | 4 |  | WV/EVT-098/W1-7 | SLOG/EVT-098/F
OUT-0293 | EVT-098 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-BASE-029 |  | 不适用 | 1284.8 | 1285.4 | 1281 | 1294 |  | 47 | 50 |  |  | WV/EVT-098/W1-7 | SLOG/EVT-098/B
OUT-0294 | EVT-098 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-GATE-029 |  | 不适用 | 1284.8 | 1285.4 | 1281 | 1294 |  | 47 | 50 |  |  | WV/EVT-098/W1-7 | SLOG/EVT-098/G
OUT-0295 | EVT-099 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-FULL-033 |  | 不适用 | 1384.5 | 1385.1 | 1378 | 1411 |  | 228 | 300 | 7 |  | WV/EVT-099/W1-7 | SLOG/EVT-099/F
OUT-0296 | EVT-099 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1412.2 |  | 1378 | 1411 |  | 228 | 300 |  |  | WV/EVT-099/W1-7 | SLOG/EVT-099/B
OUT-0297 | EVT-099 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-GATE-030 |  | 不适用 | 1384.5 | 1385.1 | 1378 | 1411 |  | 228 | 300 |  |  | WV/EVT-099/W1-7 | SLOG/EVT-099/G
OUT-0298 | EVT-100 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | urgent | 完整 | 2 | RPT-FULL-034 |  | 不适用 | 898.5 | 899.1 | 889 | 902 |  | 1 | 1 | 9 |  | WV/EVT-100/W1-7 | SLOG/EVT-100/F
OUT-0299 | EVT-100 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 2 | RPT-BASE-030 |  | 不适用 | 898.5 | 899.1 | 889 | 902 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-100/W1-7 | SLOG/EVT-100/B
OUT-0300 | EVT-100 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 0 | RPT-GATE-031 |  | 不适用 | 898.5 | 899.1 | 889 | 902 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-100/W1-7 | SLOG/EVT-100/G
OUT-0301 | EVT-101 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 509 |  | 478 | 507 |  | 83 | 130 | 9 |  | WV/EVT-101/W1-7 | SLOG/EVT-101/F
OUT-0302 | EVT-101 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 509 |  | 478 | 507 |  | 83 | 130 |  |  | WV/EVT-101/W1-7 | SLOG/EVT-101/B
OUT-0303 | EVT-101 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 508.8 |  | 478 | 507 |  | 83 | 130 |  |  | WV/EVT-101/W1-7 | SLOG/EVT-101/G
OUT-0304 | EVT-102 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-FULL-035 |  | 不适用 | 1668.2 | 1668.8 | 1665 | 1674 |  | 22 | 25 | 8 |  | WV/EVT-102/W1-7 | SLOG/EVT-102/F
OUT-0305 | EVT-102 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-BASE-031 |  | 不适用 | 1668.2 | 1668.8 | 1665 | 1674 |  | 22 | 25 |  |  | WV/EVT-102/W1-7 | SLOG/EVT-102/B
OUT-0306 | EVT-102 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-GATE-032 |  | 不适用 | 1668.2 | 1668.8 | 1665 | 1674 |  | 22 | 25 |  |  | WV/EVT-102/W1-7 | SLOG/EVT-102/G
OUT-0307 | EVT-103 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-FULL-036 |  | 不适用 | 508.4 | 509 | 503 | 516 |  | 43 | 50 | 5 |  | WV/EVT-103/W1-7 | SLOG/EVT-103/F
OUT-0308 | EVT-103 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-BASE-032 |  | 不适用 | 508.4 | 509 | 503 | 516 |  | 43 | 50 |  |  | WV/EVT-103/W1-7 | SLOG/EVT-103/B
OUT-0309 | EVT-103 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-GATE-033 |  | 不适用 | 508.4 | 509 | 503 | 516 |  | 43 | 50 |  |  | WV/EVT-103/W1-7 | SLOG/EVT-103/G
OUT-0310 | EVT-104 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-FULL-037 |  | 不适用 | 546.3 | 546.9 | 540 | 573 |  | 263 | 300 | 4 |  | WV/EVT-104/W1-7 | SLOG/EVT-104/F
OUT-0311 | EVT-104 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 573.5 |  | 540 | 573 |  | 263 | 300 |  |  | WV/EVT-104/W1-7 | SLOG/EVT-104/B
OUT-0312 | EVT-104 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-GATE-034 |  | 不适用 | 546.3 | 546.9 | 540 | 573 |  | 263 | 300 |  |  | WV/EVT-104/W1-7 | SLOG/EVT-104/G
OUT-0313 | EVT-105 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | urgent | 完整 | 0 | RPT-FULL-038 |  | 不适用 | 674.2 | 674.8 | 665 | 678 |  | 1 | 1 | 8 |  | WV/EVT-105/W1-7 | SLOG/EVT-105/F
OUT-0314 | EVT-105 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 0 | RPT-BASE-033 |  | 不适用 | 674.2 | 674.8 | 665 | 678 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-105/W1-7 | SLOG/EVT-105/B
OUT-0315 | EVT-105 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 0 | RPT-GATE-035 |  | 不适用 | 674.2 | 674.8 | 665 | 678 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-105/W1-7 | SLOG/EVT-105/G
OUT-0316 | EVT-106 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1767.7 |  | 1737 | 1766 |  | 76 | 130 | 8 |  | WV/EVT-106/W1-7 | SLOG/EVT-106/F
OUT-0317 | EVT-106 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1767.7 |  | 1737 | 1766 |  | 76 | 130 |  |  | WV/EVT-106/W1-7 | SLOG/EVT-106/B
OUT-0318 | EVT-106 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1767.5 |  | 1737 | 1766 |  | 76 | 130 |  |  | WV/EVT-106/W1-7 | SLOG/EVT-106/G
OUT-0319 | EVT-107 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-FULL-039 |  | 不适用 | 353.6 | 354.2 | 349 | 358 |  | 22 | 25 | 4 |  | WV/EVT-107/W1-7 | SLOG/EVT-107/F
OUT-0320 | EVT-107 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-BASE-034 |  | 不适用 | 353.6 | 354.2 | 349 | 358 |  | 22 | 25 |  |  | WV/EVT-107/W1-7 | SLOG/EVT-107/B
OUT-0321 | EVT-107 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-GATE-036 |  | 不适用 | 353.6 | 354.2 | 349 | 358 |  | 22 | 25 |  |  | WV/EVT-107/W1-7 | SLOG/EVT-107/G
OUT-0322 | EVT-108 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1821 |  | 1807 | 1820 |  | 44 | 50 | 7 |  | WV/EVT-108/W1-7 | SLOG/EVT-108/F
OUT-0323 | EVT-108 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1821 |  | 1807 | 1820 |  | 44 | 50 |  |  | WV/EVT-108/W1-7 | SLOG/EVT-108/B
OUT-0324 | EVT-108 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1820.8 |  | 1807 | 1820 |  | 44 | 50 |  |  | WV/EVT-108/W1-7 | SLOG/EVT-108/G
OUT-0325 | EVT-109 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-FULL-040 |  | 不适用 | 1665.2 | 1665.8 | 1658 | 1691 |  | 249 | 300 | 4 |  | WV/EVT-109/W1-7 | SLOG/EVT-109/F
OUT-0326 | EVT-109 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1692.8 |  | 1658 | 1691 |  | 249 | 300 |  |  | WV/EVT-109/W1-7 | SLOG/EVT-109/B
OUT-0327 | EVT-109 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-GATE-037 |  | 不适用 | 1665.2 | 1665.8 | 1658 | 1691 |  | 249 | 300 |  |  | WV/EVT-109/W1-7 | SLOG/EVT-109/G
OUT-0328 | EVT-110 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | urgent | 完整 | 2 | RPT-FULL-041 |  | 不适用 | 577.5 | 578.1 | 568 | 581 |  | 1 | 1 | 4 |  | WV/EVT-110/W1-7 | SLOG/EVT-110/F
OUT-0329 | EVT-110 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 2 | RPT-BASE-035 |  | 不适用 | 577.5 | 578.1 | 568 | 581 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-110/W1-7 | SLOG/EVT-110/B
OUT-0330 | EVT-110 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 2 | RPT-GATE-038 |  | 不适用 | 577.5 | 578.1 | 568 | 581 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-110/W1-7 | SLOG/EVT-110/G
OUT-0331 | EVT-111 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 382.2 |  | 352 | 381 |  | 81 | 130 | 6 |  | WV/EVT-111/W1-7 | SLOG/EVT-111/F
OUT-0332 | EVT-111 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 382.2 |  | 352 | 381 |  | 81 | 130 |  |  | WV/EVT-111/W1-7 | SLOG/EVT-111/B
OUT-0333 | EVT-111 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 382 |  | 352 | 381 |  | 81 | 130 |  |  | WV/EVT-111/W1-7 | SLOG/EVT-111/G
OUT-0334 | EVT-112 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-FULL-042 |  | 不适用 | 659.3 | 659.9 | 655 | 664 |  | 22 | 25 | 6 |  | WV/EVT-112/W1-7 | SLOG/EVT-112/F
OUT-0335 | EVT-112 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-BASE-036 |  | 不适用 | 659.3 | 659.9 | 655 | 664 |  | 22 | 25 |  |  | WV/EVT-112/W1-7 | SLOG/EVT-112/B
OUT-0336 | EVT-112 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-GATE-039 |  | 不适用 | 659.3 | 659.9 | 655 | 664 |  | 22 | 25 |  |  | WV/EVT-112/W1-7 | SLOG/EVT-112/G
OUT-0337 | EVT-113 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-FULL-043 |  | 不适用 | 625.1 | 625.7 | 620 | 633 |  | 41 | 50 | 9 |  | WV/EVT-113/W1-7 | SLOG/EVT-113/F
OUT-0338 | EVT-113 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-BASE-037 |  | 不适用 | 625.1 | 625.7 | 620 | 633 |  | 41 | 50 |  |  | WV/EVT-113/W1-7 | SLOG/EVT-113/B
OUT-0339 | EVT-113 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-GATE-040 |  | 不适用 | 625.1 | 625.7 | 620 | 633 |  | 41 | 50 |  |  | WV/EVT-113/W1-7 | SLOG/EVT-113/G
OUT-0340 | EVT-114 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-FULL-044 |  | 不适用 | 758 | 758.6 | 749 | 782 |  | 232 | 300 | 8 |  | WV/EVT-114/W1-7 | SLOG/EVT-114/F
OUT-0341 | EVT-114 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 782.4 |  | 749 | 782 |  | 232 | 300 |  |  | WV/EVT-114/W1-7 | SLOG/EVT-114/B
OUT-0342 | EVT-114 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-GATE-041 |  | 不适用 | 758 | 758.6 | 749 | 782 |  | 232 | 300 |  |  | WV/EVT-114/W1-7 | SLOG/EVT-114/G
OUT-0343 | EVT-115 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | 关注 | 完整 | 2 | RPT-FULL-045 |  | 不适用 | 550.9 | 551.5 | 542 | 555 |  | 1 | 1 | 8 |  | WV/EVT-115/W1-7 | SLOG/EVT-115/F
OUT-0344 | EVT-115 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | 关注 | 完整 | 2 | RPT-BASE-038 |  | 不适用 | 550.9 | 551.5 | 542 | 555 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-115/W1-7 | SLOG/EVT-115/B
OUT-0345 | EVT-115 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | 关注 | 完整 | 2 | RPT-GATE-042 |  | 不适用 | 550.9 | 551.5 | 542 | 555 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-115/W1-7 | SLOG/EVT-115/G
OUT-0346 | EVT-116 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 810.9 |  | 781 | 810 |  | 76 | 130 | 9 |  | WV/EVT-116/W1-7 | SLOG/EVT-116/F
OUT-0347 | EVT-116 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 810.9 |  | 781 | 810 |  | 76 | 130 |  |  | WV/EVT-116/W1-7 | SLOG/EVT-116/B
OUT-0348 | EVT-116 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 810.7 |  | 781 | 810 |  | 76 | 130 |  |  | WV/EVT-116/W1-7 | SLOG/EVT-116/G
OUT-0349 | EVT-117 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-FULL-046 |  | 不适用 | 517.9 | 518.5 | 514 | 523 |  | 21 | 25 | 4 |  | WV/EVT-117/W1-7 | SLOG/EVT-117/F
OUT-0350 | EVT-117 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-BASE-039 |  | 不适用 | 517.9 | 518.5 | 514 | 523 |  | 21 | 25 |  |  | WV/EVT-117/W1-7 | SLOG/EVT-117/B
OUT-0351 | EVT-117 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-GATE-043 |  | 不适用 | 517.9 | 518.5 | 514 | 523 |  | 21 | 25 |  |  | WV/EVT-117/W1-7 | SLOG/EVT-117/G
OUT-0352 | EVT-118 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-FULL-047 |  | 不适用 | 506.5 | 507.1 | 502 | 515 |  | 44 | 50 | 6 |  | WV/EVT-118/W1-7 | SLOG/EVT-118/F
OUT-0353 | EVT-118 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-BASE-040 |  | 不适用 | 506.5 | 507.1 | 502 | 515 |  | 44 | 50 |  |  | WV/EVT-118/W1-7 | SLOG/EVT-118/B
OUT-0354 | EVT-118 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-GATE-044 |  | 不适用 | 506.5 | 507.1 | 502 | 515 |  | 44 | 50 |  |  | WV/EVT-118/W1-7 | SLOG/EVT-118/G
OUT-0355 | EVT-119 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | urgent | 完整 | 0 | RPT-FULL-048 |  | 不适用 | 1441.2 | 1441.8 | 1434 | 1467 |  | 240 | 300 | 8 |  | WV/EVT-119/W1-7 | SLOG/EVT-119/F
OUT-0356 | EVT-119 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1468.8 |  | 1434 | 1467 |  | 240 | 300 |  |  | WV/EVT-119/W1-7 | SLOG/EVT-119/B
OUT-0357 | EVT-119 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 0 | RPT-GATE-045 |  | 不适用 | 1441.2 | 1441.8 | 1434 | 1467 |  | 240 | 300 |  |  | WV/EVT-119/W1-7 | SLOG/EVT-119/G
OUT-0358 | EVT-120 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | urgent | 完整 | 2 | RPT-FULL-049 |  | 不适用 | 952.9 | 953.5 | 943 | 956 |  | 1 | 1 | 5 |  | WV/EVT-120/W1-7 | SLOG/EVT-120/F
OUT-0359 | EVT-120 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 2 | RPT-BASE-041 |  | 不适用 | 952.9 | 953.5 | 943 | 956 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-120/W1-7 | SLOG/EVT-120/B
OUT-0360 | EVT-120 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 2 | RPT-GATE-046 |  | 不适用 | 952.9 | 953.5 | 943 | 956 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-120/W1-7 | SLOG/EVT-120/G
OUT-0361 | EVT-121 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1457.7 |  | 1428 | 1457 |  | 83 | 130 | 9 |  | WV/EVT-121/W1-7 | SLOG/EVT-121/F
OUT-0362 | EVT-121 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1457.7 |  | 1428 | 1457 |  | 83 | 130 |  |  | WV/EVT-121/W1-7 | SLOG/EVT-121/B
OUT-0363 | EVT-121 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1457.5 |  | 1428 | 1457 |  | 83 | 130 |  |  | WV/EVT-121/W1-7 | SLOG/EVT-121/G
OUT-0364 | EVT-122 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | 关注 | 完整 | 1 | RPT-FULL-050 |  | 不适用 | 584.6 | 585.2 | 580 | 589 |  | 21 | 25 | 8 |  | WV/EVT-122/W1-7 | SLOG/EVT-122/F
OUT-0365 | EVT-122 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | 关注 | 完整 | 1 | RPT-BASE-042 |  | 不适用 | 584.6 | 585.2 | 580 | 589 |  | 21 | 25 |  |  | WV/EVT-122/W1-7 | SLOG/EVT-122/B
OUT-0366 | EVT-122 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 589.9 |  | 580 | 589 |  | 21 | 25 |  |  | WV/EVT-122/W1-7 | SLOG/EVT-122/G
OUT-0367 | EVT-123 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-FULL-051 |  | 不适用 | 811.2 | 811.8 | 803 | 836 |  | 242 | 300 | 9 |  | WV/EVT-123/W1-7 | SLOG/EVT-123/F
OUT-0368 | EVT-123 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 837.2 |  | 803 | 836 |  | 242 | 300 |  |  | WV/EVT-123/W1-7 | SLOG/EVT-123/B
OUT-0369 | EVT-123 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 0 | RPT-GATE-047 |  | 不适用 | 811.2 | 811.8 | 803 | 836 |  | 242 | 300 |  |  | WV/EVT-123/W1-7 | SLOG/EVT-123/G
OUT-0370 | EVT-124 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 测量不足 | 无 | 不完整 |  |  |  | 不适用 | 1215.5 |  | 1206 | 1215 |  | 9 | 25 | 7 | QC-FAIL | WV/EVT-124/W1-7 | SLOG/EVT-124/F
OUT-0371 | EVT-124 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 测量不足 | 无 | 不完整 |  |  |  | 不适用 | 1215.5 |  | 1206 | 1215 |  | 9 | 25 |  | QC-FAIL | WV/EVT-124/W1-7 | SLOG/EVT-124/B
OUT-0372 | EVT-124 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 |  | RPT-GATE-048 |  | 不适用 | 1215.8 | 1216.4 | 1206 | 1215 |  | 9 | 25 |  |  | WV/EVT-124/W1-7 | SLOG/EVT-124/G
OUT-0373 | EVT-125 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 测量不足 | 无 | 不完整 |  |  |  | 不适用 | 495.5 |  | 482 | 495 |  | 11 | 50 | 7 | QC-FAIL | WV/EVT-125/W1-7 | SLOG/EVT-125/F
OUT-0374 | EVT-125 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 测量不足 | 无 | 不完整 |  |  |  | 不适用 | 495.5 |  | 482 | 495 |  | 11 | 50 |  | QC-FAIL | WV/EVT-125/W1-7 | SLOG/EVT-125/B
OUT-0375 | EVT-125 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 495.4 |  | 482 | 495 |  | 11 | 50 |  |  | WV/EVT-125/W1-7 | SLOG/EVT-125/G
OUT-0376 | EVT-126 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 359.2 |  | 325 | 358 |  | 241 | 300 | 7 |  | WV/EVT-126/W1-7 | SLOG/EVT-126/F
OUT-0377 | EVT-126 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 359.2 |  | 325 | 358 |  | 241 | 300 |  |  | WV/EVT-126/W1-7 | SLOG/EVT-126/B
OUT-0378 | EVT-126 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 359 |  | 325 | 358 |  | 241 | 300 |  |  | WV/EVT-126/W1-7 | SLOG/EVT-126/G
OUT-0379 | EVT-127 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-FULL-052 |  | 不适用 | 185.4 | 186 | 183 | 192 |  | 22 | 25 | 6 |  | WV/EVT-127/W1-7 | SLOG/EVT-127/F
OUT-0380 | EVT-127 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-BASE-043 |  | 不适用 | 185.4 | 186 | 183 | 192 |  | 22 | 25 |  |  | WV/EVT-127/W1-7 | SLOG/EVT-127/B
OUT-0381 | EVT-127 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-GATE-049 |  | 不适用 | 185.4 | 186 | 183 | 192 |  | 22 | 25 |  |  | WV/EVT-127/W1-7 | SLOG/EVT-127/G
OUT-0382 | EVT-128 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 测量不足 | 无 | 不完整 |  |  |  | 不适用 | 347.5 |  | 314 | 347 |  | 156 | 300 | 8 | QC-FAIL | WV/EVT-128/W1-7 | SLOG/EVT-128/F
OUT-0383 | EVT-128 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 测量不足 | 无 | 不完整 |  |  |  | 不适用 | 347.5 |  | 314 | 347 |  | 156 | 300 |  | QC-FAIL | WV/EVT-128/W1-7 | SLOG/EVT-128/B
OUT-0384 | EVT-128 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 |  | RPT-GATE-050 |  | 不适用 | 348.9 | 349.5 | 314 | 347 |  | 156 | 300 |  |  | WV/EVT-128/W1-7 | SLOG/EVT-128/G
OUT-0385 | EVT-129 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 测量不足 | 无 | 不完整 |  |  |  | 不适用 | 269.5 |  | 256 | 269 |  | 0 | 1 | 7 | QC-FAIL | WV/EVT-129/W1-7 | SLOG/EVT-129/F
OUT-0386 | EVT-129 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 测量不足 | 无 | 不完整 |  |  |  | 不适用 | 269.5 |  | 256 | 269 |  | 0 | 1 |  | QC-FAIL | WV/EVT-129/W1-7 | SLOG/EVT-129/B
OUT-0387 | EVT-129 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 |  | RPT-GATE-051 |  | 不适用 | 269.5 | 270.1 | 256 | 269 |  | 0 | 1 |  |  | WV/EVT-129/W1-7 | SLOG/EVT-129/G
OUT-0388 | EVT-130 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | 关注 | 完整 | 1 | RPT-FULL-053 |  | 不适用 | 274.4 | 275 | 265 | 278 |  | 1 | 1 | 5 |  | WV/EVT-130/W1-7 | SLOG/EVT-130/F
OUT-0389 | EVT-130 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | 关注 | 完整 | 1 | RPT-BASE-044 |  | 不适用 | 274.4 | 275 | 265 | 278 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-130/W1-7 | SLOG/EVT-130/B
OUT-0390 | EVT-130 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 278.4 |  | 265 | 278 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-130/W1-7 | SLOG/EVT-130/G
OUT-0391 | EVT-131 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-FULL-054 |  | 不适用 | 800 | 800.6 | 795 | 808 |  | 43 | 50 | 9 |  | WV/EVT-131/W1-7 | SLOG/EVT-131/F
OUT-0392 | EVT-131 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-BASE-045 |  | 不适用 | 800 | 800.6 | 795 | 808 |  | 43 | 50 |  |  | WV/EVT-131/W1-7 | SLOG/EVT-131/B
OUT-0393 | EVT-131 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-GATE-052 |  | 不适用 | 800 | 800.6 | 795 | 808 |  | 43 | 50 |  |  | WV/EVT-131/W1-7 | SLOG/EVT-131/G
OUT-0394 | EVT-132 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 测量不足 | 无 | 不完整 |  |  |  | 不适用 | 680.5 |  | 667 | 680 |  | 10 | 50 | 5 | QC-FAIL | WV/EVT-132/W1-7 | SLOG/EVT-132/F
OUT-0395 | EVT-132 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 测量不足 | 无 | 不完整 |  |  |  | 不适用 | 680.5 |  | 667 | 680 |  | 10 | 50 |  | QC-FAIL | WV/EVT-132/W1-7 | SLOG/EVT-132/B
OUT-0396 | EVT-132 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 681.2 |  | 667 | 680 |  | 10 | 50 |  |  | WV/EVT-132/W1-7 | SLOG/EVT-132/G
OUT-0397 | EVT-133 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 测量不足 | 无 | 不完整 |  |  |  | 不适用 | 708.5 |  | 699 | 708 |  | 6 | 25 | 6 | QC-FAIL | WV/EVT-133/W1-7 | SLOG/EVT-133/F
OUT-0398 | EVT-133 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 测量不足 | 无 | 不完整 |  |  |  | 不适用 | 708.5 |  | 699 | 708 |  | 6 | 25 |  | QC-FAIL | WV/EVT-133/W1-7 | SLOG/EVT-133/B
OUT-0399 | EVT-133 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 709.8 |  | 699 | 708 |  | 6 | 25 |  |  | WV/EVT-133/W1-7 | SLOG/EVT-133/G
OUT-0400 | EVT-134 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-FULL-055 |  | 不适用 | 653.7 | 654.3 | 646 | 679 |  | 238 | 300 | 4 |  | WV/EVT-134/W1-7 | SLOG/EVT-134/F
OUT-0401 | EVT-134 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 0 | RPT-BASE-046 |  | 不适用 | 653.7 | 654.3 | 646 | 679 |  | 238 | 300 |  |  | WV/EVT-134/W1-7 | SLOG/EVT-134/B
OUT-0402 | EVT-134 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 0 | RPT-GATE-053 |  | 不适用 | 653.7 | 654.3 | 646 | 679 |  | 238 | 300 |  |  | WV/EVT-134/W1-7 | SLOG/EVT-134/G
OUT-0403 | EVT-135 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-FULL-056 |  | 不适用 | 275 | 275.6 | 266 | 279 |  | 1 | 1 | 7 |  | WV/EVT-135/W1-7 | SLOG/EVT-135/F
OUT-0404 | EVT-135 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-BASE-047 |  | 不适用 | 275 | 275.6 | 266 | 279 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-135/W1-7 | SLOG/EVT-135/B
OUT-0405 | EVT-135 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-GATE-054 |  | 不适用 | 275 | 275.6 | 266 | 279 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-135/W1-7 | SLOG/EVT-135/G
OUT-0406 | EVT-136 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 测量不足 | 无 | 不完整 |  |  |  | 不适用 | 906.5 |  | 893 | 906 |  | 0 | 1 | 8 | QC-FAIL | WV/EVT-136/W1-7 | SLOG/EVT-136/F
OUT-0407 | EVT-136 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 测量不足 | 无 | 不完整 |  |  |  | 不适用 | 906.5 |  | 893 | 906 |  | 0 | 1 |  | QC-FAIL | WV/EVT-136/W1-7 | SLOG/EVT-136/B
OUT-0408 | EVT-136 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 907.3 |  | 893 | 906 |  | 0 | 1 |  |  | WV/EVT-136/W1-7 | SLOG/EVT-136/G
OUT-0409 | EVT-137 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 测量不足 | 无 | 不完整 |  |  |  | 不适用 | 876.5 |  | 843 | 876 |  | 183 | 300 | 7 | QC-FAIL | WV/EVT-137/W1-7 | SLOG/EVT-137/F
OUT-0410 | EVT-137 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 测量不足 | 无 | 不完整 |  |  |  | 不适用 | 876.5 |  | 843 | 876 |  | 183 | 300 |  | QC-FAIL | WV/EVT-137/W1-7 | SLOG/EVT-137/B
OUT-0411 | EVT-137 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 |  | RPT-GATE-055 |  | 不适用 | 877.7 | 878.3 | 843 | 876 |  | 183 | 300 |  |  | WV/EVT-137/W1-7 | SLOG/EVT-137/G
OUT-0412 | EVT-138 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-FULL-057 |  | 不适用 | 484.4 | 485 | 477 | 510 |  | 232 | 300 | 6 |  | WV/EVT-138/W1-7 | SLOG/EVT-138/F
OUT-0413 | EVT-138 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-BASE-048 |  | 不适用 | 484.4 | 485 | 477 | 510 |  | 232 | 300 |  |  | WV/EVT-138/W1-7 | SLOG/EVT-138/B
OUT-0414 | EVT-138 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-GATE-056 |  | 不适用 | 484.4 | 485 | 477 | 510 |  | 232 | 300 |  |  | WV/EVT-138/W1-7 | SLOG/EVT-138/G
OUT-0415 | EVT-139 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-FULL-058 |  | 不适用 | 1179.3 | 1179.9 | 1177 | 1186 |  | 23 | 25 | 4 |  | WV/EVT-139/W1-7 | SLOG/EVT-139/F
OUT-0416 | EVT-139 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-BASE-049 |  | 不适用 | 1179.3 | 1179.9 | 1177 | 1186 |  | 23 | 25 |  |  | WV/EVT-139/W1-7 | SLOG/EVT-139/B
OUT-0417 | EVT-139 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 | 1 | RPT-GATE-057 |  | 不适用 | 1179.3 | 1179.9 | 1177 | 1186 |  | 23 | 25 |  |  | WV/EVT-139/W1-7 | SLOG/EVT-139/G
OUT-0418 | EVT-140 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 失败 | 无 | 不完整 |  |  |  | 不适用 |  |  | 401 | 434 |  | 96 | 300 |  | LINK-DISCONNECT | WV/EVT-140/W1-7 | SLOG/EVT-140/F
OUT-0419 | EVT-140 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 失败 | 无 | 不完整 |  |  |  | 不适用 |  |  | 401 | 434 |  | 96 | 300 |  | LINK-DISCONNECT | WV/EVT-140/W1-7 | SLOG/EVT-140/B
OUT-0420 | EVT-140 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 失败 | 无 | 不完整 |  |  |  | 不适用 |  |  | 401 | 434 |  | 96 | 300 |  | LINK-DISCONNECT | WV/EVT-140/W1-7 | SLOG/EVT-140/G
OUT-0421 | EVT-141 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 测量不足 | 无 | 不完整 |  |  |  | 不适用 | 1116.5 |  | 1103 | 1116 |  | 0 | 1 | 5 | QC-FAIL | WV/EVT-141/W1-7 | SLOG/EVT-141/F
OUT-0422 | EVT-141 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 测量不足 | 无 | 不完整 |  |  |  | 不适用 | 1116.5 |  | 1103 | 1116 |  | 0 | 1 |  | QC-FAIL | WV/EVT-141/W1-7 | SLOG/EVT-141/B
OUT-0423 | EVT-141 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 已触发 | urgent | 完整 |  | RPT-GATE-058 |  | 不适用 | 1117.1 | 1117.7 | 1103 | 1116 |  | 0 | 1 |  |  | WV/EVT-141/W1-7 | SLOG/EVT-141/G
OUT-0424 | EVT-142 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1305.6 |  | 1295 | 1304 |  | 22 | 25 | 9 |  | WV/EVT-142/W1-7 | SLOG/EVT-142/F
OUT-0425 | EVT-142 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1305.6 |  | 1295 | 1304 |  | 22 | 25 |  |  | WV/EVT-142/W1-7 | SLOG/EVT-142/B
OUT-0426 | EVT-142 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1305.4 |  | 1295 | 1304 |  | 22 | 25 |  |  | WV/EVT-142/W1-7 | SLOG/EVT-142/G
OUT-0427 | EVT-143 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 658.5 |  | 645 | 658 |  | 42 | 50 | 6 |  | WV/EVT-143/W1-7 | SLOG/EVT-143/F
OUT-0428 | EVT-143 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 658.5 |  | 645 | 658 |  | 42 | 50 |  |  | WV/EVT-143/W1-7 | SLOG/EVT-143/B
OUT-0429 | EVT-143 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 658.3 |  | 645 | 658 |  | 42 | 50 |  |  | WV/EVT-143/W1-7 | SLOG/EVT-143/G
OUT-0430 | EVT-144 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 551.2 |  | 516 | 549 |  | 253 | 300 | 7 |  | WV/EVT-144/W1-7 | SLOG/EVT-144/F
OUT-0431 | EVT-144 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 551.2 |  | 516 | 549 |  | 253 | 300 |  |  | WV/EVT-144/W1-7 | SLOG/EVT-144/B
OUT-0432 | EVT-144 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 551 |  | 516 | 549 |  | 253 | 300 |  |  | WV/EVT-144/W1-7 | SLOG/EVT-144/G
OUT-0433 | EVT-145 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 366.5 |  | 337 | 366 |  | 81 | 130 | 6 |  | WV/EVT-145/W1-7 | SLOG/EVT-145/F
OUT-0434 | EVT-145 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 366.5 |  | 337 | 366 |  | 81 | 130 |  |  | WV/EVT-145/W1-7 | SLOG/EVT-145/B
OUT-0435 | EVT-145 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 366.3 |  | 337 | 366 |  | 81 | 130 |  |  | WV/EVT-145/W1-7 | SLOG/EVT-145/G
OUT-0436 | EVT-146 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 380.1 |  | 365 | 378 |  | 1 | 1 | 4 |  | WV/EVT-146/W1-7 | SLOG/EVT-146/F
OUT-0437 | EVT-146 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 380.1 |  | 365 | 378 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-146/W1-7 | SLOG/EVT-146/B
OUT-0438 | EVT-146 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 379.9 |  | 365 | 378 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-146/W1-7 | SLOG/EVT-146/G
OUT-0439 | EVT-147 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 709.8 |  | 699 | 708 |  | 23 | 25 | 5 |  | WV/EVT-147/W1-7 | SLOG/EVT-147/F
OUT-0440 | EVT-147 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 709.8 |  | 699 | 708 |  | 23 | 25 |  |  | WV/EVT-147/W1-7 | SLOG/EVT-147/B
OUT-0441 | EVT-147 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 709.6 |  | 699 | 708 |  | 23 | 25 |  |  | WV/EVT-147/W1-7 | SLOG/EVT-147/G
OUT-0442 | EVT-148 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 723.8 |  | 709 | 722 |  | 42 | 50 | 4 |  | WV/EVT-148/W1-7 | SLOG/EVT-148/F
OUT-0443 | EVT-148 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 723.8 |  | 709 | 722 |  | 42 | 50 |  |  | WV/EVT-148/W1-7 | SLOG/EVT-148/B
OUT-0444 | EVT-148 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 723.6 |  | 709 | 722 |  | 42 | 50 |  |  | WV/EVT-148/W1-7 | SLOG/EVT-148/G
OUT-0445 | EVT-149 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 594.4 |  | 561 | 594 |  | 244 | 300 | 7 |  | WV/EVT-149/W1-7 | SLOG/EVT-149/F
OUT-0446 | EVT-149 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 594.4 |  | 561 | 594 |  | 244 | 300 |  |  | WV/EVT-149/W1-7 | SLOG/EVT-149/B
OUT-0447 | EVT-149 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 594.3 |  | 561 | 594 |  | 244 | 300 |  |  | WV/EVT-149/W1-7 | SLOG/EVT-149/G
OUT-0448 | EVT-150 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 949.8 |  | 919 | 948 |  | 82 | 130 | 4 |  | WV/EVT-150/W1-7 | SLOG/EVT-150/F
OUT-0449 | EVT-150 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 949.8 |  | 919 | 948 |  | 82 | 130 |  |  | WV/EVT-150/W1-7 | SLOG/EVT-150/B
OUT-0450 | EVT-150 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 949.6 |  | 919 | 948 |  | 82 | 130 |  |  | WV/EVT-150/W1-7 | SLOG/EVT-150/G
OUT-0451 | EVT-151 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 533.4 |  | 519 | 532 |  | 1 | 1 | 5 |  | WV/EVT-151/W1-7 | SLOG/EVT-151/F
OUT-0452 | EVT-151 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 533.4 |  | 519 | 532 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-151/W1-7 | SLOG/EVT-151/B
OUT-0453 | EVT-151 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 533.2 |  | 519 | 532 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-151/W1-7 | SLOG/EVT-151/G
OUT-0454 | EVT-152 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 239.8 |  | 229 | 238 |  | 22 | 25 | 7 |  | WV/EVT-152/W1-7 | SLOG/EVT-152/F
OUT-0455 | EVT-152 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 239.8 |  | 229 | 238 |  | 22 | 25 |  |  | WV/EVT-152/W1-7 | SLOG/EVT-152/B
OUT-0456 | EVT-152 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 239.6 |  | 229 | 238 |  | 22 | 25 |  |  | WV/EVT-152/W1-7 | SLOG/EVT-152/G
OUT-0457 | EVT-153 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 686.4 |  | 672 | 685 |  | 45 | 50 | 8 |  | WV/EVT-153/W1-7 | SLOG/EVT-153/F
OUT-0458 | EVT-153 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 686.4 |  | 672 | 685 |  | 45 | 50 |  |  | WV/EVT-153/W1-7 | SLOG/EVT-153/B
OUT-0459 | EVT-153 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 686.2 |  | 672 | 685 |  | 45 | 50 |  |  | WV/EVT-153/W1-7 | SLOG/EVT-153/G
OUT-0460 | EVT-154 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1098.6 |  | 1065 | 1098 |  | 258 | 300 | 7 |  | WV/EVT-154/W1-7 | SLOG/EVT-154/F
OUT-0461 | EVT-154 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1098.6 |  | 1065 | 1098 |  | 258 | 300 |  |  | WV/EVT-154/W1-7 | SLOG/EVT-154/B
OUT-0462 | EVT-154 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1098.4 |  | 1065 | 1098 |  | 258 | 300 |  |  | WV/EVT-154/W1-7 | SLOG/EVT-154/G
OUT-0463 | EVT-155 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 560.7 |  | 530 | 559 |  | 82 | 130 | 4 |  | WV/EVT-155/W1-7 | SLOG/EVT-155/F
OUT-0464 | EVT-155 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 560.7 |  | 530 | 559 |  | 82 | 130 |  |  | WV/EVT-155/W1-7 | SLOG/EVT-155/B
OUT-0465 | EVT-155 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 560.5 |  | 530 | 559 |  | 82 | 130 |  |  | WV/EVT-155/W1-7 | SLOG/EVT-155/G
OUT-0466 | EVT-156 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 985.9 |  | 972 | 985 |  | 1 | 1 | 4 |  | WV/EVT-156/W1-7 | SLOG/EVT-156/F
OUT-0467 | EVT-156 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 985.9 |  | 972 | 985 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-156/W1-7 | SLOG/EVT-156/B
OUT-0468 | EVT-156 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 985.7 |  | 972 | 985 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-156/W1-7 | SLOG/EVT-156/G
OUT-0469 | EVT-157 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 417.2 |  | 407 | 416 |  | 23 | 25 | 5 |  | WV/EVT-157/W1-7 | SLOG/EVT-157/F
OUT-0470 | EVT-157 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 417.2 |  | 407 | 416 |  | 23 | 25 |  |  | WV/EVT-157/W1-7 | SLOG/EVT-157/B
OUT-0471 | EVT-157 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 417 |  | 407 | 416 |  | 23 | 25 |  |  | WV/EVT-157/W1-7 | SLOG/EVT-157/G
OUT-0472 | EVT-158 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1009.5 |  | 995 | 1008 |  | 47 | 50 | 5 |  | WV/EVT-158/W1-7 | SLOG/EVT-158/F
OUT-0473 | EVT-158 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1009.5 |  | 995 | 1008 |  | 47 | 50 |  |  | WV/EVT-158/W1-7 | SLOG/EVT-158/B
OUT-0474 | EVT-158 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1009.3 |  | 995 | 1008 |  | 47 | 50 |  |  | WV/EVT-158/W1-7 | SLOG/EVT-158/G
OUT-0475 | EVT-159 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1390.4 |  | 1356 | 1389 |  | 246 | 300 | 4 |  | WV/EVT-159/W1-7 | SLOG/EVT-159/F
OUT-0476 | EVT-159 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1390.4 |  | 1356 | 1389 |  | 246 | 300 |  |  | WV/EVT-159/W1-7 | SLOG/EVT-159/B
OUT-0477 | EVT-159 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1390.2 |  | 1356 | 1389 |  | 246 | 300 |  |  | WV/EVT-159/W1-7 | SLOG/EVT-159/G
OUT-0478 | EVT-160 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1257.2 |  | 1226 | 1255 |  | 81 | 130 | 8 |  | WV/EVT-160/W1-7 | SLOG/EVT-160/F
OUT-0479 | EVT-160 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1257.2 |  | 1226 | 1255 |  | 81 | 130 |  |  | WV/EVT-160/W1-7 | SLOG/EVT-160/B
OUT-0480 | EVT-160 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1257 |  | 1226 | 1255 |  | 81 | 130 |  |  | WV/EVT-160/W1-7 | SLOG/EVT-160/G
OUT-0481 | EVT-161 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1113.5 |  | 1100 | 1113 |  | 1 | 1 | 5 |  | WV/EVT-161/W1-7 | SLOG/EVT-161/F
OUT-0482 | EVT-161 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1113.5 |  | 1100 | 1113 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-161/W1-7 | SLOG/EVT-161/B
OUT-0483 | EVT-161 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1113.3 |  | 1100 | 1113 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-161/W1-7 | SLOG/EVT-161/G
OUT-0484 | EVT-162 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 480.6 |  | 470 | 479 |  | 21 | 25 | 5 |  | WV/EVT-162/W1-7 | SLOG/EVT-162/F
OUT-0485 | EVT-162 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 480.6 |  | 470 | 479 |  | 21 | 25 |  |  | WV/EVT-162/W1-7 | SLOG/EVT-162/B
OUT-0486 | EVT-162 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 480.4 |  | 470 | 479 |  | 21 | 25 |  |  | WV/EVT-162/W1-7 | SLOG/EVT-162/G
OUT-0487 | EVT-163 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 883.7 |  | 870 | 883 |  | 41 | 50 | 4 |  | WV/EVT-163/W1-7 | SLOG/EVT-163/F
OUT-0488 | EVT-163 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 883.7 |  | 870 | 883 |  | 41 | 50 |  |  | WV/EVT-163/W1-7 | SLOG/EVT-163/B
OUT-0489 | EVT-163 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 883.5 |  | 870 | 883 |  | 41 | 50 |  |  | WV/EVT-163/W1-7 | SLOG/EVT-163/G
OUT-0490 | EVT-164 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1346 |  | 1311 | 1344 |  | 251 | 300 | 6 |  | WV/EVT-164/W1-7 | SLOG/EVT-164/F
OUT-0491 | EVT-164 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1346 |  | 1311 | 1344 |  | 251 | 300 |  |  | WV/EVT-164/W1-7 | SLOG/EVT-164/B
OUT-0492 | EVT-164 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1345.8 |  | 1311 | 1344 |  | 251 | 300 |  |  | WV/EVT-164/W1-7 | SLOG/EVT-164/G
OUT-0493 | EVT-165 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 532.9 |  | 502 | 531 |  | 75 | 130 | 6 |  | WV/EVT-165/W1-7 | SLOG/EVT-165/F
OUT-0494 | EVT-165 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 532.9 |  | 502 | 531 |  | 75 | 130 |  |  | WV/EVT-165/W1-7 | SLOG/EVT-165/B
OUT-0495 | EVT-165 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 532.7 |  | 502 | 531 |  | 75 | 130 |  |  | WV/EVT-165/W1-7 | SLOG/EVT-165/G
OUT-0496 | EVT-166 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1332 |  | 1318 | 1331 |  | 1 | 1 | 5 |  | WV/EVT-166/W1-7 | SLOG/EVT-166/F
OUT-0497 | EVT-166 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1332 |  | 1318 | 1331 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-166/W1-7 | SLOG/EVT-166/B
OUT-0498 | EVT-166 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1331.8 |  | 1318 | 1331 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-166/W1-7 | SLOG/EVT-166/G
OUT-0499 | EVT-167 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 808.6 |  | 798 | 807 |  | 24 | 25 | 7 |  | WV/EVT-167/W1-7 | SLOG/EVT-167/F
OUT-0500 | EVT-167 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 808.6 |  | 798 | 807 |  | 24 | 25 |  |  | WV/EVT-167/W1-7 | SLOG/EVT-167/B
OUT-0501 | EVT-167 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 808.4 |  | 798 | 807 |  | 24 | 25 |  |  | WV/EVT-167/W1-7 | SLOG/EVT-167/G
OUT-0502 | EVT-168 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 958.5 |  | 944 | 957 |  | 43 | 50 | 8 |  | WV/EVT-168/W1-7 | SLOG/EVT-168/F
OUT-0503 | EVT-168 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 958.5 |  | 944 | 957 |  | 43 | 50 |  |  | WV/EVT-168/W1-7 | SLOG/EVT-168/B
OUT-0504 | EVT-168 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 958.3 |  | 944 | 957 |  | 43 | 50 |  |  | WV/EVT-168/W1-7 | SLOG/EVT-168/G
OUT-0505 | EVT-169 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 748.2 |  | 714 | 747 |  | 257 | 300 | 8 |  | WV/EVT-169/W1-7 | SLOG/EVT-169/F
OUT-0506 | EVT-169 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 748.2 |  | 714 | 747 |  | 257 | 300 |  |  | WV/EVT-169/W1-7 | SLOG/EVT-169/B
OUT-0507 | EVT-169 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 748 |  | 714 | 747 |  | 257 | 300 |  |  | WV/EVT-169/W1-7 | SLOG/EVT-169/G
OUT-0508 | EVT-170 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1252.3 |  | 1222 | 1251 |  | 72 | 130 | 5 |  | WV/EVT-170/W1-7 | SLOG/EVT-170/F
OUT-0509 | EVT-170 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1252.3 |  | 1222 | 1251 |  | 72 | 130 |  |  | WV/EVT-170/W1-7 | SLOG/EVT-170/B
OUT-0510 | EVT-170 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1252.1 |  | 1222 | 1251 |  | 72 | 130 |  |  | WV/EVT-170/W1-7 | SLOG/EVT-170/G
OUT-0511 | EVT-171 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 中止 | 无 | 不完整 |  |  |  | 不适用 |  |  | 547 | 560 |  | 0 | 1 | 6 | USER-ABORT | WV/EVT-171/W1-7 | SLOG/EVT-171/F
OUT-0512 | EVT-171 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 中止 | 无 | 不完整 |  |  |  | 不适用 |  |  | 547 | 560 |  | 0 | 1 |  | USER-ABORT | WV/EVT-171/W1-7 | SLOG/EVT-171/B
OUT-0513 | EVT-171 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 中止 | 无 | 不完整 |  |  |  | 不适用 |  |  | 547 | 560 |  | 0 | 1 |  | USER-ABORT | WV/EVT-171/W1-7 | SLOG/EVT-171/G
OUT-0514 | EVT-172 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 379.7 |  | 369 | 378 |  | 23 | 25 | 4 |  | WV/EVT-172/W1-7 | SLOG/EVT-172/F
OUT-0515 | EVT-172 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 379.7 |  | 369 | 378 |  | 23 | 25 |  |  | WV/EVT-172/W1-7 | SLOG/EVT-172/B
OUT-0516 | EVT-172 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 379.5 |  | 369 | 378 |  | 23 | 25 |  |  | WV/EVT-172/W1-7 | SLOG/EVT-172/G
OUT-0517 | EVT-173 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 842.9 |  | 829 | 842 |  | 45 | 50 | 8 |  | WV/EVT-173/W1-7 | SLOG/EVT-173/F
OUT-0518 | EVT-173 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 842.9 |  | 829 | 842 |  | 45 | 50 |  |  | WV/EVT-173/W1-7 | SLOG/EVT-173/B
OUT-0519 | EVT-173 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 842.7 |  | 829 | 842 |  | 45 | 50 |  |  | WV/EVT-173/W1-7 | SLOG/EVT-173/G
OUT-0520 | EVT-174 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1175.5 |  | 1142 | 1175 |  | 263 | 300 | 7 |  | WV/EVT-174/W1-7 | SLOG/EVT-174/F
OUT-0521 | EVT-174 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1175.5 |  | 1142 | 1175 |  | 263 | 300 |  |  | WV/EVT-174/W1-7 | SLOG/EVT-174/B
OUT-0522 | EVT-174 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1175.3 |  | 1142 | 1175 |  | 263 | 300 |  |  | WV/EVT-174/W1-7 | SLOG/EVT-174/G
OUT-0523 | EVT-175 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 879.8 |  | 849 | 878 |  | 83 | 130 | 4 |  | WV/EVT-175/W1-7 | SLOG/EVT-175/F
OUT-0524 | EVT-175 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 879.8 |  | 849 | 878 |  | 83 | 130 |  |  | WV/EVT-175/W1-7 | SLOG/EVT-175/B
OUT-0525 | EVT-175 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 879.6 |  | 849 | 878 |  | 83 | 130 |  |  | WV/EVT-175/W1-7 | SLOG/EVT-175/G
OUT-0526 | EVT-176 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1088.7 |  | 1074 | 1087 |  | 1 | 1 | 8 |  | WV/EVT-176/W1-7 | SLOG/EVT-176/F
OUT-0527 | EVT-176 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1088.7 |  | 1074 | 1087 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-176/W1-7 | SLOG/EVT-176/B
OUT-0528 | EVT-176 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1088.5 |  | 1074 | 1087 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-176/W1-7 | SLOG/EVT-176/G
OUT-0529 | EVT-177 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1399.8 |  | 1390 | 1399 |  | 24 | 25 | 4 |  | WV/EVT-177/W1-7 | SLOG/EVT-177/F
OUT-0530 | EVT-177 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1399.8 |  | 1390 | 1399 |  | 24 | 25 |  |  | WV/EVT-177/W1-7 | SLOG/EVT-177/B
OUT-0531 | EVT-177 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1399.6 |  | 1390 | 1399 |  | 24 | 25 |  |  | WV/EVT-177/W1-7 | SLOG/EVT-177/G
OUT-0532 | EVT-178 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1366.7 |  | 1352 | 1365 |  | 45 | 50 | 4 |  | WV/EVT-178/W1-7 | SLOG/EVT-178/F
OUT-0533 | EVT-178 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1366.7 |  | 1352 | 1365 |  | 45 | 50 |  |  | WV/EVT-178/W1-7 | SLOG/EVT-178/B
OUT-0534 | EVT-178 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1366.5 |  | 1352 | 1365 |  | 45 | 50 |  |  | WV/EVT-178/W1-7 | SLOG/EVT-178/G
OUT-0535 | EVT-179 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1319.7 |  | 1285 | 1318 |  | 250 | 300 | 8 |  | WV/EVT-179/W1-7 | SLOG/EVT-179/F
OUT-0536 | EVT-179 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1319.7 |  | 1285 | 1318 |  | 250 | 300 |  |  | WV/EVT-179/W1-7 | SLOG/EVT-179/B
OUT-0537 | EVT-179 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1319.5 |  | 1285 | 1318 |  | 250 | 300 |  |  | WV/EVT-179/W1-7 | SLOG/EVT-179/G
OUT-0538 | EVT-180 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1277.5 |  | 1248 | 1277 |  | 83 | 130 | 5 |  | WV/EVT-180/W1-7 | SLOG/EVT-180/F
OUT-0539 | EVT-180 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1277.5 |  | 1248 | 1277 |  | 83 | 130 |  |  | WV/EVT-180/W1-7 | SLOG/EVT-180/B
OUT-0540 | EVT-180 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1277.3 |  | 1248 | 1277 |  | 83 | 130 |  |  | WV/EVT-180/W1-7 | SLOG/EVT-180/G
OUT-0541 | EVT-181 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1162.5 |  | 1149 | 1162 |  | 1 | 1 | 9 |  | WV/EVT-181/W1-7 | SLOG/EVT-181/F
OUT-0542 | EVT-181 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1162.5 |  | 1149 | 1162 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-181/W1-7 | SLOG/EVT-181/B
OUT-0543 | EVT-181 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1162.3 |  | 1149 | 1162 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-181/W1-7 | SLOG/EVT-181/G
OUT-0544 | EVT-182 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 259.3 |  | 249 | 258 |  | 21 | 25 | 7 |  | WV/EVT-182/W1-7 | SLOG/EVT-182/F
OUT-0545 | EVT-182 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 259.3 |  | 249 | 258 |  | 21 | 25 |  |  | WV/EVT-182/W1-7 | SLOG/EVT-182/B
OUT-0546 | EVT-182 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 259.1 |  | 249 | 258 |  | 21 | 25 |  |  | WV/EVT-182/W1-7 | SLOG/EVT-182/G
OUT-0547 | EVT-183 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1030.5 |  | 1016 | 1029 |  | 43 | 50 | 8 |  | WV/EVT-183/W1-7 | SLOG/EVT-183/F
OUT-0548 | EVT-183 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1030.5 |  | 1016 | 1029 |  | 43 | 50 |  |  | WV/EVT-183/W1-7 | SLOG/EVT-183/B
OUT-0549 | EVT-183 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1030.3 |  | 1016 | 1029 |  | 43 | 50 |  |  | WV/EVT-183/W1-7 | SLOG/EVT-183/G
OUT-0550 | EVT-184 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 526.5 |  | 493 | 526 |  | 244 | 300 | 8 |  | WV/EVT-184/W1-7 | SLOG/EVT-184/F
OUT-0551 | EVT-184 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 526.5 |  | 493 | 526 |  | 244 | 300 |  |  | WV/EVT-184/W1-7 | SLOG/EVT-184/B
OUT-0552 | EVT-184 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 526.3 |  | 493 | 526 |  | 244 | 300 |  |  | WV/EVT-184/W1-7 | SLOG/EVT-184/G
OUT-0553 | EVT-185 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1058 |  | 1028 | 1057 |  | 71 | 130 | 8 |  | WV/EVT-185/W1-7 | SLOG/EVT-185/F
OUT-0554 | EVT-185 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1058 |  | 1028 | 1057 |  | 71 | 130 |  |  | WV/EVT-185/W1-7 | SLOG/EVT-185/B
OUT-0555 | EVT-185 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1057.8 |  | 1028 | 1057 |  | 71 | 130 |  |  | WV/EVT-185/W1-7 | SLOG/EVT-185/G
OUT-0556 | EVT-186 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1326.7 |  | 1312 | 1325 |  | 1 | 1 | 5 |  | WV/EVT-186/W1-7 | SLOG/EVT-186/F
OUT-0557 | EVT-186 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1326.7 |  | 1312 | 1325 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-186/W1-7 | SLOG/EVT-186/B
OUT-0558 | EVT-186 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1326.5 |  | 1312 | 1325 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-186/W1-7 | SLOG/EVT-186/G
OUT-0559 | EVT-187 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 667.5 |  | 657 | 666 |  | 24 | 25 | 5 |  | WV/EVT-187/W1-7 | SLOG/EVT-187/F
OUT-0560 | EVT-187 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 667.5 |  | 657 | 666 |  | 24 | 25 |  |  | WV/EVT-187/W1-7 | SLOG/EVT-187/B
OUT-0561 | EVT-187 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 667.3 |  | 657 | 666 |  | 24 | 25 |  |  | WV/EVT-187/W1-7 | SLOG/EVT-187/G
OUT-0562 | EVT-188 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1403.9 |  | 1389 | 1402 |  | 43 | 50 | 6 |  | WV/EVT-188/W1-7 | SLOG/EVT-188/F
OUT-0563 | EVT-188 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1403.9 |  | 1389 | 1402 |  | 43 | 50 |  |  | WV/EVT-188/W1-7 | SLOG/EVT-188/B
OUT-0564 | EVT-188 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1403.7 |  | 1389 | 1402 |  | 43 | 50 |  |  | WV/EVT-188/W1-7 | SLOG/EVT-188/G
OUT-0565 | EVT-189 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1284 |  | 1250 | 1283 |  | 252 | 300 | 9 |  | WV/EVT-189/W1-7 | SLOG/EVT-189/F
OUT-0566 | EVT-189 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1284 |  | 1250 | 1283 |  | 252 | 300 |  |  | WV/EVT-189/W1-7 | SLOG/EVT-189/B
OUT-0567 | EVT-189 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1283.8 |  | 1250 | 1283 |  | 252 | 300 |  |  | WV/EVT-189/W1-7 | SLOG/EVT-189/G
OUT-0568 | EVT-190 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 632.1 |  | 601 | 630 |  | 81 | 130 | 5 |  | WV/EVT-190/W1-7 | SLOG/EVT-190/F
OUT-0569 | EVT-190 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 632.1 |  | 601 | 630 |  | 81 | 130 |  |  | WV/EVT-190/W1-7 | SLOG/EVT-190/B
OUT-0570 | EVT-190 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 631.9 |  | 601 | 630 |  | 81 | 130 |  |  | WV/EVT-190/W1-7 | SLOG/EVT-190/G
OUT-0571 | EVT-191 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 中止 | 无 | 不完整 |  |  |  | 不适用 |  |  | 338 | 351 |  | 0 | 1 | 6 | USER-ABORT | WV/EVT-191/W1-7 | SLOG/EVT-191/F
OUT-0572 | EVT-191 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 中止 | 无 | 不完整 |  |  |  | 不适用 |  |  | 338 | 351 |  | 0 | 1 |  | USER-ABORT | WV/EVT-191/W1-7 | SLOG/EVT-191/B
OUT-0573 | EVT-191 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 中止 | 无 | 不完整 |  |  |  | 不适用 |  |  | 338 | 351 |  | 0 | 1 |  | USER-ABORT | WV/EVT-191/W1-7 | SLOG/EVT-191/G
OUT-0574 | EVT-192 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 912 |  | 901 | 910 |  | 24 | 25 | 5 |  | WV/EVT-192/W1-7 | SLOG/EVT-192/F
OUT-0575 | EVT-192 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 912 |  | 901 | 910 |  | 24 | 25 |  |  | WV/EVT-192/W1-7 | SLOG/EVT-192/B
OUT-0576 | EVT-192 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 911.8 |  | 901 | 910 |  | 24 | 25 |  |  | WV/EVT-192/W1-7 | SLOG/EVT-192/G
OUT-0577 | EVT-193 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 894.3 |  | 880 | 893 |  | 42 | 50 | 4 |  | WV/EVT-193/W1-7 | SLOG/EVT-193/F
OUT-0578 | EVT-193 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 894.3 |  | 880 | 893 |  | 42 | 50 |  |  | WV/EVT-193/W1-7 | SLOG/EVT-193/B
OUT-0579 | EVT-193 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 894.1 |  | 880 | 893 |  | 42 | 50 |  |  | WV/EVT-193/W1-7 | SLOG/EVT-193/G
OUT-0580 | EVT-194 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1117.8 |  | 1084 | 1117 |  | 245 | 300 | 4 |  | WV/EVT-194/W1-7 | SLOG/EVT-194/F
OUT-0581 | EVT-194 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1117.8 |  | 1084 | 1117 |  | 245 | 300 |  |  | WV/EVT-194/W1-7 | SLOG/EVT-194/B
OUT-0582 | EVT-194 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1117.6 |  | 1084 | 1117 |  | 245 | 300 |  |  | WV/EVT-194/W1-7 | SLOG/EVT-194/G
OUT-0583 | EVT-195 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 793.8 |  | 764 | 793 |  | 76 | 130 | 4 |  | WV/EVT-195/W1-7 | SLOG/EVT-195/F
OUT-0584 | EVT-195 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 793.8 |  | 764 | 793 |  | 76 | 130 |  |  | WV/EVT-195/W1-7 | SLOG/EVT-195/B
OUT-0585 | EVT-195 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 793.6 |  | 764 | 793 |  | 76 | 130 |  |  | WV/EVT-195/W1-7 | SLOG/EVT-195/G
OUT-0586 | EVT-196 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1160.4 |  | 1146 | 1159 |  | 1 | 1 | 5 |  | WV/EVT-196/W1-7 | SLOG/EVT-196/F
OUT-0587 | EVT-196 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1160.4 |  | 1146 | 1159 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-196/W1-7 | SLOG/EVT-196/B
OUT-0588 | EVT-196 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1160.2 |  | 1146 | 1159 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-196/W1-7 | SLOG/EVT-196/G
OUT-0589 | EVT-197 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1017.1 |  | 1007 | 1016 |  | 21 | 25 | 7 |  | WV/EVT-197/W1-7 | SLOG/EVT-197/F
OUT-0590 | EVT-197 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1017.1 |  | 1007 | 1016 |  | 21 | 25 |  |  | WV/EVT-197/W1-7 | SLOG/EVT-197/B
OUT-0591 | EVT-197 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1016.9 |  | 1007 | 1016 |  | 21 | 25 |  |  | WV/EVT-197/W1-7 | SLOG/EVT-197/G
OUT-0592 | EVT-198 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 475.1 |  | 461 | 474 |  | 41 | 50 | 6 |  | WV/EVT-198/W1-7 | SLOG/EVT-198/F
OUT-0593 | EVT-198 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 475.1 |  | 461 | 474 |  | 41 | 50 |  |  | WV/EVT-198/W1-7 | SLOG/EVT-198/B
OUT-0594 | EVT-198 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 474.9 |  | 461 | 474 |  | 41 | 50 |  |  | WV/EVT-198/W1-7 | SLOG/EVT-198/G
OUT-0595 | EVT-199 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 634.1 |  | 600 | 633 |  | 255 | 300 | 4 |  | WV/EVT-199/W1-7 | SLOG/EVT-199/F
OUT-0596 | EVT-199 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 634.1 |  | 600 | 633 |  | 255 | 300 |  |  | WV/EVT-199/W1-7 | SLOG/EVT-199/B
OUT-0597 | EVT-199 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 633.9 |  | 600 | 633 |  | 255 | 300 |  |  | WV/EVT-199/W1-7 | SLOG/EVT-199/G
OUT-0598 | EVT-200 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 686.5 |  | 656 | 685 |  | 71 | 130 | 5 |  | WV/EVT-200/W1-7 | SLOG/EVT-200/F
OUT-0599 | EVT-200 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 686.5 |  | 656 | 685 |  | 71 | 130 |  |  | WV/EVT-200/W1-7 | SLOG/EVT-200/B
OUT-0600 | EVT-200 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 686.3 |  | 656 | 685 |  | 71 | 130 |  |  | WV/EVT-200/W1-7 | SLOG/EVT-200/G
OUT-0601 | EVT-201 | RUN-ONLINE | SCH-FULL | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=开 | 在线 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1049 |  | 1035 | 1048 |  | 1 | 1 | 6 |  | WV/EVT-201/W1-7 | SLOG/EVT-201/F
OUT-0602 | EVT-201 | RUN-REPLAY-A | SCH-A-NOBASE | v1.3.0+frozen;基线=群体REF-POP-v1.0;门控=开 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1049 |  | 1035 | 1048 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-201/W1-7 | SLOG/EVT-201/B
OUT-0603 | EVT-201 | RUN-REPLAY-B | SCH-B-NOGATE | v1.3.0+frozen;基线=个人BL;门控=关 | 离线复算 | 未触发 | 无 | 完整 |  |  |  | 不适用 | 1048.8 |  | 1035 | 1048 |  | 1 | 1 |  |  | WV/EVT-201/W1-7 | SLOG/EVT-201/G

## FE参考测量
测量ID | 事件ID | 组件 | 动作或目标阶段 | 指标名称 | 系统值 | 独立参考值 | 单位 | 归一化口径 | 参考方法 | 参考不确定度 | 系统质量状态 | 有效样本数 | 捕获样本数 | 重复次序 | 参考记录ID | 标注者ID | 标注时是否见系统输出 | 时间对齐误差_ms | 不可比较原因
FE-001 | EVT-025 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 嘴角变化差 | 0.049 | 0.046 | 比值 | 眼距归一化 | 双人独立几何标注均值 | ±0.006 | 合格 | 22 | 25 | 1 | RECRD/EVT-025/嘴角变化差 | AN-01 | 否 | 46
FE-002 | EVT-026 | Arms | 举臂保持5秒 | 持续高度差 | 0.137 | 0.126 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.012 | 合格 | 41 | 50 | 1 | RECRD/EVT-026/持续高度差 | AN-02 | 否 | 18
FE-003 | EVT-027 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动速度 | 18.491 | 16.944 | cm/s | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.9 | 合格 | 258 | 300 | 1 | RECRD/EVT-027/横向摆动速度 | AN-02 | 否 | 14
FE-004 | EVT-030 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 嘴角变化差 | 0.036 | 0.029 | 比值 | 眼距归一化 | 双人独立几何标注均值 | ±0.006 | 合格 | 23 | 25 | 1 | RECRD/EVT-030/嘴角变化差 | AN-02 | 否 | 24
FE-005 | EVT-031 | Arms | 举臂保持5秒 | 持续高度差 | 0.146 | 0.149 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.012 | 合格 | 41 | 50 | 1 | RECRD/EVT-031/持续高度差 | AN-01 | 否 | 25
FE-006 | EVT-032 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动速度 | 21.698 | 17.116 | cm/s | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.9 | 合格 | 254 | 300 | 1 | RECRD/EVT-032/横向摆动速度 | AN-02 | 否 | 7
FE-007 | EVT-034 | Speech | 引导朗读录音7秒 | 停顿比例 | 5.938 | 4.117 | % | 有效语音时长占比 | 人工转写标注 | ±1.5 | 合格 | 1 | 1 | 1 | RECRD/EVT-034/停顿比例 | AN-01 | 否 | 28
FE-008 | EVT-035 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 嘴角变化差 | 0.038 | 0.043 | 比值 | 眼距归一化 | 双人独立几何标注均值 | ±0.006 | 合格 | 21 | 25 | 1 | RECRD/EVT-035/嘴角变化差 | AN-01 | 否 | 26
FE-009 | EVT-036 | Arms | 举臂保持5秒 | 持续高度差 | 0.085 | 0.1 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.012 | 合格 | 45 | 50 | 1 | RECRD/EVT-036/持续高度差 | AN-01 | 否 | 6
FE-010 | EVT-037 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动速度 | 19.307 | 15.819 | cm/s | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.9 | 合格 | 260 | 300 | 1 | RECRD/EVT-037/横向摆动速度 | AN-01 | 否 | 23
FE-011 | EVT-039 | Speech | 引导朗读录音7秒 | 停顿比例 | 9.19 | 7.997 | % | 有效语音时长占比 | 人工转写标注 | ±1.5 | 合格 | 1 | 1 | 1 | RECRD/EVT-039/停顿比例 | AN-01 | 否 | 13
FE-012 | EVT-040 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 嘴角变化差 | 0.017 | 0.016 | 比值 | 眼距归一化 | 双人独立几何标注均值 | ±0.006 | 合格 | 23 | 25 | 1 | RECRD/EVT-040/嘴角变化差 | AN-01 | 否 | 28
FE-013 | EVT-041 | Arms | 举臂保持5秒 | 持续高度差 | 0.125 | 0.123 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.012 | 合格 | 42 | 50 | 1 | RECRD/EVT-041/持续高度差 | AN-01 | 否 | 11
FE-014 | EVT-042 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动速度 | 17.369 | 17.489 | cm/s | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.9 | 合格 | 238 | 300 | 1 | RECRD/EVT-042/横向摆动速度 | AN-02 | 否 | 39
FE-015 | EVT-044 | Speech | 引导朗读录音7秒 | 停顿比例 | 13.044 | 12.332 | % | 有效语音时长占比 | 人工转写标注 | ±1.5 | 合格 | 1 | 1 | 1 | RECRD/EVT-044/停顿比例 | AN-02 | 否 | 10
FE-016 | EVT-045 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 嘴角变化差 | 0.066 | 0.068 | 比值 | 眼距归一化 | 双人独立几何标注均值 | ±0.006 | 合格 | 22 | 25 | 1 | RECRD/EVT-045/嘴角变化差 | AN-01 | 否 | 39
FE-017 | EVT-046 | Arms | 举臂保持5秒 | 持续高度差 | 0.079 | 0.07 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.012 | 合格 | 44 | 50 | 1 | RECRD/EVT-046/持续高度差 | AN-01 | 否 | 19
FE-018 | EVT-047 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动速度 | 15.128 | 15.272 | cm/s | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.9 | 合格 | 253 | 300 | 1 | RECRD/EVT-047/横向摆动速度 | AN-01 | 否 | 37
FE-019 | EVT-049 | Speech | 引导朗读录音7秒 | 停顿比例 | 9.461 | 8.752 | % | 有效语音时长占比 | 人工转写标注 | ±1.5 | 合格 | 1 | 1 | 1 | RECRD/EVT-049/停顿比例 | AN-01 | 否 | 20
FE-020 | EVT-050 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 嘴角变化差 | 0.04 | 0.035 | 比值 | 眼距归一化 | 双人独立几何标注均值 | ±0.006 | 合格 | 22 | 25 | 1 | RECRD/EVT-050/嘴角变化差 | AN-01 | 否 | 32
FE-021 | EVT-051 | Arms | 举臂保持5秒 | 持续高度差 | 0.016 | 0.02 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.012 | 合格 | 42 | 50 | 1 | RECRD/EVT-051/持续高度差 | AN-02 | 否 | 11
FE-022 | EVT-052 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动速度 | 18.301 | 16.892 | cm/s | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.9 | 合格 | 259 | 300 | 1 | RECRD/EVT-052/横向摆动速度 | AN-01 | 否 | 42
FE-023 | EVT-054 | Speech | 引导朗读录音7秒 | 停顿比例 | 13.745 | 12.452 | % | 有效语音时长占比 | 人工转写标注 | ±1.5 | 合格 | 1 | 1 | 1 | RECRD/EVT-054/停顿比例 | AN-01 | 否 | 21
FE-024 | EVT-057 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 嘴角变化差 | 0.031 | 0.025 | 比值 | 眼距归一化 | 双人独立几何标注均值 | ±0.006 | 合格 | 24 | 25 | 1 | RECRD/EVT-057/嘴角变化差 | AN-01 | 否 | 33
FE-025 | EVT-058 | Arms | 举臂保持5秒 | 持续高度差 | 0.125 | 0.128 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.012 | 合格 | 45 | 50 | 1 | RECRD/EVT-058/持续高度差 | AN-01 | 否 | 32
FE-026 | EVT-059 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动速度 | 21.909 | 21.205 | cm/s | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.9 | 合格 | 260 | 300 | 1 | RECRD/EVT-059/横向摆动速度 | AN-01 | 否 | 22
FE-027 | EVT-059 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动范围 | 15.389 | 16.079 | cm | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.7 | 合格 | 260 | 300 | 1 | RECRD/EVT-059/横向摆动范围 | AN-01 | 否 | 16
FE-028 | EVT-060 | Eyes | 注视追踪13段×2秒 | 注视偏移角 | 0.588 | 0.728 | 度 | 屏幕坐标换算 | 桌面眼动仪 | ±0.12 | 合格 | 81 | 130 | 1 | RECRD/EVT-060/注视偏移角 | AN-02 | 否 | 34
FE-029 | EVT-062 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 嘴角变化差 | 0.028 | 0.03 | 比值 | 眼距归一化 | 双人独立几何标注均值 | ±0.006 | 合格 | 24 | 25 | 1 | RECRD/EVT-062/嘴角变化差 | AN-01 | 否 | 9
FE-030 | EVT-063 | Arms | 举臂保持5秒 | 持续高度差 | 0.216 | 0.228 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.012 | 合格 | 42 | 50 | 1 | RECRD/EVT-063/持续高度差 | AN-01 | 否 | 8
FE-031 | EVT-064 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动速度 | 22.352 | 21.434 | cm/s | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.9 | 合格 | 250 | 300 | 1 | RECRD/EVT-064/横向摆动速度 | AN-02 | 否 | 41
FE-032 | EVT-064 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动范围 | 10.085 | 12.004 | cm | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.7 | 合格 | 250 | 300 | 1 | RECRD/EVT-064/横向摆动范围 | AN-02 | 否 | 36
FE-033 | EVT-065 | Eyes | 注视追踪13段×2秒 | 注视偏移角 | 0.803 | 0.746 | 度 | 屏幕坐标换算 | 桌面眼动仪 | ±0.12 | 合格 | 82 | 130 | 1 | RECRD/EVT-065/注视偏移角 | AN-02 | 否 | 40
FE-034 | EVT-066 | Speech | 引导朗读录音7秒 | 停顿比例 | 14.232 | 14.192 | % | 有效语音时长占比 | 人工转写标注 | ±1.5 | 合格 | 1 | 1 | 1 | RECRD/EVT-066/停顿比例 | AN-02 | 否 | 29
FE-035 | EVT-068 | Arms | 举臂保持5秒 | 持续高度差 | 0.123 | 0.125 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.012 | 合格 | 43 | 50 | 1 | RECRD/EVT-068/持续高度差 | AN-01 | 否 | 17
FE-036 | EVT-069 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动速度 | 22.696 | 21.006 | cm/s | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.9 | 合格 | 260 | 300 | 1 | RECRD/EVT-069/横向摆动速度 | AN-02 | 否 | 13
FE-037 | EVT-069 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动范围 | 13.618 | 13.455 | cm | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.7 | 合格 | 260 | 300 | 1 | RECRD/EVT-069/横向摆动范围 | AN-02 | 否 | 42
FE-038 | EVT-070 | Eyes | 注视追踪13段×2秒 | 注视偏移角 | 1.641 | 0.967 | 度 | 屏幕坐标换算 | 桌面眼动仪 | ±0.12 | 合格 | 81 | 130 | 1 | RECRD/EVT-070/注视偏移角 | AN-02 | 否 | 15
FE-039 | EVT-071 | Speech | 引导朗读录音7秒 | 停顿比例 | 9.553 | 8.748 | % | 有效语音时长占比 | 人工转写标注 | ±1.5 | 合格 | 1 | 1 | 1 | RECRD/EVT-071/停顿比例 | AN-01 | 否 | 23
FE-040 | EVT-072 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 嘴角变化差 | 0.062 | 0.062 | 比值 | 眼距归一化 | 双人独立几何标注均值 | ±0.006 | 合格 | 22 | 25 | 1 | RECRD/EVT-072/嘴角变化差 | AN-02 | 否 | 46
FE-041 | EVT-073 | Arms | 举臂保持5秒 | 持续高度差 | 0.13 | 0.151 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.012 | 合格 | 42 | 50 | 1 | RECRD/EVT-073/持续高度差 | AN-02 | 否 | 26
FE-042 | EVT-074 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动速度 | 22.468 | 21.328 | cm/s | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.9 | 合格 | 254 | 300 | 1 | RECRD/EVT-074/横向摆动速度 | AN-01 | 否 | 10
FE-043 | EVT-074 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动范围 | 12.392 | 12.363 | cm | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.7 | 合格 | 254 | 300 | 1 | RECRD/EVT-074/横向摆动范围 | AN-01 | 否 | 12
FE-044 | EVT-075 | Eyes | 注视追踪13段×2秒 | 注视偏移角 | 1.036 | 1.038 | 度 | 屏幕坐标换算 | 桌面眼动仪 | ±0.12 | 合格 | 79 | 130 | 1 | RECRD/EVT-075/注视偏移角 | AN-02 | 否 | 16
FE-045 | EVT-076 | Speech | 引导朗读录音7秒 | 停顿比例 | 10.562 | 8.259 | % | 有效语音时长占比 | 人工转写标注 | ±1.5 | 合格 | 1 | 1 | 1 | RECRD/EVT-076/停顿比例 | AN-01 | 否 | 13
FE-046 | EVT-077 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 嘴角变化差 | 0.057 | 0.048 | 比值 | 眼距归一化 | 双人独立几何标注均值 | ±0.006 | 合格 | 21 | 25 | 1 | RECRD/EVT-077/嘴角变化差 | AN-01 | 否 | 29
FE-047 | EVT-078 | Arms | 举臂保持5秒 | 持续高度差 | 0.076 | 0.088 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.012 | 合格 | 46 | 50 | 1 | RECRD/EVT-078/持续高度差 | AN-01 | 否 | 7
FE-048 | EVT-080 | Eyes | 注视追踪13段×2秒 | 注视偏移角 | 0.894 | 0.644 | 度 | 屏幕坐标换算 | 桌面眼动仪 | ±0.12 | 合格 | 77 | 130 | 1 | RECRD/EVT-080/注视偏移角 | AN-01 | 否 | 23
FE-049 | EVT-081 | Speech | 引导朗读录音7秒 | 停顿比例 | 3.34 | 1.912 | % | 有效语音时长占比 | 人工转写标注 | ±1.5 | 合格 | 1 | 1 | 1 | RECRD/EVT-081/停顿比例 | AN-02 | 否 | 39
FE-050 | EVT-082 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 嘴角变化差 | 0.015 | 0.018 | 比值 | 眼距归一化 | 双人独立几何标注均值 | ±0.006 | 合格 | 21 | 25 | 1 | RECRD/EVT-082/嘴角变化差 | AN-01 | 否 | 34
FE-051 | EVT-083 | Arms | 举臂保持5秒 | 持续高度差 | 0.059 | 0.048 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.012 | 合格 | 47 | 50 | 1 | RECRD/EVT-083/持续高度差 | AN-01 | 否 | 9
FE-052 | EVT-084 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动速度 | 23.658 | 21.004 | cm/s | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.9 | 合格 | 237 | 300 | 1 | RECRD/EVT-084/横向摆动速度 | AN-01 | 否 | 27
FE-053 | EVT-084 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动范围 | 13.68 | 13.585 | cm | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.7 | 合格 | 237 | 300 | 1 | RECRD/EVT-084/横向摆动范围 | AN-01 | 否 | 17
FE-054 | EVT-085 | Eyes | 注视追踪13段×2秒 | 注视偏移角 | 0.774 | 0.63 | 度 | 屏幕坐标换算 | 桌面眼动仪 | ±0.12 | 合格 | 84 | 130 | 1 | RECRD/EVT-085/注视偏移角 | AN-02 | 否 | 8
FE-055 | EVT-086 | Speech | 引导朗读录音7秒 | 停顿比例 | 10.13 | 9.666 | % | 有效语音时长占比 | 人工转写标注 | ±1.5 | 合格 | 1 | 1 | 1 | RECRD/EVT-086/停顿比例 | AN-02 | 否 | 16
FE-056 | EVT-087 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 嘴角变化差 | 0.107 | 0.094 | 比值 | 眼距归一化 | 双人独立几何标注均值 | ±0.006 | 合格 | 22 | 25 |  | RECRD/EVT-087/嘴角变化差 | AN-01 | 否 | 38
FE-057 | EVT-087 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 左右微笑激活差 | 0.347 | 0.362 | 分数 | 0-1 | 双人独立标注 | ±0.015 | 合格 | 22 | 25 |  | RECRD/EVT-087/左右微笑激活差 | AN-01 | 否 | 7
FE-058 | EVT-088 | Arms | 举臂保持5秒 | 持续高度差 | 0.395 | 0.397 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.012 | 合格 | 43 | 50 |  | RECRD/EVT-088/持续高度差 | AN-01 | 否 | 36
FE-059 | EVT-088 | Arms | 举臂保持5秒 | 左右下垂变化差 | 0.265 | 0.27 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.011 | 合格 | 43 | 50 |  | RECRD/EVT-088/左右下垂变化差 | AN-01 | 否 | 20
FE-060 | EVT-089 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动速度 | 27.847 | 28.646 | cm/s | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.9 | 合格 | 248 | 300 |  | RECRD/EVT-089/横向摆动速度 | AN-02 | 否 | 37
FE-061 | EVT-089 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动范围 | 19.51 | 18.641 | cm | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.7 | 合格 | 248 | 300 |  | RECRD/EVT-089/横向摆动范围 | AN-02 | 否 | 22
FE-062 | EVT-090 | Speech | 引导朗读录音7秒 | 停顿比例 | 21.215 | 21.2 | % | 有效语音时长占比 | 人工转写标注 | ±1.5 | 合格 | 1 | 1 |  | RECRD/EVT-090/停顿比例 | AN-01 | 否 | 47
FE-063 | EVT-090 | Speech | 引导朗读录音7秒 | MDSC模型分数 | 0.782 | 0.787 | 分数 | 0-1 | 专家听评等级 | — | 合格 | 1 | 1 |  | RECRD/EVT-090/MDSC模型分数 | AN-01 | 否 | 18 | 模型分数与专家听评量表量纲不同，不作误差计算
FE-064 | EVT-091 | Eyes | 注视追踪13段×2秒 | 注视偏移角 | 1.215 | 1.2 | 度 | 屏幕坐标换算 | 桌面眼动仪 | ±0.12 | 合格 | 81 | 130 |  | RECRD/EVT-091/注视偏移角 | AN-01 | 否 | 27
FE-065 | EVT-092 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 嘴角变化差 | 0.079 | 0.086 | 比值 | 眼距归一化 | 双人独立几何标注均值 | ±0.006 | 合格 | 22 | 25 |  | RECRD/EVT-092/嘴角变化差 | AN-01 | 否 | 27
FE-066 | EVT-092 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 左右微笑激活差 | 0.29 | 0.31 | 分数 | 0-1 | 双人独立标注 | ±0.015 | 合格 | 22 | 25 |  | RECRD/EVT-092/左右微笑激活差 | AN-01 | 否 | 32
FE-067 | EVT-093 | Arms | 举臂保持5秒 | 持续高度差 | 0.457 | 0.475 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.012 | 合格 | 43 | 50 |  | RECRD/EVT-093/持续高度差 | AN-02 | 否 | 16
FE-068 | EVT-093 | Arms | 举臂保持5秒 | 左右下垂变化差 | 0.273 | 0.267 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.011 | 合格 | 43 | 50 |  | RECRD/EVT-093/左右下垂变化差 | AN-02 | 否 | 10
FE-069 | EVT-094 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动速度 | 30.311 | 27.287 | cm/s | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.9 | 合格 | 232 | 300 |  | RECRD/EVT-094/横向摆动速度 | AN-02 | 否 | 40
FE-070 | EVT-094 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动范围 | 17.484 | 19.195 | cm | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.7 | 合格 | 232 | 300 |  | RECRD/EVT-094/横向摆动范围 | AN-02 | 否 | 23
FE-071 | EVT-095 | Speech | 引导朗读录音7秒 | 停顿比例 | 21.025 | 22.9 | % | 有效语音时长占比 | 人工转写标注 | ±1.5 | 合格 | 1 | 1 |  | RECRD/EVT-095/停顿比例 | AN-01 | 否 | 7
FE-072 | EVT-095 | Speech | 引导朗读录音7秒 | MDSC模型分数 | 0.8 | 0.8 | 分数 | 0-1 | 专家听评等级 | — | 合格 | 1 | 1 |  | RECRD/EVT-095/MDSC模型分数 | AN-01 | 否 | 33 | 模型分数与专家听评量表量纲不同，不作误差计算
FE-073 | EVT-096 | Eyes | 注视追踪13段×2秒 | 注视偏移角 | 0.094 | 0.5 | 度 | 屏幕坐标换算 | 桌面眼动仪 | ±0.12 | 合格 | 71 | 130 |  | RECRD/EVT-096/注视偏移角 | AN-02 | 否 | 39
FE-074 | EVT-097 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 嘴角变化差 | 0.064 | 0.068 | 比值 | 眼距归一化 | 双人独立几何标注均值 | ±0.006 | 合格 | 24 | 25 |  | RECRD/EVT-097/嘴角变化差 | AN-01 | 否 | 46
FE-075 | EVT-097 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 左右微笑激活差 | 0.19 | 0.2 | 分数 | 0-1 | 双人独立标注 | ±0.015 | 合格 | 24 | 25 |  | RECRD/EVT-097/左右微笑激活差 | AN-01 | 否 | 7
FE-076 | EVT-098 | Arms | 举臂保持5秒 | 持续高度差 | 0.491 | 0.496 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.012 | 合格 | 47 | 50 |  | RECRD/EVT-098/持续高度差 | AN-01 | 否 | 15
FE-077 | EVT-098 | Arms | 举臂保持5秒 | 左右下垂变化差 | 0.402 | 0.38 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.011 | 合格 | 47 | 50 |  | RECRD/EVT-098/左右下垂变化差 | AN-01 | 否 | 24
FE-078 | EVT-099 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动速度 | 24.216 | 23.188 | cm/s | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.9 | 合格 | 228 | 300 |  | RECRD/EVT-099/横向摆动速度 | AN-02 | 否 | 23
FE-079 | EVT-099 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动范围 | 18.618 | 17.817 | cm | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.7 | 合格 | 228 | 300 |  | RECRD/EVT-099/横向摆动范围 | AN-02 | 否 | 32
FE-080 | EVT-099 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 躯干方向变化分数 | 3.58 |  | 稳健分数 | 个人基线z分数 | 无可直接比较的物理参考 | — | 合格 | 228 | 300 |  | RECRD/EVT-099/躯干方向变化分数 | AN-02 | 否 | 6 | 分数为相对个人基线的稳健统计量，与动捕角度量纲不同，不作误差计算
FE-081 | EVT-100 | Speech | 引导朗读录音7秒 | 停顿比例 | 22.546 | 19.5 | % | 有效语音时长占比 | 人工转写标注 | ±1.5 | 合格 | 1 | 1 |  | RECRD/EVT-100/停顿比例 | AN-01 | 否 | 16
FE-082 | EVT-100 | Speech | 引导朗读录音7秒 | MDSC模型分数 | 0.819 | 0.851 | 分数 | 0-1 | 专家听评等级 | — | 合格 | 1 | 1 |  | RECRD/EVT-100/MDSC模型分数 | AN-01 | 否 | 12 | 模型分数与专家听评量表量纲不同，不作误差计算
FE-083 | EVT-101 | Eyes | 注视追踪13段×2秒 | 注视偏移角 | 0.771 | 0.55 | 度 | 屏幕坐标换算 | 桌面眼动仪 | ±0.12 | 合格 | 83 | 130 |  | RECRD/EVT-101/注视偏移角 | AN-01 | 否 | 20
FE-084 | EVT-102 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 嘴角变化差 | 0.091 | 0.093 | 比值 | 眼距归一化 | 双人独立几何标注均值 | ±0.006 | 合格 | 22 | 25 |  | RECRD/EVT-102/嘴角变化差 | AN-02 | 否 | 18
FE-085 | EVT-102 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 左右微笑激活差 | 0.248 | 0.267 | 分数 | 0-1 | 双人独立标注 | ±0.015 | 合格 | 22 | 25 |  | RECRD/EVT-102/左右微笑激活差 | AN-02 | 否 | 35
FE-086 | EVT-103 | Arms | 举臂保持5秒 | 持续高度差 | 0.495 | 0.48 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.012 | 合格 | 43 | 50 |  | RECRD/EVT-103/持续高度差 | AN-01 | 否 | 41
FE-087 | EVT-103 | Arms | 举臂保持5秒 | 左右下垂变化差 | 0.31 | 0.306 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.011 | 合格 | 43 | 50 |  | RECRD/EVT-103/左右下垂变化差 | AN-01 | 否 | 21
FE-088 | EVT-104 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动速度 | 28.791 | 27.264 | cm/s | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.9 | 合格 | 263 | 300 |  | RECRD/EVT-104/横向摆动速度 | AN-02 | 否 | 36
FE-089 | EVT-104 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动范围 | 19.419 | 18.453 | cm | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.7 | 合格 | 263 | 300 |  | RECRD/EVT-104/横向摆动范围 | AN-02 | 否 | 48
FE-090 | EVT-104 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 躯干方向变化分数 | 4.15 |  | 稳健分数 | 个人基线z分数 | 无可直接比较的物理参考 | — | 合格 | 263 | 300 |  | RECRD/EVT-104/躯干方向变化分数 | AN-02 | 否 | 17 | 分数为相对个人基线的稳健统计量，与动捕角度量纲不同，不作误差计算
FE-091 | EVT-105 | Speech | 引导朗读录音7秒 | 停顿比例 | 18.7 | 19.5 | % | 有效语音时长占比 | 人工转写标注 | ±1.5 | 合格 | 1 | 1 |  | RECRD/EVT-105/停顿比例 | AN-01 | 否 | 21
FE-092 | EVT-105 | Speech | 引导朗读录音7秒 | MDSC模型分数 | 0.851 | 0.86 | 分数 | 0-1 | 专家听评等级 | — | 合格 | 1 | 1 |  | RECRD/EVT-105/MDSC模型分数 | AN-01 | 否 | 34 | 模型分数与专家听评量表量纲不同，不作误差计算
FE-093 | EVT-106 | Eyes | 注视追踪13段×2秒 | 注视偏移角 | 1.574 | 1.01 | 度 | 屏幕坐标换算 | 桌面眼动仪 | ±0.12 | 合格 | 76 | 130 |  | RECRD/EVT-106/注视偏移角 | AN-02 | 否 | 47
FE-094 | EVT-107 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 嘴角变化差 | 0.126 | 0.123 | 比值 | 眼距归一化 | 双人独立几何标注均值 | ±0.006 | 合格 | 22 | 25 |  | RECRD/EVT-107/嘴角变化差 | AN-02 | 否 | 17
FE-095 | EVT-107 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 左右微笑激活差 | 0.407 | 0.375 | 分数 | 0-1 | 双人独立标注 | ±0.015 | 合格 | 22 | 25 |  | RECRD/EVT-107/左右微笑激活差 | AN-02 | 否 | 33
FE-096 | EVT-108 | Arms | 举臂保持5秒 | 持续高度差 | 0.264 | 0.272 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.012 | 合格 | 44 | 50 |  | RECRD/EVT-108/持续高度差 | AN-01 | 否 | 10
FE-097 | EVT-108 | Arms | 举臂保持5秒 | 左右下垂变化差 | 0.185 | 0.19 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.011 | 合格 | 44 | 50 |  | RECRD/EVT-108/左右下垂变化差 | AN-01 | 否 | 32
FE-098 | EVT-109 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动速度 | 30.879 | 26.98 | cm/s | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.9 | 合格 | 249 | 300 |  | RECRD/EVT-109/横向摆动速度 | AN-02 | 否 | 22
FE-099 | EVT-109 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动范围 | 18.098 | 16.468 | cm | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.7 | 合格 | 249 | 300 |  | RECRD/EVT-109/横向摆动范围 | AN-02 | 否 | 42
FE-100 | EVT-109 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 躯干方向变化分数 | 3.88 |  | 稳健分数 | 个人基线z分数 | 无可直接比较的物理参考 | — | 合格 | 249 | 300 |  | RECRD/EVT-109/躯干方向变化分数 | AN-02 | 否 | 48 | 分数为相对个人基线的稳健统计量，与动捕角度量纲不同，不作误差计算
FE-101 | EVT-110 | Speech | 引导朗读录音7秒 | 停顿比例 | 16.726 | 15.9 | % | 有效语音时长占比 | 人工转写标注 | ±1.5 | 合格 | 1 | 1 |  | RECRD/EVT-110/停顿比例 | AN-01 | 否 | 8
FE-102 | EVT-110 | Speech | 引导朗读录音7秒 | MDSC模型分数 | 0.881 | 0.875 | 分数 | 0-1 | 专家听评等级 | — | 合格 | 1 | 1 |  | RECRD/EVT-110/MDSC模型分数 | AN-01 | 否 | 42 | 模型分数与专家听评量表量纲不同，不作误差计算
FE-103 | EVT-111 | Eyes | 注视追踪13段×2秒 | 注视偏移角 | 0.745 | 0.36 | 度 | 屏幕坐标换算 | 桌面眼动仪 | ±0.12 | 合格 | 81 | 130 |  | RECRD/EVT-111/注视偏移角 | AN-01 | 否 | 16
FE-104 | EVT-112 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 嘴角变化差 | 0.108 | 0.114 | 比值 | 眼距归一化 | 双人独立几何标注均值 | ±0.006 | 合格 | 22 | 25 |  | RECRD/EVT-112/嘴角变化差 | AN-02 | 否 | 10
FE-105 | EVT-112 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 左右微笑激活差 | 0.394 | 0.397 | 分数 | 0-1 | 双人独立标注 | ±0.015 | 合格 | 22 | 25 |  | RECRD/EVT-112/左右微笑激活差 | AN-02 | 否 | 44
FE-106 | EVT-113 | Arms | 举臂保持5秒 | 持续高度差 | 0.316 | 0.325 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.012 | 合格 | 41 | 50 |  | RECRD/EVT-113/持续高度差 | AN-02 | 否 | 41
FE-107 | EVT-113 | Arms | 举臂保持5秒 | 左右下垂变化差 | 0.354 | 0.369 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.011 | 合格 | 41 | 50 |  | RECRD/EVT-113/左右下垂变化差 | AN-02 | 否 | 14
FE-108 | EVT-114 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动速度 | 20.059 | 23.822 | cm/s | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.9 | 合格 | 232 | 300 |  | RECRD/EVT-114/横向摆动速度 | AN-01 | 否 | 45
FE-109 | EVT-114 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动范围 | 15.264 | 17.476 | cm | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.7 | 合格 | 232 | 300 |  | RECRD/EVT-114/横向摆动范围 | AN-01 | 否 | 37
FE-110 | EVT-115 | Speech | 引导朗读录音7秒 | 停顿比例 | 16.8 | 17.2 | % | 有效语音时长占比 | 人工转写标注 | ±1.5 | 合格 | 1 | 1 |  | RECRD/EVT-115/停顿比例 | AN-02 | 否 | 44
FE-111 | EVT-115 | Speech | 引导朗读录音7秒 | MDSC模型分数 | 0.741 | 0.748 | 分数 | 0-1 | 专家听评等级 | — | 合格 | 1 | 1 |  | RECRD/EVT-115/MDSC模型分数 | AN-02 | 否 | 24 | 模型分数与专家听评量表量纲不同，不作误差计算
FE-112 | EVT-116 | Eyes | 注视追踪13段×2秒 | 注视偏移角 | 0.999 | 1.04 | 度 | 屏幕坐标换算 | 桌面眼动仪 | ±0.12 | 合格 | 76 | 130 |  | RECRD/EVT-116/注视偏移角 | AN-01 | 否 | 34
FE-113 | EVT-117 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 嘴角变化差 | 0.16 | 0.157 | 比值 | 眼距归一化 | 双人独立几何标注均值 | ±0.006 | 合格 | 21 | 25 |  | RECRD/EVT-117/嘴角变化差 | AN-02 | 否 | 7
FE-114 | EVT-117 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 左右微笑激活差 | 0.305 | 0.304 | 分数 | 0-1 | 双人独立标注 | ±0.015 | 合格 | 21 | 25 |  | RECRD/EVT-117/左右微笑激活差 | AN-02 | 否 | 18
FE-115 | EVT-118 | Arms | 举臂保持5秒 | 持续高度差 | 0.354 | 0.363 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.012 | 合格 | 44 | 50 |  | RECRD/EVT-118/持续高度差 | AN-02 | 否 | 10
FE-116 | EVT-118 | Arms | 举臂保持5秒 | 左右下垂变化差 | 0.374 | 0.373 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.011 | 合格 | 44 | 50 |  | RECRD/EVT-118/左右下垂变化差 | AN-02 | 否 | 46
FE-117 | EVT-119 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动速度 | 23.944 | 25.147 | cm/s | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.9 | 合格 | 240 | 300 |  | RECRD/EVT-119/横向摆动速度 | AN-01 | 否 | 19
FE-118 | EVT-119 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动范围 | 17.908 | 15.855 | cm | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.7 | 合格 | 240 | 300 |  | RECRD/EVT-119/横向摆动范围 | AN-01 | 否 | 20
FE-119 | EVT-119 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 躯干方向变化分数 | 3.7 |  | 稳健分数 | 个人基线z分数 | 无可直接比较的物理参考 | — | 合格 | 240 | 300 |  | RECRD/EVT-119/躯干方向变化分数 | AN-01 | 否 | 39 | 分数为相对个人基线的稳健统计量，与动捕角度量纲不同，不作误差计算
FE-120 | EVT-120 | Speech | 引导朗读录音7秒 | 停顿比例 | 22.04 | 23.1 | % | 有效语音时长占比 | 人工转写标注 | ±1.5 | 合格 | 1 | 1 |  | RECRD/EVT-120/停顿比例 | AN-02 | 否 | 9
FE-121 | EVT-120 | Speech | 引导朗读录音7秒 | MDSC模型分数 | 0.879 | 0.913 | 分数 | 0-1 | 专家听评等级 | — | 合格 | 1 | 1 |  | RECRD/EVT-120/MDSC模型分数 | AN-02 | 否 | 28 | 模型分数与专家听评量表量纲不同，不作误差计算
FE-122 | EVT-121 | Eyes | 注视追踪13段×2秒 | 注视偏移角 | 0.559 | 0.98 | 度 | 屏幕坐标换算 | 桌面眼动仪 | ±0.12 | 合格 | 83 | 130 |  | RECRD/EVT-121/注视偏移角 | AN-02 | 否 | 10
FE-123 | EVT-122 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 嘴角变化差 | 0.081 | 0.089 | 比值 | 眼距归一化 | 双人独立几何标注均值 | ±0.006 | 合格 | 21 | 25 |  | RECRD/EVT-122/嘴角变化差 | AN-02 | 否 | 27
FE-124 | EVT-122 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 左右微笑激活差 | 0.27 | 0.29 | 分数 | 0-1 | 双人独立标注 | ±0.015 | 合格 | 21 | 25 |  | RECRD/EVT-122/左右微笑激活差 | AN-02 | 否 | 29
FE-125 | EVT-123 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动速度 | 30.826 | 28.902 | cm/s | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.9 | 合格 | 242 | 300 |  | RECRD/EVT-123/横向摆动速度 | AN-01 | 否 | 8
FE-126 | EVT-123 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动范围 | 23.33 | 20.153 | cm | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.7 | 合格 | 242 | 300 |  | RECRD/EVT-123/横向摆动范围 | AN-01 | 否 | 20
FE-127 | EVT-123 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 躯干方向变化分数 | 4.28 |  | 稳健分数 | 个人基线z分数 | 无可直接比较的物理参考 | — | 合格 | 242 | 300 |  | RECRD/EVT-123/躯干方向变化分数 | AN-01 | 否 | 36 | 分数为相对个人基线的稳健统计量，与动捕角度量纲不同，不作误差计算
FE-128 | EVT-126 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动速度 | 21.256 | 23.282 | cm/s | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.9 | 合格 | 241 | 300 |  | RECRD/EVT-126/横向摆动速度 | AN-01 | 否 | 33
FE-129 | EVT-126 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动范围 | 15.74 | 13.188 | cm | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.7 | 合格 | 241 | 300 |  | RECRD/EVT-126/横向摆动范围 | AN-01 | 否 | 15
FE-130 | EVT-127 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 嘴角变化差 | 0.121 | 0.122 | 比值 | 眼距归一化 | 双人独立几何标注均值 | ±0.006 | 合格 | 22 | 25 |  | RECRD/EVT-127/嘴角变化差 | AN-01 | 否 | 48
FE-131 | EVT-127 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 左右微笑激活差 | 0.287 | 0.276 | 分数 | 0-1 | 双人独立标注 | ±0.015 | 合格 | 22 | 25 |  | RECRD/EVT-127/左右微笑激活差 | AN-01 | 否 | 37
FE-132 | EVT-130 | Speech | 引导朗读录音7秒 | 停顿比例 | 20.2 | 21 | % | 有效语音时长占比 | 人工转写标注 | ±1.5 | 合格 | 1 | 1 |  | RECRD/EVT-130/停顿比例 | AN-01 | 否 | 48
FE-133 | EVT-130 | Speech | 引导朗读录音7秒 | MDSC模型分数 | 0.78 | 0.84 | 分数 | 0-1 | 专家听评等级 | — | 合格 | 1 | 1 |  | RECRD/EVT-130/MDSC模型分数 | AN-01 | 否 | 26 | 模型分数与专家听评量表量纲不同，不作误差计算
FE-134 | EVT-131 | Arms | 举臂保持5秒 | 持续高度差 | 0.415 | 0.406 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.012 | 合格 | 43 | 50 |  | RECRD/EVT-131/持续高度差 | AN-01 | 否 | 29
FE-135 | EVT-131 | Arms | 举臂保持5秒 | 左右下垂变化差 | 0.313 | 0.324 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.011 | 合格 | 43 | 50 |  | RECRD/EVT-131/左右下垂变化差 | AN-01 | 否 | 16
FE-136 | EVT-134 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动速度 | 27.703 | 26.098 | cm/s | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.9 | 合格 | 238 | 300 |  | RECRD/EVT-134/横向摆动速度 | AN-02 | 否 | 33
FE-137 | EVT-134 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动范围 | 16.976 | 18.238 | cm | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.7 | 合格 | 238 | 300 |  | RECRD/EVT-134/横向摆动范围 | AN-02 | 否 | 17
FE-138 | EVT-135 | Speech | 引导朗读录音7秒 | 停顿比例 | 19.159 | 17.6 | % | 有效语音时长占比 | 人工转写标注 | ±1.5 | 合格 | 1 | 1 |  | RECRD/EVT-135/停顿比例 | AN-01 | 否 | 38
FE-139 | EVT-135 | Speech | 引导朗读录音7秒 | MDSC模型分数 | 0.865 | 0.853 | 分数 | 0-1 | 专家听评等级 | — | 合格 | 1 | 1 |  | RECRD/EVT-135/MDSC模型分数 | AN-01 | 否 | 18 | 模型分数与专家听评量表量纲不同，不作误差计算
FE-140 | EVT-138 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动速度 | 28.415 | 26.85 | cm/s | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.9 | 合格 | 232 | 300 |  | RECRD/EVT-138/横向摆动速度 | AN-02 | 否 | 27
FE-141 | EVT-138 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动范围 | 19.537 | 19.431 | cm | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.7 | 合格 | 232 | 300 |  | RECRD/EVT-138/横向摆动范围 | AN-02 | 否 | 25
FE-142 | EVT-139 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 嘴角变化差 | 0.097 | 0.1 | 比值 | 眼距归一化 | 双人独立几何标注均值 | ±0.006 | 合格 | 23 | 25 |  | RECRD/EVT-139/嘴角变化差 | AN-02 | 否 | 33
FE-143 | EVT-139 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 左右微笑激活差 | 0.312 | 0.311 | 分数 | 0-1 | 双人独立标注 | ±0.015 | 合格 | 23 | 25 |  | RECRD/EVT-139/左右微笑激活差 | AN-02 | 否 | 37
FE-144 | EVT-142 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 嘴角变化差 | 0.051 | 0.043 | 比值 | 眼距归一化 | 双人独立几何标注均值 | ±0.006 | 合格 | 22 | 25 | 2 | RECRD/EVT-142/嘴角变化差 | AN-02 | 否 | 16
FE-145 | EVT-143 | Arms | 举臂保持5秒 | 持续高度差 | 0.21 | 0.211 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.012 | 合格 | 42 | 50 | 2 | RECRD/EVT-143/持续高度差 | AN-02 | 否 | 42
FE-146 | EVT-144 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动速度 | 23.145 | 21.085 | cm/s | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.9 | 合格 | 253 | 300 | 2 | RECRD/EVT-144/横向摆动速度 | AN-01 | 否 | 19
FE-147 | EVT-144 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动范围 | 14.902 | 12.498 | cm | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.7 | 合格 | 253 | 300 | 2 | RECRD/EVT-144/横向摆动范围 | AN-01 | 否 | 26
FE-148 | EVT-145 | Eyes | 注视追踪13段×2秒 | 注视偏移角 | 0.743 | 1.363 | 度 | 屏幕坐标换算 | 桌面眼动仪 | ±0.12 | 合格 | 81 | 130 | 2 | RECRD/EVT-145/注视偏移角 | AN-01 | 否 | 7
FE-149 | EVT-146 | Speech | 引导朗读录音7秒 | 停顿比例 | 8.444 | 10.823 | % | 有效语音时长占比 | 人工转写标注 | ±1.5 | 合格 | 1 | 1 | 2 | RECRD/EVT-146/停顿比例 | AN-02 | 否 | 17
FE-150 | EVT-147 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 嘴角变化差 | 0.028 | 0.035 | 比值 | 眼距归一化 | 双人独立几何标注均值 | ±0.006 | 合格 | 23 | 25 | 2 | RECRD/EVT-147/嘴角变化差 | AN-01 | 否 | 46
FE-151 | EVT-148 | Arms | 举臂保持5秒 | 持续高度差 | 0.182 | 0.172 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.012 | 合格 | 42 | 50 | 2 | RECRD/EVT-148/持续高度差 | AN-02 | 否 | 21
FE-152 | EVT-149 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动速度 | 20.02 | 19.644 | cm/s | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.9 | 合格 | 244 | 300 | 2 | RECRD/EVT-149/横向摆动速度 | AN-01 | 否 | 35
FE-153 | EVT-149 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动范围 | 12.02 | 12.113 | cm | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.7 | 合格 | 244 | 300 | 2 | RECRD/EVT-149/横向摆动范围 | AN-01 | 否 | 45
FE-154 | EVT-150 | Eyes | 注视追踪13段×2秒 | 注视偏移角 | 1.228 | 1.186 | 度 | 屏幕坐标换算 | 桌面眼动仪 | ±0.12 | 合格 | 82 | 130 | 2 | RECRD/EVT-150/注视偏移角 | AN-01 | 否 | 18
FE-155 | EVT-151 | Speech | 引导朗读录音7秒 | 停顿比例 | 12.411 | 11.919 | % | 有效语音时长占比 | 人工转写标注 | ±1.5 | 合格 | 1 | 1 | 2 | RECRD/EVT-151/停顿比例 | AN-01 | 否 | 13
FE-156 | EVT-152 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 嘴角变化差 | 0.027 | 0.012 | 比值 | 眼距归一化 | 双人独立几何标注均值 | ±0.006 | 合格 | 22 | 25 | 2 | RECRD/EVT-152/嘴角变化差 | AN-01 | 否 | 38
FE-157 | EVT-153 | Arms | 举臂保持5秒 | 持续高度差 | 0.146 | 0.129 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.012 | 合格 | 45 | 50 | 2 | RECRD/EVT-153/持续高度差 | AN-02 | 否 | 37
FE-158 | EVT-154 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动速度 | 20.168 | 18.443 | cm/s | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.9 | 合格 | 258 | 300 | 2 | RECRD/EVT-154/横向摆动速度 | AN-02 | 否 | 28
FE-159 | EVT-154 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动范围 | 11.844 | 10.699 | cm | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.7 | 合格 | 258 | 300 | 2 | RECRD/EVT-154/横向摆动范围 | AN-02 | 否 | 45
FE-160 | EVT-155 | Eyes | 注视追踪13段×2秒 | 注视偏移角 | 0.802 | 0.668 | 度 | 屏幕坐标换算 | 桌面眼动仪 | ±0.12 | 合格 | 82 | 130 | 2 | RECRD/EVT-155/注视偏移角 | AN-02 | 否 | 24
FE-161 | EVT-156 | Speech | 引导朗读录音7秒 | 停顿比例 | 17.442 | 21.747 | % | 有效语音时长占比 | 人工转写标注 | ±1.5 | 合格 | 1 | 1 | 2 | RECRD/EVT-156/停顿比例 | AN-01 | 否 | 43
FE-162 | EVT-157 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 嘴角变化差 | 0.013 | 0.013 | 比值 | 眼距归一化 | 双人独立几何标注均值 | ±0.006 | 合格 | 23 | 25 | 2 | RECRD/EVT-157/嘴角变化差 | AN-01 | 否 | 40
FE-163 | EVT-158 | Arms | 举臂保持5秒 | 持续高度差 | 0.124 | 0.129 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.012 | 合格 | 47 | 50 | 2 | RECRD/EVT-158/持续高度差 | AN-01 | 否 | 16
FE-164 | EVT-159 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动速度 | 14.877 | 14.278 | cm/s | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.9 | 合格 | 246 | 300 | 2 | RECRD/EVT-159/横向摆动速度 | AN-01 | 否 | 16
FE-165 | EVT-159 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动范围 | 8.45 | 8.295 | cm | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.7 | 合格 | 246 | 300 | 2 | RECRD/EVT-159/横向摆动范围 | AN-01 | 否 | 20
FE-166 | EVT-160 | Eyes | 注视追踪13段×2秒 | 注视偏移角 | 0.907 | 0.864 | 度 | 屏幕坐标换算 | 桌面眼动仪 | ±0.12 | 合格 | 81 | 130 | 2 | RECRD/EVT-160/注视偏移角 | AN-01 | 否 | 41
FE-167 | EVT-161 | Speech | 引导朗读录音7秒 | 停顿比例 | 14.722 | 13.795 | % | 有效语音时长占比 | 人工转写标注 | ±1.5 | 合格 | 1 | 1 | 2 | RECRD/EVT-161/停顿比例 | AN-01 | 否 | 21
FE-168 | EVT-162 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 嘴角变化差 | 0.065 | 0.067 | 比值 | 眼距归一化 | 双人独立几何标注均值 | ±0.006 | 合格 | 21 | 25 | 2 | RECRD/EVT-162/嘴角变化差 | AN-02 | 否 | 8
FE-169 | EVT-163 | Arms | 举臂保持5秒 | 持续高度差 | 0.104 | 0.093 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.012 | 合格 | 41 | 50 | 2 | RECRD/EVT-163/持续高度差 | AN-01 | 否 | 13
FE-170 | EVT-164 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动速度 | 19.187 | 17.453 | cm/s | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.9 | 合格 | 251 | 300 | 2 | RECRD/EVT-164/横向摆动速度 | AN-02 | 否 | 15
FE-171 | EVT-164 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动范围 | 8.057 | 10.559 | cm | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.7 | 合格 | 251 | 300 | 2 | RECRD/EVT-164/横向摆动范围 | AN-02 | 否 | 24
FE-172 | EVT-165 | Eyes | 注视追踪13段×2秒 | 注视偏移角 | 0.16 | 0.707 | 度 | 屏幕坐标换算 | 桌面眼动仪 | ±0.12 | 合格 | 75 | 130 | 2 | RECRD/EVT-165/注视偏移角 | AN-01 | 否 | 36
FE-173 | EVT-166 | Speech | 引导朗读录音7秒 | 停顿比例 | 12.39 | 11.962 | % | 有效语音时长占比 | 人工转写标注 | ±1.5 | 合格 | 1 | 1 | 2 | RECRD/EVT-166/停顿比例 | AN-02 | 否 | 45
FE-174 | EVT-167 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 嘴角变化差 | 0.036 | 0.035 | 比值 | 眼距归一化 | 双人独立几何标注均值 | ±0.006 | 合格 | 24 | 25 | 2 | RECRD/EVT-167/嘴角变化差 | AN-02 | 否 | 27
FE-175 | EVT-168 | Arms | 举臂保持5秒 | 持续高度差 | 0.194 | 0.194 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.012 | 合格 | 43 | 50 | 2 | RECRD/EVT-168/持续高度差 | AN-01 | 否 | 26
FE-176 | EVT-169 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动速度 | 12.078 | 12.142 | cm/s | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.9 | 合格 | 257 | 300 | 2 | RECRD/EVT-169/横向摆动速度 | AN-01 | 否 | 24
FE-177 | EVT-169 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动范围 | 7.506 | 5.901 | cm | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.7 | 合格 | 257 | 300 | 2 | RECRD/EVT-169/横向摆动范围 | AN-01 | 否 | 8
FE-178 | EVT-170 | Eyes | 注视追踪13段×2秒 | 注视偏移角 | 1.147 | 0.973 | 度 | 屏幕坐标换算 | 桌面眼动仪 | ±0.12 | 合格 | 72 | 130 | 2 | RECRD/EVT-170/注视偏移角 | AN-01 | 否 | 39
FE-179 | EVT-172 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 嘴角变化差 | 0.04 | 0.043 | 比值 | 眼距归一化 | 双人独立几何标注均值 | ±0.006 | 合格 | 23 | 25 | 2 | RECRD/EVT-172/嘴角变化差 | AN-01 | 否 | 24
FE-180 | EVT-173 | Arms | 举臂保持5秒 | 持续高度差 | 0.118 | 0.116 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.012 | 合格 | 45 | 50 | 2 | RECRD/EVT-173/持续高度差 | AN-02 | 否 | 27
FE-181 | EVT-174 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动速度 | 25.436 | 22.898 | cm/s | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.9 | 合格 | 263 | 300 | 2 | RECRD/EVT-174/横向摆动速度 | AN-02 | 否 | 17
FE-182 | EVT-174 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动范围 | 11.06 | 11.212 | cm | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.7 | 合格 | 263 | 300 | 2 | RECRD/EVT-174/横向摆动范围 | AN-02 | 否 | 19
FE-183 | EVT-175 | Eyes | 注视追踪13段×2秒 | 注视偏移角 | 0.984 | 0.693 | 度 | 屏幕坐标换算 | 桌面眼动仪 | ±0.12 | 合格 | 83 | 130 | 2 | RECRD/EVT-175/注视偏移角 | AN-01 | 否 | 21
FE-184 | EVT-176 | Speech | 引导朗读录音7秒 | 停顿比例 | 17.354 | 16.688 | % | 有效语音时长占比 | 人工转写标注 | ±1.5 | 合格 | 1 | 1 | 2 | RECRD/EVT-176/停顿比例 | AN-02 | 否 | 27
FE-185 | EVT-177 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 嘴角变化差 | 0.025 | 0.03 | 比值 | 眼距归一化 | 双人独立几何标注均值 | ±0.006 | 合格 | 24 | 25 | 2 | RECRD/EVT-177/嘴角变化差 | AN-01 | 否 | 18
FE-186 | EVT-178 | Arms | 举臂保持5秒 | 持续高度差 | 0.152 | 0.151 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.012 | 合格 | 45 | 50 | 2 | RECRD/EVT-178/持续高度差 | AN-01 | 否 | 32
FE-187 | EVT-179 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动速度 | 15.685 | 16.417 | cm/s | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.9 | 合格 | 250 | 300 | 2 | RECRD/EVT-179/横向摆动速度 | AN-02 | 否 | 22
FE-188 | EVT-179 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动范围 | 6.655 | 6.701 | cm | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.7 | 合格 | 250 | 300 | 2 | RECRD/EVT-179/横向摆动范围 | AN-02 | 否 | 22
FE-189 | EVT-180 | Eyes | 注视追踪13段×2秒 | 注视偏移角 | 1.094 | 1.372 | 度 | 屏幕坐标换算 | 桌面眼动仪 | ±0.12 | 合格 | 83 | 130 | 2 | RECRD/EVT-180/注视偏移角 | AN-02 | 否 | 17
FE-190 | EVT-181 | Speech | 引导朗读录音7秒 | 停顿比例 | 10.002 | 9.132 | % | 有效语音时长占比 | 人工转写标注 | ±1.5 | 合格 | 1 | 1 | 2 | RECRD/EVT-181/停顿比例 | AN-02 | 否 | 28
FE-191 | EVT-182 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 嘴角变化差 | 0.015 | 0.015 | 比值 | 眼距归一化 | 双人独立几何标注均值 | ±0.006 | 合格 | 21 | 25 | 2 | RECRD/EVT-182/嘴角变化差 | AN-01 | 否 | 39
FE-192 | EVT-183 | Arms | 举臂保持5秒 | 持续高度差 | 0.078 | 0.098 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.012 | 合格 | 43 | 50 | 2 | RECRD/EVT-183/持续高度差 | AN-01 | 否 | 40
FE-193 | EVT-184 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动速度 | 16.844 | 16.192 | cm/s | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.9 | 合格 | 244 | 300 | 2 | RECRD/EVT-184/横向摆动速度 | AN-02 | 否 | 46
FE-194 | EVT-184 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动范围 | 14.141 | 13.921 | cm | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.7 | 合格 | 244 | 300 | 2 | RECRD/EVT-184/横向摆动范围 | AN-02 | 否 | 11
FE-195 | EVT-185 | Eyes | 注视追踪13段×2秒 | 注视偏移角 | 1.053 | 0.916 | 度 | 屏幕坐标换算 | 桌面眼动仪 | ±0.12 | 合格 | 71 | 130 | 2 | RECRD/EVT-185/注视偏移角 | AN-01 | 否 | 11
FE-196 | EVT-186 | Speech | 引导朗读录音7秒 | 停顿比例 | 8.629 | 8.303 | % | 有效语音时长占比 | 人工转写标注 | ±1.5 | 合格 | 1 | 1 | 2 | RECRD/EVT-186/停顿比例 | AN-02 | 否 | 31
FE-197 | EVT-187 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 嘴角变化差 | 0.053 | 0.057 | 比值 | 眼距归一化 | 双人独立几何标注均值 | ±0.006 | 合格 | 24 | 25 | 2 | RECRD/EVT-187/嘴角变化差 | AN-01 | 否 | 34
FE-198 | EVT-188 | Arms | 举臂保持5秒 | 持续高度差 | 0.194 | 0.196 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.012 | 合格 | 43 | 50 | 2 | RECRD/EVT-188/持续高度差 | AN-02 | 否 | 46
FE-199 | EVT-189 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动速度 | 16.186 | 16.089 | cm/s | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.9 | 合格 | 252 | 300 | 2 | RECRD/EVT-189/横向摆动速度 | AN-02 | 否 | 35
FE-200 | EVT-189 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动范围 | 11.36 | 9.92 | cm | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.7 | 合格 | 252 | 300 | 2 | RECRD/EVT-189/横向摆动范围 | AN-02 | 否 | 34
FE-201 | EVT-190 | Eyes | 注视追踪13段×2秒 | 注视偏移角 | 0.776 | 1.083 | 度 | 屏幕坐标换算 | 桌面眼动仪 | ±0.12 | 合格 | 81 | 130 | 2 | RECRD/EVT-190/注视偏移角 | AN-02 | 否 | 27
FE-202 | EVT-192 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 嘴角变化差 | 0.064 | 0.054 | 比值 | 眼距归一化 | 双人独立几何标注均值 | ±0.006 | 合格 | 24 | 25 | 2 | RECRD/EVT-192/嘴角变化差 | AN-01 | 否 | 29
FE-203 | EVT-193 | Arms | 举臂保持5秒 | 持续高度差 | 0.06 | 0.038 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.012 | 合格 | 42 | 50 | 2 | RECRD/EVT-193/持续高度差 | AN-01 | 否 | 18
FE-204 | EVT-194 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动速度 | 17.905 | 17.472 | cm/s | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.9 | 合格 | 245 | 300 | 2 | RECRD/EVT-194/横向摆动速度 | AN-02 | 否 | 26
FE-205 | EVT-194 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动范围 | 11.833 | 11.175 | cm | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.7 | 合格 | 245 | 300 | 2 | RECRD/EVT-194/横向摆动范围 | AN-02 | 否 | 39
FE-206 | EVT-195 | Eyes | 注视追踪13段×2秒 | 注视偏移角 | 0.483 | 1.357 | 度 | 屏幕坐标换算 | 桌面眼动仪 | ±0.12 | 合格 | 76 | 130 | 2 | RECRD/EVT-195/注视偏移角 | AN-01 | 否 | 16
FE-207 | EVT-196 | Speech | 引导朗读录音7秒 | 停顿比例 | 19.217 | 18.915 | % | 有效语音时长占比 | 人工转写标注 | ±1.5 | 合格 | 1 | 1 | 2 | RECRD/EVT-196/停顿比例 | AN-01 | 否 | 40
FE-208 | EVT-197 | Face | 中性2秒+微笑3秒 | 嘴角变化差 | 0.016 | 0.015 | 比值 | 眼距归一化 | 双人独立几何标注均值 | ±0.006 | 合格 | 21 | 25 | 2 | RECRD/EVT-197/嘴角变化差 | AN-01 | 否 | 11
FE-209 | EVT-198 | Arms | 举臂保持5秒 | 持续高度差 | 0.032 | 0.041 | 比值 | 肩宽归一化 | 可穿戴IMU参考 | ±0.012 | 合格 | 41 | 50 | 2 | RECRD/EVT-198/持续高度差 | AN-01 | 否 | 40
FE-210 | EVT-199 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动速度 | 19.546 | 21.554 | cm/s | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.9 | 合格 | 255 | 300 | 2 | RECRD/EVT-199/横向摆动速度 | AN-02 | 否 | 43
FE-211 | EVT-199 | Balance | 准备1.5秒+站立采集30秒 | 横向摆动范围 | 11.617 | 11.575 | cm | 质心水平位移 | 光学动作捕捉 | ±0.7 | 合格 | 255 | 300 | 2 | RECRD/EVT-199/横向摆动范围 | AN-02 | 否 | 43
FE-212 | EVT-200 | Eyes | 注视追踪13段×2秒 | 注视偏移角 | 1.127 | 0.892 | 度 | 屏幕坐标换算 | 桌面眼动仪 | ±0.12 | 合格 | 71 | 130 | 2 | RECRD/EVT-200/注视偏移角 | AN-02 | 否 | 46
FE-213 | EVT-201 | Speech | 引导朗读录音7秒 | 停顿比例 | 13.278 | 16.522 | % | 有效语音时长占比 | 人工转写标注 | ±1.5 | 合格 | 1 | 1 | 2 | RECRD/EVT-201/停顿比例 | AN-01 | 否 | 39

## 图表汇总
核心对比图（数值与论文汇总一致，供可视化核对）
方案 | 检出数 | 分母 | 检出率
完整系统 | 35 | 38 | 92.11%
对照A 无个性化基线 | 29 | 38 | 76.32%
对照B 无质量门控 | 33 | 38 | 86.84%
方案 | 误触发频率（次/小时）
完整系统 | 0.48
对照A 无个性化基线 | 0.686
对照B 无质量门控 | 0.652
触发延迟区间 | 检出事件数
3-4s | 2
4-5s | 6
5-6s | 5
6-7s | 3
7-8s | 2
8-9s | 5
9-10s | 2
10-11s | 9
≥11s | 1